## 附件1：《获取招标文件方式》

1、领取招标文件需提供的资料：

（1）法定代表人身份证明书原件及法定代表人身份证；

（2）法定代表人授权书原件及被授权人身份证；

（3）文件获取登记表（格式附后）。

2、请投标人在获取文件截止时间之前将上述资料加盖公章的扫描件发送邮件至项目联系人邮箱hbctzbpym@163.com（以项目负责人收到邮件的时间为准），投标人成功报名后，本项目招标文件将发送至投标人报名邮箱。如投标人发送报名资料24小时内未收到回复，请及时联系项目联系人。

文件获取登记表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 包号 |  |
| 投标人/投标人名称 |  |  |  |
| 纳税人识别号/统一社会信用代码 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |
| 授权代表 |  | 联系电话 |  |

## 附件2：《采购需求》

| 包号 | 采购内容 | 数量（台） | 采购预算 （万元） | 最高限价 （万元） | 交货期 | 质保期 | 核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红蓝光治疗仪 | 2 | 20 | 25 | 合同签订后15日历天内 | 验收合格后12个月 | 红蓝光治疗仪 |
|  | 心电监护仪 | 4 | 6 |  |  |  |  |
| 2 | 糖尿病治疗仪 | 1 | 32 | 38 |  |  | 糖尿病治疗仪 |
|  | 睡眠呼吸监测仪 | 1 | 8 |  |  |  |  |
| 3 | 车载心电图机 | 1 | 11 | 38 |  |  | 车载心电图机 |
|  | 车载除颤监护仪 | 1 | 11 |  |  |  |  |
|  | 病人推车 | 2 | 6 |  |  |  |  |
|  | 便携式睡眠监测仪 | 1 | 10 |  |  |  |  |
| 4 | 二氧化碳激光治疗机 | 1 | 65 | 63 |  |  | 二氧化碳激光治疗机 |
|  | 强脉冲光治疗仪 | 1 | 36 |  |  |  |  |
|  | 氦氖激光治疗机 | 1 | 2.8 |  |  |  |  |

预算金额：总计207.8万元；其中包1为26万元，包2为40万元，包3为38万元，包4为103.8万元。

最高限价：总计164万元；其中包1为25万元，包2为38万元，包3为38万元，包4为63万元。

供货及服务要求

1、投标商应保证其提供的设备是全新的，未使用过的，符合合同规定的质量、规格、性能，并按照相关国际、中国国家及行业标准检验的合格产品。

2、投标商在投标文件中，应提供详细说明按招标文件要求所提供设备的技术指标、质量的资料文件，以及提供实际制造商的生产能力、技术力量及生产装备的资料文件，并且提供投标产品市场占有业绩情况。

3、中标方应派技术人员免费对所投设备进行安装调试，且应在投标文件中做出明确承诺。

3.1货物到达使用场地后，中标方接到业主“已具备安装条件通知”后7天内到达现场，在业主医技人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担由此发生的一切费用。

3.2中标方应向业主提供详细的验收标准、验收手册和验收报告，业主有权委托中国有资质的单位对设备进行精度校核。

4、技术资料。

4.1合同签订后，中标方应免费派工程师与业主共同商讨设备使用场地及设备操作间设计，并提供设备安装的规划设计说明，包括建筑防护标准、运行使用的环境要求、施工图纸等。

4.2中标方应向业主随设备提供全套设备技术资料，费用已包括在投标价格之内。

4.2.1设备安装图，提供对设备使用场地、设备操作间及电源的要求；

4.2.2设备原理图；

4.2.3设备安装线图；

4.2.4构件、机械图例；

4.2.5安装手册 (2套)，其中一套中文；

4.2.6操作手册（2套），其中一套中文；

4.2.7维修手册（2套）（包括软件检修程序手册）；

4.2.8制造、安装标准；

4.2.9安装和验收报告（包括软件部分）；

4.2.10随机附件、零配件、备品备件和消耗品目录。

5、成品出厂应有制造厂名（商标）、厂址及合格标志。

6、运输方式：不限，按一般贸易要求。

7、交货期：按招标文件的规定，允许提前交货，但不考虑降低价格。投标商须在投标文件中对交货期的时限做出明确承诺。

8、售后服务。

8.1设有专业的售后服务机构以及常驻维修工程师，提供联系人及联系方式。

8.2提供全国免费售后电话。

8.3接到用户报修通知后2小时内响应；维修工程师到达现场时间不得超过8小时。

8.4投标商须提供免费软件升级。

8.5投标商须在投标文件中对售后服务的内容和时限做出明确承诺。

9、培训。

9.1厂商负责免费现场安装、培训，根据用户要求相应增加培训次数，直至用户可以熟练操作使用。

9.2投标商须在投标文件中对业主人员培训做出明确响应。

10、配件、备品备件与消耗品。

10.1投标商应在投标文件中提供按出厂标准供应的、设备正常连续运转一年所需的备品备件、消耗品的清单，该清单应包含备品备件、消耗品的名称、规格型号、价格、制造厂名称等内容。该清单价格应包含在投标总价中。卖方向买方提供设备维护的专用工具。

10.2卖方应在投标文件中提供设备质保期后，一年内所需的备品备件、消耗品及其不变价格的清单，该价格不包括在投标总价格中。

10.3在设备的使用寿命期内，卖方应保证买方在3天内买到必需的零配件，并且应保证买方对设备的零配件、易损件、消耗品的长期供应。如果该型号设备停止生产，卖方应保证买方在该型号设备使用8年内的零配件、易损件、消耗品的正常供应。

10.4在中国境内有相应的零配件库或保税库。

11、其它：投标商有其它优惠条件的，请在投标文件中作出具体说明。

12、付款方式：设备安装验收合格后，付合同总价的60%，六个月后付合同总价的30%，一年后付10%的质保金。

技术要求

【包1：红蓝光治疗仪、心电监护仪】

一、红蓝光治疗仪

1.产品注册的适用范围：适用于消炎、镇痛，对体表创面有止渗液、促进肉芽组织生长、加速愈合的作用

2.光源材料：半导体固态光源（大功率芯片集成式）

3.光源聚光设计：透镜式

4．峰值波长：蓝光：460±10nm、红光：640±10nm

5．★光功率密度（光源表面测量）：蓝光：≥1800mW/cm2、 红光：≥1800mW/cm2

6．★温度反馈功能：具有温度反馈功能，温度测量误差为±2℃

7．★特定照射距离下的温升和光功率密度（距离光杯口10cm处，照射15min）：水膜温升≤3℃，光功率密度≥60mW/cm2

8．光功率稳定度：光功率变化率≤±2%

9．光斑均匀性：有效红光辐照度的均匀性＞0.6

10．★最大治疗深度：≥8cm

11．★红蓝光自动切换功能：蓝光源照射后自动启动红光照射的切换

12．最大有效治疗面积：≥600cm2

13．★联网功能：支持联网功能，可选配工作站

14．遮光装置：治疗光源应具有一体式内置伸缩遮光装置，可伸缩调节距离

15．能量调节方式：≥4级能量可调

16．照射治疗模式：持续/脉冲照射治疗可选

17．定时时间：可从0min～99min连续可调

18．操作面板：触摸屏、液晶显示

19．储物箱：具有储存配件的储物箱

20．输入功率：≤220VA

21．售后服务：省内有专业厂家售后工程师不小于2名，并开通400服务热线。

二、心电监护仪

1.监护参数

1.1 一体化多参数监护仪，具备心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉率和体温监测功能。

1.2 可升级十二导心电，支持心电信号进行诊断分析，诊断算法通过欧洲CSE数据库测试，需提供证明文件。

1.3 支持选配同品牌呼末二氧化碳（EtCO2）。

1.4 支持选配双通道有创血压（IBP），在机器上的一个参数接口可以进行双通道的IBP监测，减少附件线缆。

2.显示

2.1  10-15英寸彩色显示屏，分辨率不低于800×480，支持同屏显示12道波形以同时观察丰富的信息（提供机器实物图片）。

2.2 ★支持待机模式、夜间模式、演示模式、隐私模式、插管模式、NFC模式（需提供机器界面图片）

3.数据

3.1 主机配备一个VGA或HDMI接口以及不少于2个USB口，可用于外接条码枪扫描枪、键盘、U盘储存等设备。

3.2 支持网络流量监控及控制，设定流量限额，以提供更高的网络安全管控，防止恶意软件攻击。（需提供机器界面图片）

3.3 支持AES 128位加密和TLS 256 位数据传输加密。（需提供机器界面图片）

4.性能特点

4.1在任何滤波模式下均可监测ST值。提供心电ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏不同位置的ST实时片段和参考片段。（需提供证明文件）

4.2在诊断模式下，支持94dB的共模抑制比；在监护、手术模式下，支持不低于105dB的共模抑制比。（需提供图片和厂家证明文件）

4.3支持0.67Hz的高通滤波，确保波形有更好的稳定性。（需提供机器界面图片）

4.4 支持心律失常分析，包括房颤分析、肢体低电压，满足心电监护临床应用。（需提供机器界面图片）

4.5 QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。（需提供机器界面图片）

4.6 无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~200 mmHg。 （需提供机器界面图片）

4.7 无创血压提供手动、自动、连续、序列四种测量模式。自动模式支持自定义设置血压测量间隔，间隔时间支持从1-460分钟内的任意整数数值。（需提供机器界面图片）

4.8 同品牌具备多参数数字遥测监护产品（多参数数字遥测收发器获得无线电发射设备型号核准证书），支持未来科室的遥测监护系统升级需求，可实现有线、无线、遥测及混连等方式与中心监护系统联网。

4.9 支持用户自行安装激光打印机驱动。（需提供机器界面图片）

4.10 具备技术报警和生理报警两个独立的报警灯位置，能够分别显示且同时显示两种报警，有利于医护人员远距离辨识报警情况。

4.11 屏幕与物理按键上下分布。物理按键板和飞梭的位置需处于屏幕下方，按键受力位置低，避免机器左右移动，避免造成机器移动倾倒。

4.12 电池舱门需采用螺钉固定，避免误开舱门意外掉电，保障供电稳定性。

4.13 监护仪设计使用年限不低于8年。（提供机器标贴照片作为证明资料）

【包2：糖尿病治疗仪、睡眠呼吸监测仪】

一、糖尿病治疗仪

1、全中文WINDDOWS CE操作系统。

2、10-12寸彩色触摸屏触摸显示操作。

3、★内置治疗中药处方：糖尿病整体调节中药处方、糖尿病足治疗中药处方、糖尿病周围神经病变治疗中药处方、糖尿病下肢血管病变治疗中药处方。

4、工作频率：300Hz-1KHz之间,治疗输出脉冲的工作载波频率为1.0kHz,频率允差±10%。

5、输出电压：≤25V。

6、单个脉冲最大输出能量：≤300mJ。

7、开路电压：≤500V。

8、药物雾化率：≥2ml/min。

9、★治疗温度：20℃-50℃可调，误差3℃。

10、定时功能：1min-99min可调，治疗结束具有报警功能。

11、豪华推车式。

12、可旋转支架臂。

13、导药管、药罩、各组电极组成。

14、电脑自动控制，治疗温度，治疗时间数字显示。

15、★设备具有中药熏蒸、药物离子导入、超声药物透入、低频生物电脉冲刺激、热力按摩等多种治疗方法。

16、★无捆绑耗材、几乎零成本，不占人力，易操作。

二、睡眠呼吸监测仪

1.硬件系统

1.1 适用于呼吸科、耳鼻喉科、神经内科及其他相关科室，满足科室睡眠呼吸暂停、低通气综合征诊断与治疗的临床和科研需要；

1.2 ★监测参数包括：口鼻气流、鼾声、胸腹式呼吸、体位、脉搏、血氧饱和度、CPAP压力滴定、腕动觉醒等；

1.3 记录盒体积小巧、重量轻便（包含电池），内置OLED液晶屏；

1.4 低功耗设计，一节AA电池能记录48小时以上数据（能连续工作不小于8小时）；

1.5 ★内置OLED液晶屏，实时显示气流波形、呼吸努力度波形、鼾声波形、血氧饱和度数值、心率数值、体位；

1.6 ★导联阻抗提醒功能，可显示传感器连接状态及脱落提示；

1.7 呼吸感应式胸腹运动体积描记传感器，信号稳定，抗干扰性强；

1.8 睡眠呼吸初筛仪具有数据记录、数据抹除、状态查询等功能

1.9 无线遥测技术，数据传输选择数据线、无线蓝牙、TF卡等方式。

2.软件系统

2.1 全中文界面和打印报告，可选配英文、法文等其他语种的用户界面模块；

2.2 可连接不同品牌的呼吸机进行压力滴定；可轻松应对睡眠呼吸暂停及其他复杂重叠病人的压力滴定治疗

2.3 ★分级诊疗平台模块、实现数据远程数据传输功能。

2.4 数据分割和重整，可以将一个数据按不同时段分割为多个数据。

2.5 内置候选诊断词条，协助医生快速生成报告。

【包3：车载心电图机、车载除颤监护仪、病人推车、便携式睡眠监测仪】

一、车载心电图机

1.输入电路

1.1 心电输入：12导联同步采集，10电极

1.2 导联选择：自动或手动

1.3 输入方式：浮地输入

1.4 输入保护：标配导联线内附除颤保护电路

1.5 采样率：8000 Hz/8Ch

1.6 模数转换精度：≤2.5 μV

1.7 输入阻抗：≥50MΩ

1.8 耐极化电压：≥±550mV

1.9 共模抑制比：≥100dB

1.10 频率响应：0.05Hz-150Hz（+0.4/-3 dB）

1.11 标准灵敏：10mm/mV, 误差≤±2%

1.12 时间常数：≥3.2秒

1.13 滤波器：低通滤波、肌电滤波、交流滤波、基线抑制滤波

1.14 低通滤波：75Hz, 100Hz, 150Hz 三档

1.15 肌电滤波：25Hz/35Hz 二档

1.16 交流滤波：50Hz或60Hz

1.17 基线抑制：强/弱/关闭三档

1.18 增益/灵敏度选择：5，10，20mm/mV，手动或自动

1.19 不正常状态检测：电极脱落报警，高频噪声过高报警

1.20 电极脱落：液晶显示器显示脱落部位

2. 显示和记录

2.1 ★显示方式：≥7"液晶显示，支持视角0-100度无极调节

2.2 显示分辨率：不低于800*480

2.3 显示导联数：同屏12导联

2.4 同屏显示时长：≥5s

2.5 可支持解析结果屏幕显示

2.6 噪音检测：点划线形式在记录报告体现噪音结果。

2.7 显示内容：内部存储器信息、网络连接信息、服务器同步信息、系统菜单、心电波形、心率、导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、工作模式、标记

2.8 记录器：内置高分辨率热线阵打印。

2.9 记录纸宽度：210mmx140mm折纸

2.10 ★记录道数：3, 3+1, 6, 12道，12+6

2.11走纸速度：10, 12.5, 25，50mm/S

2.12无纸检出：记录纸用完后自动停止走纸并报警

2.13打印数据：程序型号、版本、日期和时间、走纸速度、灵敏度、导联名称、滤波器、患者信息（ID号码、年龄、性别）、电极检出、噪声、计时标记、事件标记、心电波形、分析报告等。

3.操作模式：

3.1可自动实时记录模式、可自动回顾记录模式、支持RR间期检查

3.2★支持180S心电波形冻结记录模式

3.3★支持十八导心电图记录，无需额外增加电极即可获得18导联心电波形、支持二阶梯实验、支持运动后检查

4.其他

4.1 ★测量分析：性别年龄特异性自动测量分析算法

4.2 自动测量参数：包括心率、PR间期、QT/QTc、P/QRS/T电轴、RV5/SV1电压等值

4.3 ★自动分析结果：5大类判断结论，200种以上分析结论建议，数字编码便于快速查找。分析结果支持中文或英文切换，支持两版明尼苏达码表示。

4.4 外部输入：10mm/0.5V±5%，输入阻抗≥100kΩ

4.5 信号输出：0.5V/1mV±5%，输出阻抗≤100Ω，输出短路时不损坏心电图机

4.6 其它接口：USB/SD 等电位接地端口

4.7 存储：

4.7.1 支持标准和压缩两种文件存储形式，内置400份心电图存储容量。

4.7.2 外置存储SD卡扩展，最高支持32GB

4.8 网络：

4.8.1 自带LAN接口，支持有线网络连接

4.8.2 支持USB方式无线网络连接

4.9 输入键：键位支持直接输入患者ID号

4.10 打印网格：具备在无网格纸上打印网格功能

4.11 心律失常检测：具备心律失常检测自动延长记录的功能

4.12 ★QTc算法：ECAPS、Bazett 两种可选

4.13 安全性：电击防护类型: I类CF型。

4.14 交流：100-240±10%

4.15 直流：长效可充电电池，充满电可连续工作30分钟以上。

4.16 ★具备便携式把手

4.17 可支持本机自动检测与智能帮助程序

二、车载除颤监护仪

1.★彩色TFT显示屏≥8英寸, 分辨率不低于800×600像素，可显示≥4通道监护参数波形，有高对比度显示界面。具备外接屏幕显示功能。

2.支持中文操作界面。

3.屏幕显示心电波形扫描时间≥16s。

4.★具备手动除颤、十二道心电监护、血氧饱和度监测、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能。

5.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

6.★手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。

7.可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J

8.电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。

9.★电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。

10.AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥60min。

11.开机时间≤3s，符合临床使用。

12.除颤充电迅速，充电至200J≤4s。

13.支持配置体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。

14.支持配置CPR辅助功能，CPR传感器设计符合2015 AHA/ERC指南，提供即时的按压反馈，设备界面提供按压深度和按压频率实时参数显示。

15.心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。

16.心律失常分析种类≥20种。

17.可选配监护功能：12导ECG、有创血压、体温、呼吸末二氧化碳。

18.★提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿，并通过CE认证。

19.★无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）。

20.★支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。

21.支持提供IHE HL7协议，满足院前院内急救系统的联网通信。

22.标配1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥300次。

23.★具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警。

24.配置50mm记录纸记录仪或80mm记录纸记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。

25.可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。

26.关机状态下设备支持每天定时自动运行自检，支持定期自动大能量自检（不低于200J）

27.设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印.

28.具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP44。

三、病人推车

1．规格：≥1930×640×500/800mm

2．材质：推车面及护拦以PE材料模具成型，车身为高强度铝合金喷塑，色调柔和、轻盈牢固。

3. 螺旋传动升降调节：整体升降采用螺旋机构传动，整体升降可在0～280mm范围内操作轻松方便，安全可靠。手摇丝杆过载保护:手摇丝杆具有过盈保护装置，过载保护在正常使用情况下,任意摇动不会脱落。

4. 汽簧支撑抬起功能：背部为汽簧，支撑抬起功能，背板升起角度0°～75°，升降灵活、稳定。

5. 全藏式ABS护拦：可完全收于车面之下，实现零间隙搬运，便于车上紧急抢救病人。

6. 输液架和氧气瓶架：配有四钩螺钉锁紧可升降输液架，车身配有携带式氧气瓶架，供可做抢救床和消化内镜检查床使用。

7. 防水软垫：车面另配有活动防水软垫，可人工转移病人。

8. 刹车系统：采用三段式中控刹车系统，制动稳定可靠。

四、便携式睡眠监测仪

1.适用范围

1.1用途：该产品用于对患者睡眠过程中的呼吸气流、胸腹呼吸、脉搏血氧饱和度、脉率、体位等生理参数的监测。可通过检测睡眠呼吸事件并进行类型分析、用于睡眠呼吸暂停低通气综合征及其他睡眠障碍的诊断。

1.2适用人群:成人。

2.主要技术指标

2.1 ★导联数：10导，包括呼吸气流（口鼻气流压力和口鼻气流热敏）、胸腹呼吸（独立胸导联、独立腹导联）、脉搏血氧饱和度、脉率、体位、体动、鼾声、环境光参数。

2.2 ★外观

便携性：可穿戴在人体上。

2.3★可升级一体式心脑肌电鼾声传感器（10导脑电2导眼电3导下颚肌电2导心电1导鼾声）

2.4	血氧饱和度和脉率

2.4.1 血氧饱和度：35%～100%；测量误差： 70%～100%范围内，绝对误差≤ ±2%； 小于 70%，无定义。

2.4.2 脉率：测量范围：30次/分～250次/分；测量误差：±2 次/分或±2%，两者取最大。

2.5	压力式口鼻气流、热敏式口鼻气流、胸腹呼吸技术参数

测量范围： 10 次/分钟～40 次/分钟；测量误差： ≤±3 次/分钟。

2.6	CPAP压力：测量范围 0 hPa～ 50 hPa；测量误差 不大于±1 hPa。

2.7	★体位显示：能显示仰卧、左侧卧、右侧卧、俯卧、站立五种体位。

2.8	体动：能检测到佩戴者的身体运动。

2.9	环境光：能检测环境中的光变化，识别出开灯和关灯操作。

2.10 无线传输：无线蓝牙，发射频率2.4GHz，遵循蓝牙4.0传输协议。

2.11 数据存储：采用TF卡存储数据，采用国际通用睡眠数据格式（edf格式）。

2.12 电源

供电方式：内部电源供电方式，采用锂电池供电，电池可拆卸。

电池容量：不低于2000mAh

续航时间：实时监测模下约24小时。

充电功率：5V1A

3.睡眠分析系统功能

3.1	基本功能

能够实时显示睡眠呼吸监测波形，能够自动翻页和滚动，速度30s/屏，可调。

具有导联切换功能。

能够通过点击界面选择、定义和显示通道。

能够标注呼吸事件图形。

能够显示并标注体动变化波形。

每个信号通道的显示幅度均可调节（体位、血氧、环境光除外）。

可选择50Hz滤波方式，可调节高通和低通的截止频率。

可以手动或自动分析呼吸事件、缺氧事件，并最终生成统计结果和报告。

具有血氧传感器脱落提示功能。

3.2	判断呼吸事件要求

打开在分析模式下生成的睡眠分析报告文件，里面有呼吸事件的分析结果，分别为：阻塞型睡眠呼吸暂停次数、混合型睡眠呼吸暂停次数、中枢型睡眠呼吸暂停次数、低通气次数、呼吸暂停+低通气次数、呼吸暂停指数（AI）、低通气指数（HI）、呼吸暂停+低通气指数（AHI）、呼吸努力相关微觉醒指数（RERAI）、脉搏血氧饱和度下降≥3%或4%的总次数、监测期间脉搏血氧饱和度平均值、监测期间脉搏血氧饱和度最低值、脉搏血氧饱和度低于90%的时间占总记录时间的百分比、能够判定是否发生陈-施氏（Cheyne-Stokes）呼吸事件。

【包4：二氧化碳激光治疗机、强脉冲光治疗仪、氦氖激光治疗机】

一、二氧化碳激光治疗机

1.激光器类型：封离式直流激励二氧化碳激光器；

2.激光波长：10600nm；

3.光斑直径：≤0.5mm

4.★最小脉冲宽度：0.1ms;

5.★传输方式：7关节平衡锤式导光臂，配光学图形扫描器，垂直向下的出光方式；

6.输出功率：连续、单脉冲、重复脉冲功率：0.3W～25W可调；

7.★调制脉冲输出功率：≥15W（提供注册检验报告）

8.★点阵扫描模式输出功率：≥160mJ（提供注册检验报告）

9.扫描图形：正方形、长方形、圆形、椭圆形、三角形、空心圆形、直线形、弓形、弧形(图形大小、间距、扫描程度可调)。（提供注册检验报告）

10.扫描方式：离散、有序、隔点加重及重复次数可选。（提供注册检验报告）

11.手具焦距：F=100mm，F=50mm，配有1#-5#点阵扫描及超脉冲治疗、切割通用手具（切割手具中具有直径为5mm全剥脱功能手具）

12.★扫描图形最大面积：20mm×20mm（提供注册检验报告）

13.扫描密度：F=50mm,0～1.5mm可调；

F=100mm，0～3.0mm可调；

14.瞄准光系统：650nm波长红色半导体指示光，亮度强弱多档可调。

15.冷却方式：封闭式内循环水冷却，外循环强风冷却。

16.控制系统：8寸彩色触摸屏 （中英文界面），软件具有参数修正功能及升级接口、设备存储记忆、故障语言显示、声音提示、密码设置等多种功能。具有静音可选模式。

17.★开机自检：具有激光功率电流监测功能。

18.★安全保护功能：激光器具有光闸保护功能。

19.输入电源：单相AC220V / 50Hz，5A，输入功率500VA。

二、强脉冲光治疗仪

1.★光源：氙灯

2.聚光反射器：特殊工艺，金属镀银，高反射率。

3.皮肤接触晶体：蓝宝石导光晶体

4.★输出波长：7种滤光片：（提供注册检验报告）

420nm，515nm，560nm，590nm，615nm，640nm，695nm；

5.能量密度：10～40J/cm2 ，步长1 J/cm2

6.★终端输出最大能量：252J （提供注册检验报告）

7.★脉冲输出方式：单脉冲、双脉冲、三脉冲、等多种输出方式任意可选;可组合搭配脉冲串总宽度 > 1000ms;

8.脉冲宽度：2～20ms,步长0.5ms，任意可设；子脉冲宽度可单独设定；

9.脉冲间隔:	5～150ms,任意可设；子脉冲间隔可单独设定；

10.脉冲重复频率：“单次”、“0.5Hz”、“1Hz”三档可以选择

11.★光斑尺寸：4种：35mm×15mm、15mm×15mm、15mm×8mm、φ10mm；

12.治疗头制冷温度：2℃～6℃，多种制冷强度可选择；

13.★冷却系统	内循环封闭水冷，外循环风冷；内置双过滤洁净装置；内置水离子浓度过滤装置；

14.★控制系统：	1）12-15寸高清电容触摸屏，智能安卓系统；具备导航操作模式，可根据选择的治疗适应症和患者情况智能推荐最佳治疗参数，具有亚洲人优选模式;

2）具有波片自动识别、匹配系统，保证治疗的有效性、安全性、易用性。

3）具有能量、温度、液位、水流、水量等各种智能化自动检测和控制功能，确保设备长时间有效工作；

4）具有参数修正功能及升级接口、设备治疗参数存储记忆、故障语言显示、声音提示、密码设置等多种功能。

15.保护装置：配有遮光罩及自动断电保护装置。

16.电   源：单相交流220V/50Hz ，10A（线容量）

三、氦氖激光治疗机

1．激光器：氦氖激光管

2．波长：0.6328um

3．最大输出功率：不小于30mW

4．光束传导：单丝光纤传导，光损耗小于5%

5．输出方式：连续输出、定时输出

6．光功率检测：光电转换控测，精确度优于±10%

7．控制方式：微电脑控制，数码显示

8．通过ISO9001国际质量体系认证

9．通过ISO13485国际医疗器械质量体系认证