# 第三章 采购需求

## 一、项目采购内容

## 包1：医用吊塔（桥）主要要求

## （医用吊塔数量：10套，医用吊桥数量：18套）

一、吊塔（桥）通用要求

1、产品防护等级应符合GB4208中IP20规定。（提供第三方检测报告）

2、产品防火等级按UL 94检测需达到V-0级。（提供相关证明文件）

3、产品通过GB/T 2424.25-2000《电工电子产品环境试验 第3部分：试验导则 地震试验方法》的检测。（提供第三方检测报告）

4、吊塔（桥）主体材料为高强度铝镁合金，且不低于6063-T5或6005-T6标准,所采用的材料必须防腐蚀，便于清洗，设备表面喷塑需采用环保抑菌粉末，具有表面抑制细菌再生作用。（提供型材及抗菌粉末证明文件）

*5、医用吊塔专用关节转动≧10万次无损坏。（提供第三方检测报告）

6、所有吊柱上承载的设备的电源线路及气源管路和塔体之间没有相对移动，所有电源线路及气源管路必须在塔体内不能外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生；

7、气源接口安装在塔体两侧，强弱电接口安装在平台抽屉旁及塔体电箱内，气电分离式设计，确保设备使用安全。（提供实物图文说明材料）

8、吊桥内置LED光源的夜间照明、日常照明及辅助照明，内置于吊桥横梁中，和吊桥设备一体。夜间照明灯安装位置在横梁朝天花板方向内，灯光向上照射，夜间不影响病人休息。（提供实物图文说明材料）

9、吊桥采用可独立移动并自带内藏式强弱电源箱的药液泵架。（提供实物图文说明材料）

10、预埋底座支架采用多点固定和钢索调节斜拉支撑结构，吸顶式安装，确保稳定牢固。(提供实际安装项目照片)。

11、吊桥可增加配置病人基本信息显示屏，解决传统吊桥没有患者信息显示功能，预留有相关接口装置。（提供实物图文说明材料）

*12、气体终端要求（与吊塔同一品牌）：底座采用全铜锻压成型，要求所有气体插座和接头为德式，气体终端带滑盖式防尘装置。接口颜色及形状不同，具有防接错功能；插座插头可保证≥2万次的插拔；（提供检测报告）采用二次密封，带三状态（通、断、拔），可带气维修。

13、提供实物图文说明材料：气体软管，气体铜管。

二、主要技术要求

（一）桥式工作站技术要求

1、工作电源：AC220V、50Hz；输入功率：≧4KVA；

2、医护工作站长度2500-3000mm（实际规格以病区规划为依据），桥底高度2100mm；

3、监护区，配置如下：

*(1) 翻转平台1层：翻转角度90°；

(2) 监护平台1层：平台一侧带嵌入式标准边轨，另一侧带监护仪管线固定夹；底部带强弱电源箱：含内藏式电源插座2个（220V/10A)，内藏式网络接口2个（RJ45）；

(3) 嵌入式强弱电源箱1个：带防护门，电源插座6个（220V/10A），网络接口1个（RJ45），等电位接地端子2个；

*(4) 内置医气阀门控制箱1个：配快速开闭检修门1个，氧气维修阀1个，空气维修阀1个；

(5) 气体终端标准配置：氧气2个、压缩空气2个；具有活动防护盖；德标；插拔次数2万次以上；采用二次密封，带三状态（通、断、拔），带气维修；

(6) 监护区承载重量≤80kg

4、护理区，配置如下：

*(1)内置护理柜1个：带透明视窗柜门、工作照明灯，可调隔板2层，容积23L；（提供已装医院实例照片）

(2)护理平台1层；

(3)操作平台1层：两侧带嵌入式标准边轨，带储物抽屉2个，内藏式电源插座3个（220V,10A)，内藏式网络接口1个（RJ45）；

(4)嵌入式电源控制箱1个：电源总开关1个，电源插座2个（220V/10A)；网络接口1个（RJ45）；

(5)气体终端标准配置：负压吸引2个；具有活动防护盖；德标；插拔次数2万次以上；采用二次密封，带三状态（通、断、拔），带气维修；

(6)吸痰导管盒1个；

(7)护理区承载重量≤80kg；

5、输液区，配置如下：

(1)旋转臂1套：旋转半径≧420mm，旋转角度≤330°，承载重量≤30kg；

*(2)泵架总成1套：电源插座8个（220V/10A)，网络接口2个（RJ45），注射泵杆2件，可折叠输液挂钩2件；（提供已装医院实例照片）

(3)集液瓶挂架杆1套，配标准型挂钩滑槽（可挂2个集液瓶）；

(4)气体终端标准配置：负压吸引2个；具有活动防护盖；德标；插拔次数2万次以上；采用二次密封，带三状态（通、断、拔），带气维修；

6、照明系统，配置如下：

(1)工作照明2套（LED），功率≧18W，亮度可调；

(2)休息照明1套（LED），功率≧3W；

7、主体材料采用高强度铝合金型材；

*8、所有气体管道采用紫铜管；

9、表面处理采用静电喷涂；

*10、落地式安装。（提供已装医院实例照片）

(二）内镜组合塔技术要求

1、单臂内镜塔要求

1.1、工作电源：AC220V、50Hz；输入功率：≧4KVA；

1.2、横臂活动范围（半径）：≧750mm；

1.3、水平旋转角度：0～330°，横臂和终端箱体可分别或同时水平旋转；

1.4、配置（机械阻尼/气动）刹车制动装置，手术时设备无飘移，松开时设备能轻松移动；

1.5、承载重量：≥150kg；

1.6、终端箱体采用多腔体设计实现气电分离、强弱电分离；多通道设计实现隐藏式线缆敷设，双开活动防护门；（提供已装医院实例照片）

1.7、仪器平台4层：铝合金整体平台，平台尺寸≧520*550mm，两侧带嵌入式标准边轨；第一层仪器平台带控制手柄，第二层仪器平台带键盘抽屉，第三层仪器平台，第四层仪器平台带抽屉1个；

1.8、气体接口标准配置：氧气1个、负压吸引2个、压缩空气1个、二氧化碳2个；具备活动防护盖；德标；插拔次数2万次以上；采用二次密封，带三状态（通、断、拔），可带气维修；

*1.9、内藏式电源控制箱1个：内配总电源开关1个，电源插座9个（220V/10A）,1个（220V/16A），高频专用插座1个（220V/10A），等电位接地端子2个；（提供已装医院实例照片）

1.10、内藏式弱电转接板1套：网络接口2个（RJ45），BNC 10个，S端子2个；

1.11、双关节显示器支架1套：升降高度≧300mm，承重≥15kg；

*1.12、不锈钢可调内镜专用支架1个；（提供已装医院实例照片）

1.13、杂物篮1个；

1.14、主体材料采用高强度铝镁合金型材；

1.15、表面处理采用静电喷涂；

1.16、吸顶式安装，稳定牢固。

2、显示器吊塔要求

2.1、工作电源：AC220V、50Hz；输入功率：≧1KVA；

2.2、旋转臂活动范围（半径）：≧850mm+900mm；

2.3、水平旋转角度：0～330°；

2.4、平衡臂活动范围（半径）：≧900mm；

2.5、升降高度：≧800 mm；

2.6、配置机械阻尼刹车制动装置；

2.7、承载重量：≥20kg，可悬挂单台显示器；

2.8、标配BNC接口1个；电源线及插头1个；

2.10、主体材料采用高强度铝镁合金型材或高强度钢材；

2.11、表面采用模具成型塑胶件；

2.12、吸顶式安装，稳定牢固。

三、其它要求

1、医用吊塔数量：10套，同规格

2、医用吊桥数量：18套，同规格

3、配置LED手术无影灯一套，可实现标准照明，腔镜照明，微光照明等模式，满足手术中各种照明模式的需要。

4、产品主机及附件配置齐全，产品资质及技术资料完整，具有完善的售后和质量保证。

## 包2：内镜中心清洗系统要求

## （消化内镜清洗消毒系统）

一、清洗消毒系统整体要求:

1.整体设计必须符合最新版内镜消毒技术规范的要求。整体设计必须与内镜中心的清洗间相适应并合理配置，招标时提供与房间相适应的平面图效果图.

2.内镜清洗消毒系统主要配置包括：清洗消毒槽、一体化干燥台、中功能背板、清洗槽底柜、照明系统、浸泡槽盖、自动电子水源开关、高压清洗枪、高压气枪、专用水龙头、医用空气压缩机、专用给排水管路、纯净水质处理器、酶液管道循环灌注装置、消毒液管道循环灌注装置、水汽灌注装置、全管道灌流器、灌流器快接插头、手套盒、纱布盒、四位挂钩、空气除菌过滤器、酶漂灌注装置、酒精灌注装置、自动酶液供给装置、内嵌式超声波清洗机、自动喷淋系统、测漏维护装置、污染气体排放装置、双镜挂镜托、双层内镜转运车、全自动内镜清洗消毒机、储镜间装修、工作台等组成。

二、系统主要技术及功能要求

1、台面、清洗消毒槽、功能背板、干燥台等主体配置与材质要求

1.1 清洗消毒槽及功能背板使用高分子复合材料（AKL）一次压铸而成，表面附抗菌材料，平整光滑，无锋角接缝，抗菌，耐酸碱腐蚀，容易清洁；单个槽体可承受超过60KG的压力，可进行内镜的全浸泡，质地柔软,能最大限度的保护内镜免受硬冲击造成的损害.

1.2 内镜清洗消毒槽设计要求：清洗工作站2套，干燥台4个，清洗槽及背板总高度为1.60m。

1.3 内镜清洗槽设计规格为：1个单槽规格为：580mm×750mm,8个双槽规格为：1100mm×750mm,3个污物槽规格为：580mm×750mm,2个干燥台规格为：1800mm×750mm,1个干燥台规格为：1500mm×750mm,1个超干台规格为：580mm×750mm。（具体规格根据内镜清洗间布局优化设计，以实际图纸尺寸为主）

1.4功能背板材质要求：使用与清洗槽相同的高分子复合材料一次压铸而成，表面附抗菌材料，平整光滑，无锋角，抗菌，容易清洁。遇酸碱腐蚀不褪色、不变形，如出现褪色现象三年内免费更换。

1.5干燥台材质要求：使用与清洗槽相同的高分子复合材料一次压铸而成，表面附抗菌材料，平整光滑，无锋角，抗菌，容易清洁。遇酸碱腐蚀不褪色、不变形，质地柔软能最大限度的保护内镜免受硬冲击造成的损害，台面有点状凸起，增加表面的摩擦度，防止内镜或附件滑落。

1.6清洗消毒槽柜体的规格要求：清洗消毒槽底柜尺寸：与清洗槽实际总长度相配套。柜体框架全部采用 USU304 不锈钢材质，底部放置加强型PVC 底板，可有效防止因潮 湿或溅水而引起的变形现象发生。柜门采用彩色钢化玻璃,防水溅且不易破裂。

- 照明系统数量及技术要求：

2.1照明灯箱数量要求：≥3套， 日光照明系统数量要求：≥3套。

2.2灯箱采用12V35W低压照明灯，亮度可达到100W白枳灯的亮度，绿色环保，节约能源，背板光源采用白帜灯照明，光线柔和，照明亮度增加清洗更彻底。

- 浸泡槽盖数量及材质要求：

3.1浸泡槽盖数量要求: ≥8个。

3.2采用透明亚克力面板吸塑成形，有手柄，每个槽盖不漏气，可清晰看到浸泡清洗的状况

4、自动电子水源开关数量及技术要求：

4.1自动电子水源开关≥2个。

4.2自动控制中心系统总水源的开闭，有效防止无人看管下漏水现象的发生。

5、高压清洗枪的数量及材质性能要求：

5.1高压清洗枪数量≥3把，材质采用优质304#不锈钢，防止枪体腔道腐蚀，杜绝纯净空气通过枪体腔道的二次污染。

5.2技术要求：配八个(a混合型b深锥型c尖嘴型d硅胶盖口型e粗堵型f短锥型g花洒型h细堵口型)快接式喷嘴，需在彩页中有所体现，各类喷嘴名称及用途在彩页中有文字说明，高压清洗枪与供水管连接部使用螺纹旋转接口，非快接插头，有效防止漏水现象的发生。

- 高压气枪的数量及材质性能要求：

6.1高压气枪数量≥10把。

6.2材质采用优质304#不锈钢，防止枪体腔道腐蚀，杜绝纯净空气通过枪体腔道的二次污染。

6.3技术要求：配八个(a混合型b深锥型c尖嘴型d硅胶盖口型e粗堵型f短锥型g花洒型h细堵口型)快接式喷嘴，需在彩页中有所体现，各类喷嘴名称及用途在彩页中有文字说明，高压气枪与供气管连接部使用螺纹旋转接口，非快接插头，有效防止漏气现象的发生。

- 专用水龙头的数量及材质要求：

7.1 专用水龙头数量≥10个。

7.2材质要求：主体采用USU304不锈钢材质，360度旋转式设计，表面镀烙防锈处理，抗磨损，耐酸碱，使用年限较长。

- 医用无油空气压缩机数量及技术要求：

8.1医用空气压缩机数量≥3台。中心气体处理装置≥4套。

8.2技术要求：采用无油活塞式设计，保证压缩气体中绝无油分子，配水汽分离系统，压力可在0.2Mpa-0.8Mpa之间调节,气罐一次性储气量不低于25L.主机最大产气量115L/min，噪音≤52分贝。

8.3可有效将气体中含有的水分剥离出来，使气枪喷出的气体长期保持干燥，加快内镜吹干速度，可精确调节气枪压力，调节范围0.2-0.8Mpa。

- 专用给排水管路数量及技术要求：

9.1专用给排水管路≥3套。

9.2专用PPR给水管路，内壁不易结垢，耐压可达8KG以上，排水使用PVC材质的排水管路，密封连接，可保证无漏水现象。

- 纯净水质处理器的数量及技术要求：

10.1纯净水质处理器≥2台。

10.2拥有三重过滤装置，可有效祛除泥沙、颜色及细菌，达到饮用水标准。

*11、酶漂灌注装置数量及要求

11.1  酶漂灌注装置数量≥5套。

11.2 材质要求：平板玻璃触摸感应开关，蓝色液晶显示时间控制，可分别设定注水、注酶、注汽时间控制注水、注酶及注气，并可自动完成注水、注酶、注汽切换。

11.3技术要求：主机为非外挂式（隐藏式），主机与控制部分分离设计，注水、注酶一体化自动切换。时间可控范围大于等于99分钟，注气时间可控范围小于99秒,注水途中或注液完毕可进行注气或单独注水或注酶。电压24V，注水量1.4.0L/min,最大压力:0.42MPa.注气压力小于0.3Mpa，按消毒规范标准采用流动水灌注，按卫生消毒规范标准不可从槽内使用循环水或其他位置的未处理的水进行灌注。

*12、酶液/消毒液管道循环灌注装置数量及技术要求：

12.1酶液/消毒液管道循环灌注装置≥4套。

12.2技术要求：酶液液体管道循环灌注装置为非外挂式，主机与控制部分分离设计。平板玻璃触摸感应开关，蓝色液晶显示时间控制，分别控制注液与注气。注液时间可控范围大于等于99分钟，注气时间可控范围小于99秒,灌液途中或注液完毕可进行注气或单独注气、注液。电压24V，循环水量1.7L/min,最大压力:0.42MPa.注气压力小于0.5 Mpa

- 水汽灌注装置的数量及材质、技术要求：

13.1 水汽灌注装置≥8套。

13.2材质要求：平板玻璃液晶触摸感应开关，蓝色液晶显示时间控制，分别控制注水与注气。

13.3 技术要求：主机为非外挂式，主机与控制部分分离设计，注水时间可控范围大于等于99分钟，注气时间可控范围小于99秒,灌水途中或注液完毕可进行注气或单独注气、注水。电压12V，注水量5.0L/min,最大压力:0.42MPa.注气压力小于0.5 Mpa，按卫生消毒规范标准采用流动水灌注，按卫生消毒规范标准不可从槽内使用循环水或其他位置的未处理的水进行灌注。

14、全管道灌流器数量及技术要求：

14.1全管道灌流器≥20套。

14.2 技术要求：使用黑色硬质硅胶为原料，可与奥林巴斯、宾得、富士能及国内知名品牌内镜相配套，分别配有与送水送气管道，吸引管道，水瓶管道相连的硅胶接口。液体灌注一次完成，无需再次拔插。

14.3灌流器快接插头≥17套。

14.4所有槽均配有带自锁的快速接头，全部程序执行只需连接快接头，无需将全管道灌流器拆卸，方便、快捷

15、手套盒数量及材质要求：手套盒≥2个，非金属喷漆,原材料为塑料制成,拥有抽拉门,可放置大\中\小各种不同的手套盒。

16、纱布盒数量及材质要求：纱布盒≥2个，非金属喷漆,原材料为塑料制成,非金属喷漆,原材料为塑料制成,可放置10cm×10cm纱布块不少于20块。

17、四位挂件钩数量及材质要求：四位挂件钩≥2个，白色四位联体塑料挂钩,可悬挂各类型罐流器。

18、空气除菌过滤器的数量及技术要求：空气除菌过滤器数量≥4套。使用PP材质0.2um折叠滤芯，彻底阻隔空气中的各类细菌和病毒，免除内镜吹干造成的二次污染。

*19、自动酶液供给控制器系统：自动酶液供给控制器系统≥5套；可根据需要设定原酶液的一次供给量，并从医院酶桶中自动抽取供给至酶洗槽中，可与医院使用的酶液桶进行有效连接，并可快速分离。

20、酒精灌注装置控制器≥3套；对内镜的水气管道、吸引管道进行1秒至99分99秒酒精的灌注，将消毒后的内镜进行二次消毒，加快干燥进程。

*21、自动喷淋系统≥4套；使用ABS或PP工程塑料材质，清洗槽内壁安装≥4个强力喷水头，喷头喷洒面积不小于130°，可对内镜手柄、导光连杆外及表面进行强力去污。清洗槽中央安装高速旋转喷淋柱，可360°对盘绕后的内镜内表面进行不间断旋转喷淋，达到祛除消毒液或去污的目的，无需人工在水龙头下清洗。提供证明材料。

22、双层内镜转运车≥2台；全钢结构，表面钢琴烤漆，附两个高分子一次冲压成型的内镜托盘，四个8cm脚轮，具备锁定功能，每个托盘配盖子

*23、测漏维护装置及测漏器≥2套，使用内镜光源专用气泵做为气源，压力可调节，可实时数字气压显示，可对内窥镜各部位的漏水现象进行及早发现，免除因漏水现象造成的内镜大修，测漏器自带ETO接头可有效接驳奥林巴斯、富士能、宾得等内镜测漏接口。

24、污染气体排放装置≥4套；钢木结构：主体结构以C型钢架支撑钢架：选用优质40*60*130mm国标一级冷轧矩形钢管制作，经过环氧树脂粉末静电喷涂。可提供负压吸取消毒液气体，自动排放至室外，保证消毒室的空气清新。

25、双镜挂镜托≥30套，使用透明亚克力加工而成，可同时悬挂两条内镜，具备下托架可将光源插杆托起，防止损害光纤，根据内镜长度不同下托架可上下移动。

26、超声波清洗机：全不锈钢外壳，频率40KHZ内置定时/脱气功能，内容积10L，带定时功能，配网栏盖子。10L的内槽尺寸L300*W240*H150，外形L385*W325*285mm（可依据科室要求配置超声波机容量，20L、30L）

27、全自动内镜清洗消毒机

27.1数量≥3台

27.2可对软式内镜如胃镜、肠镜、十二指肠镜、超声镜等进行测漏、清洗、消毒、酒精、干燥全过程自动完成。

27.3透明钢化玻璃上盖，使用电动脚触自动完成密封盖开关功能，全程无须手触碰，防止内镜二次污染。

27.4使用不锈钢旋转喷淋臂，对内镜外表面进行旋转喷淋清洗，槽侧壁高压喷射旋转水流冲洗。

27.5具备全程电子测漏功能，压力可根据不同类型内镜进行调整，对内镜的泄露进行全过程监控，发现泄露自动报警。

27.6具备附送水、抬钳器管道专用灌注接口。

27.7消毒液槽节液设计全浸泡9升，可适合各品牌胃、肠、十二指肠、超声、鼻咽喉、支气管等内镜使用。

27.8色彩色液晶屏操作界面， 玻璃平板触摸按键一键选择标准、快速、自选、配比、注液、排液等功能

27.9机器自带RFID读卡器，可记录内镜身份编号，操作人员编号并与清洗的内镜进行绑定，实现内镜清洗消毒的可追溯性。机器内置WIFI无线发送功能，清洗结束后可将清洗数据通过无线网络发送至追溯系统主机，做到了清洗工作站、内镜清洗机、数据追溯系统、医院网络的全面物联，无缝链接。

27.10机器自带打印机，清洗结束后可自动打印清洗记录。

27.11全过程有故障报警功能并可依据代码判断故障点，①消毒液不足报警、②清洗酶不足报警、③酒精不足报警、④过滤器堵塞或水压太低报警、⑤内镜漏气报警、⑥排水受堵报警、⑦消毒槽水位太低报警。

27.12可设置消毒液的使用次数，使用天数，到期后报警提醒。

27.13酶洗功能：能依不同类型的内镜按比例自动添加，具备酶液不足报警功能。

27.14酒精功能：自动喷射酒精至各管道实现自动吹干，具备酒精不足报警功能。

27.15清洗消毒全过程≤18分钟。

27.16机器内置0.2um孔径PET材质空气过滤系统，可对进行吹干的空气中细菌、病毒进行有效阻隔，防止二次污染。

27.17使用后的消毒液可在消毒液出口连接专用管进行回收集中处理，也可直接排入下水道。

27.18具备内管路自动消毒清洗功能，防止管路因长期使用滋生细菌，造成的二次污染。

27.19机器内置消毒液挥发气体解析装置，自动分解消毒液挥发气体，有效保障气体挥发对人造成的伤害。

28、储镜间装修：墙体铝塑板28m²，吊顶10m²，地板胶10m²，室内照明电源，吸顶空气消毒机电源，备用插座各1个。

29、工作台	数量≥6个，每个工作台配置一个洗手池，一个感应水龙头，具体规格根据现场实际要求商定。

三、其他需求

1、配置空气消毒机 5 台，

2、系统各设备主机及附件配置齐全，产品资质及技术资料完整，具有完善的售后和质量保证。

## 包2：内镜中心清洗系统要求

## （支气管镜清洗消毒系统）

一、内镜一体化清洗中心要求

1、清洗槽要求

*1.1清洗台面分别具有初洗槽、酶洗槽、次洗槽、消毒槽、末洗槽等组成。清洗槽体采用ABS复合材料压注模具一次成型。槽体表面光滑，有韧性，既美观又能保护内镜

1.2清洗槽面经数次冷热加工且经防水、防酸、防碱多工艺处理，质薄而坚硬，光亮平滑，抗菌，易清洗，耐摩擦。材料厚度≥6mm。槽体周边的吸附工艺处理，使R角尽量保持90度。每个槽之间的连接紧密、平整，避免残留。

1.3固层由塑料碳纤维胶树脂混合而成，起到加固台面、 承重，安装固定作用；防止迸裂，防止台面长期使用变形。

1.4所有槽体采用后拆式设计，在槽后上方向上突出≧60mm，避免水或消毒液残留发霉、污染槽体。槽体装有溢液装置，防止水溢出槽面。槽体后板采用连体设计，避免积水残留。

1.5槽体台面采用流体学工艺设计，不积水。台面厚度＞5mm，离地高度≤860mm。槽体排水面既美观，又能使污水排放干净，防止污染。

1.6单方槽外径：≤610mm×660mm×170mm，双方槽外径：≤1180mm×660mm×170mm，转角槽外径：≤780mm×780mm×170mm，具体数据根据清洗间要求设计优化。

1.7具备专用动力泵，最大扬程≥10M，最大流量≥28L/MIN，耐酸耐碱，提供相关图片。

*1.8具备一键启动自动排废液和排废水，无需手工，降低医护人员与危化品的接触时间。

- 柜架及门

2.1柜门由彩晶钢化玻璃材料制成，环保、防潮、耐酸碱，永不变型变色，不生锈。

2.2柜门固定活页采用防锈可调式，方便有需要时对柜门进行调校。

2.3.支架选用304不锈钢，厚度≥1.2mm。配备万向轮与制动，方便转运。

- 功能背板

3.1表面光滑、耐腐蚀，永不生锈，易于清洁擦拭，不会存在死角。

3.2 背板材料采用PMMA复合材料，厚度≥6mm，无须用玻璃钢加固，防止爆裂，也易于安装。

3.3背板采用整体式一次性压模吸注而成，接缝少、雅观。

3．4背板中部突出部份为20cm×10cm，既可安装控制电路，亦可存放工作配件或其它物品，结构合理、防水，存放稳固。

3.5转角槽背板一体连成，与转角槽结构协调一致，雅观实用。

3.6电箱、照明灯安装为内藏式，整体协调美观。

4、具备全自动电子水源开关，可自动控制，避免下班忘记关闭水源。

5、可控式水龙头，可伸缩设计，抗强酸碱,具有耐腐蚀功能 。出水装置经过防腐蚀处理。

纯不锈钢制成。拒绝断裂风险。可控制转向于水流方向。易于拆卸及物表消毒。

- 高压水/气枪

6.1额定压力0.29Mpa。

6.2压力和出水，出气方向可调。

6.3配≥2个不同形状喷嘴，更换采用螺旋式，既方便又紧固。

6.4内镜专用，采用优质304#全不锈钢材料一次性开模铸造，无接缝，防腐蚀电镀处理。

6.5设有专用安全防震环，避免管路不畅，高压水冲破内镜管壁。

6.6开关压力可调，根据个人习惯和方法可随时调整。

6.7开关设置灵敏，便于工作人员使用。

7、具备内镜清洗消毒流程牌：不干胶贴于背板上，规范内的每个流程清晰可见。易于更换以及清洁。

8、干燥台

8.1干燥台采用ABS复合材料压注模具一次成型。外尺寸:长≥1700mm*宽660mm*高860mm(根据实际场地可作调整)。

8.2台面有多个小圆型突起，防止内镜打滑又有利于内镜干燥。

8.3台面结构与清洗槽协调一致，同时防止内镜掉落地上。

8.4、配置多位高压自动化吹干和热风烘干系统装置。

8.5、嵌入式多功能控制开关插座,方便快捷。

8.6一体化的电、气供应系统,可灵活调整摆放位置。

8.7设备数量：2个

9、照明灯：低温暖色，镶嵌于背板上，卡扣设计，便于更换。

10、多功能一体化电路系统

10．1所有供电系统都经过漏电和负载保险开关，保护使用人员的安全。

10．2开关和插座都有防水保护装置。

10．3强电和弱电线路错开，且强电有双重绝缘保护和接地保护，双重保险。

10．4供电线路根据整套系统负荷设计，保证安全，放心使用。

- 专用供排水系统

11.1供水系统：根据用户水质进行合适的处理，保证各个清洗槽的水源符合要求。

11．2根据供水压力和供水管径大小，将每个槽压力大小控制在2.0~5.0Kpa。

11．3合理设计供排水管道，使安装和维护方便容易。

11．4清洗槽的槽底从周围向中间倾斜，保证污水排放干净，避免交叉污染。

11．5每个清洗槽有溢液功能，保证在排水过满时自动排出，避免液体溢出槽面。

11．6清洗槽的排水管采用符合国际标准的U型管，避免下水道溢出各种异味或有害气体、细菌污染空气。

11．7所有水管采用耐酸碱、耐热的标准PRPP管，长久耐用，不容易渗漏。

11．8根据排水方向结构，合理安装，使排水顺畅，避免集中排水时反冲。

11．9隐藏式设计，下水口可经受消毒液的腐蚀。

12灌流器

*12.1隐藏式设计，注流器与电脑控制器，控制实际操作流程，并具备定时、倒计时功能,结束时声音报警提示功能。机械按键不受穿戴以及水渍影响。

12.2整体配置实现半自动化操作，具备智能化中心，控制系统（消毒时间及次数数码显示、消毒液过期自动报警等）。

12.3微型电脑控制，体积小，操作简单，数据可根据要求来调整。

*12．4配有多种品牌的内镜连接头和≤10μ的过滤网，便于灌流、更换接头，连接于槽体为进口快接，方便更换与清理，预防纱布棉絮物堵塞。

12．5严格按《内镜清洗消毒操作规范》的标准设计，注流器高水压，低流量，适合不同品牌管径内镜。内外同时灌流，使清洗更彻底，保证消毒效果。

12.6 电压：24V 功率：≧65W

13、高压气泵

13.1工作方式：采用静音医用无油气泵

13.2气体中心处理器，经两重水气分离提供稳定的无油无水气源，避免油污污染内镜而进入人体。

13.3额定排气量≥110L/min（0.4mpa）

13.4机器工作噪音≤60db，

13.5容积：≧25L

14、具备自动吹气功能，用于洗消次洗、消毒的吹气。

15、内镜烘干机：用于快速烘干內镜表面，输送热风，低温低噪。固定于背板上，可伸缩设计。

16、酶洗/消毒槽盖：采用ABS材料压注模具一次成型。盖子透明密封，方便观察消毒槽中镜子状况。盖子带两个手柄，污染和洁净分开拿取，减少交叉感染。方便取放。盖子能完全密封消毒池，防止消毒液汽化污染环境，损害医务工作人员健康。

二、内镜清洗管理系统要求

1、系统采用成熟的RFID射频技术，组建内镜中心物联网网络，形成全流程闭环追溯。

2、系统必须采用CS架构，以客户端、服务端的形式部署，方便后期管理

3、系统具有较强的可扩展性和兼容性，不受清洗槽及流程和自动清洗机数量的限制。保证整个洗消系统的完整追溯。

4、所提供的软件能和内镜清洗工作站厂家面板进行数据互通，追溯的时间为工作站灌流面板的时间，协调处理内镜清洗工作站厂家协商接口数据授权问题。

5、应支持和医院HIS、PACS系统的高度融合，实现系统间的互联互通和数据共享。

6、在清洗机厂家开放接口的前提下，实现自动采集设备数据及监控设备运行。

7、各清洗流程，系统自动监控、智能感知、自动记录、无需人为操作。

8、对所有的操作进行追踪、记录、分类、统计，并在一个工作平台进行展示。

9、采用专用语音提示装置，所有流程操作语音提示，异常操作自动给予预警，全程辅助操作人员进行高效作业，提供人性化的人机交互方式。

10、实现三重预警，防范感染风险：阳性病人使用预警、未达到规定清洗时间拿出预警、使用前消毒不合格内镜预警。

11、自动识别二次清洗、特殊清洗、完结清洗、并在监控平台进行特殊标注及颜色区分。

12、提供内镜中心各工作区域或各工作流程工作量、效率值、内镜使用情况的统计数据。

13、提供链式关联追溯；内镜使用病人可通过该链向上对使用此内镜的病人进行追溯。

三、全自动内镜清洗消毒机要求

1、具备全过程故障报警并提示解决方案方法，主要包括①消毒液不足报警；②清洗酶不足报警；③酒精不足报警；④过滤器太脏或水压太低或太高报警；⑤内镜漏气报警；⑥排水受堵报警；⑦消毒槽水位太低报警等。

2、机器设置智能管理，停机超过4小时后自动关机。机盖为不锈钢和ABS压缩而成，中间透明有机玻璃和一体成型密封胶圈，实时显示內镜清洗消毒状态和防止消毒液气体挥发。

3、清洗消毒槽采用中间孤岛设计，容积小于≦9升，光滑，节约用水和消毒液，排水口倾斜设计，清洗消毒结束后，槽内不得有积水、积液。（需提供证明材料）

4、槽内配备温度传感器，溢流口，≥3个全管道灌流口，温控范围15℃-45℃

5、机器配备自动上锁功能和应急开锁拉环。防止意外导致內镜无法取出情况。

6、清洗酶和酒精存储箱的容积≥2.5L消毒液存储箱的容积≥12L

7、具有消毒循环分流器，用于监测内窥镜接头连接情况。

8、设备具有止回功能的活检接头，适合各种品牌镜子的清洗消毒，配备多种品牌镜子接头。采用多通道清洗，更彻底清洗内镜管道。（需提供止回功能的活检接头证明材料）

*9、具备消毒液浓度检测装置，方便消毒液浓度的检测。（需提供证明材料）

10、机器内置空压机应静音设计，无油。并配备油水分离以及活性炭吸附功能和≤0.2μ的空气过滤芯，为內镜输送安全洁净的气体。（提供医用无油气泵证明）

11、具备全程持续测漏监控功能，提供声或视觉报警提示，并自动终止程序运行

12、具备设备自身消毒功能，运转过程及结果自动打印功能、消毒次数记录功能以及独立的酶洗功能和酒精消毒功能

13、液晶显示，操作界面按键与参数设置按键分开，防止误操作。消毒时间可根据要求调整。

14、机器配置电子扫描跟踪系统，可完整和科学地提供内镜的跟踪。

15、内镜的洗消状况及结果可以与内镜清洗管理系统对接联网，实时显示消毒过程。

16、内镜的洗消状况包括镜子编号、洗消过程，操作护士等信息可贮存于内镜管理系统。

17、内镜的洗消状况和结果等信息可在任何时候在内镜管理系统中查询、调阅

18、对内镜的使用、维护可提供统计、分析，为整个内镜的管理提供有效的信息资源和依据。采用高科技电子扫描，一条镜子对应一个电子编码。电子编码ID卡可全浸泡，可长期使用。电子扫描读卡器采用加强型高科技感应，读卡方便、快速、灵敏。

19、随机配置打印时包含了内镜的编码，方便追踪查询

20、设备数量：2台

- 内镜转运推车

4.1车体使用全钢质结构，表面喷塑处理。

4.2两层盘式装载，标配1个透明PVC盖。

4.3万向旋转脚轮带脚轮锁，坚固耐用，小巧灵活，移动方便，可前后推拉。

4.4承载容器可单独进行消毒，可同时运送多条不同品牌内镜及多种手术器械

4.5设备数量≧2台

- 内镜储存柜

5.1移动式悬挂，可放6-12条软式内镜及硬镜和多条配件。

5.2门缝配防水防菌边，防止柜内污染。

5.3内胆采用PMMA高分子复合材料独立开模一体成型，易清洁，表面细菌残留量低；使用方便、安全、快捷；对内镜无磨损等特性。

5.4智能化控制紫外线循环风消毒系统，消毒时紫外线不能直接照射到内镜，避免消毒时对内镜造成老化等损坏。柜内设计有透明PMMA制成的内镜悬挂系统，该系统为上中下三件套，全方位的定位内镜，防止相互碰撞，并且下部件为可升降式，适应不同尺寸的内镜的存放需要，保持内镜垂直存放，避免碰撞损伤。

5.5柜门采用不锈钢材料，中部为5mm透明钢化玻璃，配不锈钢机械锁带钥匙，永不生锈。

5.6控制方式：微电脑液晶中文显示，触摸屏控制系统。

5.7设备数量：双开门一个，单开门一个

- 其他需求

- 内镜一体化清洗消毒中心、全自动内镜消毒机等产品符合医疗器械管理相关资质。

- 配置内镜工作台4个，具体规格根据实际需要制定。

- 配置空气消毒机4台

- 系统各设备主机及附件配置齐全，产品资质及技术资料完整，具有完善的售后和质量保证。

## 包3：感染疾病大楼空气消毒机要求

## （壁挂式空气消毒机104台）

*1、消毒方式：紫外线循环风，消毒时无味、无辐射、不腐蚀设备，具备人机共存，动态持续消毒。

2、具备初、中效过滤除尘、除菌，具备负氧离子清新空气。

3、采用活性碳滤膜除异味。

4、风速高、中、低档可调，风向多角度可调。

*5、采用微电脑程控自动运行，可预约开机关机时间。具备手动常开、手动定时、程序定时等消毒模式，定时消毒可设置≧4个时段。

6、具备超静音轴流风机，主机工作噪音≤45db(A)

7、具备紫外线故障自动监测功能。

*8、具有外挂式独立显示屏，安装高度可调，机器设置可直接在显示屏上操作，也可遥控操作。工作状态显示屏上一目了然。（提供显示屏实物照片）

9、工作时间自动记录，机器可设置自带检测功能，能检测灯管的强度、好坏。

*10、循环风量≥1000m3/h，适用空间体积≧100m3；输入功率≧180W

11、采用壁挂式安装

*12、消毒效果≤200cfu/ m3。开机90分钟后对20 m3密闭房间的白色葡萄球菌的杀灭率为99.95%，在对应体积的房间内，自然菌消灭率>90%（提供检测报告）

13、机内紫外线强度≥23000μw/cm2

14、消毒时空气的臭氧浓度≤0.02mg/m3，距离出风口10cm处紫外线辐射强度值<0.1μw/cm2（提供检测报告）

15、机内紫外线灯管开启后90min内紫外线辐照强度为160-165μw/cm2（提供检测报告）

16、灯管寿命≥5000（h）（提供寿命检测报告）

17、负氧离子释放量≥6*106个/cm3

18、主机及附件配置齐全，产品资质及技术资料完整，具有完善的售后和质量保证。

## 包3：感染疾病大楼空气消毒机要求

## （上层平射空气消毒机 31台）

1、适用范围：适用于肺结核病及高传染性病房的消毒；也可用手术室、ICU、普通病房、诊室的消毒。

2、主机电源： Ac220V50Hz，噪音≤45分贝，壁挂式安装。

3、采用高能紫外线灯管及聚能平射装置，利用室内空气自然对流效应，快速杀灭结核杆菌等细菌和霉菌，可有效避免循环风造成的病菌弥散，防止交叉感染。

*4、具备快速消毒功能，上层循环风流从平射口定向流出，风、光同向循环，高效快速杀菌，快速消毒时间≦18分钟达标。

5、具备远红外安全监控，当人员高度超过2.1米，机器报警自动停机，安全区域内人员可正常工作，无紫外线和臭氧危害。

*6、消毒效果：机器紫外线灯管下方垂直中心1m处测试90min，辐射照度平均值＞240uw/cm2，开机消毒60分钟，对结核杆菌杀灭率≥99.9%（提供检测机构对结核杆菌杀灭率检测报告）。

7、开机消毒作用30分钟，对20m³密闭房间空气中人工喷染的白色葡萄球菌的杀灭率为99.98%，对90m³密闭房间空气中自然菌消亡率＞90%。（提供检测报告）

*8、具备紫外线强度自检系统，可实时监测紫外线辐射照度，确保紫外线杀菌满足使用要求。

9、在有人条件下，消毒器工作1小时，其工作结束后10min内，房间内臭氧泄漏量＜0.06mg/m3（提供检测报告）。

*10、选择快速消毒功能，开启循环风功能时，循环风量≥600m3/h，输入功率：≧125w，适用空间≧90m3，灯管寿命≥10000h。

- 具备远程控制和集中管理功能，PC端及微信APP都可操作，可统一控制区域内机器的开和关，可查看所有机器的工作状态，累计时间和故障报警状态。

- 主机及附件配置齐全，产品资质及技术资料完整，具有完善的售后和质量保证。

## 包4：护士站技术方案

本方案共计包含六套护士站，具体方案如下：

- 地下一层护士站

- 尺寸：外弧周长13740*宽600*总高1000（桌面到地750）

- 做法（整体做法，材质是高密度板，工艺贴膜烤漆，背后抽屉、柜门全白色烤漆，底部可带不锈钢，背后抽屉、柜门可按需求定做、灯箱采用嵌入灯带、台面采用木饰面或亚克力，颜色为白色、内部可做6-8人位、环保等级E0）

- 流程：放线后安装柜体再安装嵌入灯带

- 传染楼四层护士站

- 尺寸：长3880*600*总高1000（桌面到地750）

- 做法（整体做法，材质是高密度板，工艺烤漆，背后抽屉、柜门全白色烤漆，底部可带不锈钢，背后抽屉、柜门可按需求定做，E0环保等级）

- 流程：放线后安装柜体再安装嵌入灯带

- 传染楼五层护士站

1尺寸：长3880*600*总高1000（桌面到地750）

2、做法（整体做法，材质是高密度板，工艺烤漆，背后抽屉、柜门全白色烤漆，底部可带不锈钢，背后抽屉、柜门可按需求定做，E0环保等级）

3、流程：放线后安装柜体再安装嵌入灯带

4、效果图

- 医技楼放疗中心护士站

1、尺寸：长2900*600*总高1000（桌面到地750）

2、做法（整体做法，材质是高密度板，工艺烤漆，背后抽屉、柜门全白色烤漆，底部可带不锈钢，背后抽屉、柜门可按需求定做，E0环保等级）

3、流程：放线后安装柜体再安装嵌入灯带

- 医技楼影像中心护士站

1、尺寸：长2900*600*总高1000（桌面到地750）

2、做法（整体做法，材质是高密度板，工艺烤漆，背后抽屉、柜门全白色烤漆，底部可带不锈钢，背后抽屉、柜门可按需求定做，E0环保等级）

3、流程：放线后安装柜体再安装嵌入灯带

- 医技楼二层导医台

1、尺寸：长7400*600*总高1000（桌面到地750）

2、做法（整体做法，材质是高密度板，工艺烤漆，背后抽屉、柜门全白色烤漆，底部可带不锈钢，背后抽屉、柜门可按需求定做，E0环保等级）

3、流程：放线后安装柜体再安装嵌入灯带

注: 1、本章中“★”（如有）代表关键指标，不满足作废标处理，“*”代表重要指标，无标识则为一般指标，如有偏离，则按照评分细则表中对应标准予以扣分。

2、采购需求中涉及品牌、规格、型号的均为参考，投标人可提供同等档次或更高档次产品，并提供相应技术参数证明其符合采购需求。

## 二、商务要求（所有包均适用）

1、投标商应保证其提供的设备是全新的，未使用过的，符合合同规定的质量、规格、性能，并按照相关国际、中国国家及行业标准检验的合格产品。

2、投标商在投标文件中，应提供详细说明按招标文件要求所提供设备的技术指标、质量的资料文件，以及提供实际制造商的生产能力、技术力量及生产装备的资料文件，并且提供投标产品市场占有业绩情况。

3、中标方应派技术人员免费对所投设备进行安装调试，且应在投标文件中做出明确承诺。

3.1货物到达使用场地后，中标方接到采购人“已具备安装条件通知”后7天内到达现场，在采购人医技人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担由此发生的一切费用。

3.2中标方应向采购人提供详细的验收标准、验收手册和验收报告，采购人有权委托中国有资质的单位对设备进行精度校核。

4、技术资料。

4.1合同签订后，中标方应免费派工程师与采购人共同商讨设备使用场地及设备操作间设计，并提供设备安装的规划设计说明，包括建筑防护标准、运行使用的环境要求、施工图纸等。

4.2中标方应向采购人随设备提供全套设备技术资料，费用已包括在投标价格之内。

4.2.1设备安装图，提供对设备使用场地、设备操作间及电源的要求；

4.2.2设备原理图；

4.2.3设备安装线图；

4.2.4构件、机械图例；

4.2.5安装手册 (2套)，其中一套中文；

4.2.6操作手册（2套），其中一套中文；

4.2.7维修手册（2套）（包括软件检修程序手册）；

4.2.8制造、安装标准；

4.2.9安装和验收报告（包括软件部分）；

4.2.10随机附件、零配件、备品备件和消耗品目录。

5、成品出厂应有制造厂名（商标）、厂址及合格标志。

6、运输方式：不限，按一般贸易要求。

7、交货期：按招标文件的规定，允许提前交货，但不考虑降低价格。投标商须在投标文件中对交货期的时限做出明确承诺。

8、售后服务。

8.1在湖北省境内建有经过专业培训的工程师组成的维修部门，提供联系人及联系方式，提供免费电话和相应的网址。

8.2有全国统一售后服务机构，设备故障报修时，4小时达到现场处理，如需大修，提供备用机。

8.3投标商须提供免费软件升级。

8.4投标商须在投标文件中对售后服务的内容和时限做出明确承诺。

9、质保期

9.1质保期：货物验收合格后2年。

9.2投标产品的质保期按中国国家的有关规定执行，但具体时限及计算方法需在投标文件中明确。

9.3投标商须在投标文件中对所投设备保修的内容做出明确承诺。

10、培训。

10.1投标商应免费为买方提供现场操作培训，保证至操作人员正常使用设备的各种功能为止；应为买方维修人员培训维护及保养技术。

10.2投标商应免费负责提供集中培训。

10.3投标商须在投标文件中对采购人人员培训做出明确响应。

11、配件、备品备件与消耗品。

11.1投标商应在投标文件中提供按出厂标准供应的、设备正常连续运转一年所需的备品备件、消耗品的清单，该清单应包含备品备件、消耗品的名称、规格型号、价格、制造厂名称等内容。该清单价格应包含在投标总价中。卖方向买方提供设备维护的专用工具。

11.2卖方应在投标文件中提供设备质保期后，一年内所需的备品备件、消耗品及其不变价格的清单，该价格不包括在投标总价格中。

11.3在设备的使用寿命期内，卖方应保证买方在3天内买到必需的零配件，并且应保证买方对设备的零配件、易损件、消耗品的长期供应。如果该型号设备停止生产，卖方应保证买方在该型号设备使用10年内的零配件、易损件、消耗品的正常供应。

11.4在中国境内有相应的零配件仓库。

- 其它：投标商有其它优惠条件的，请在投标文件中作出具体说明。

13、付款方式：按照采购人财务要求付款，签订合同时具体商议。