石首市中医医院关于石首市中医医院医疗设备采购项目更正公告

一、项目基本情况

1、原公告的采购项目编号：HBCZ-22061410-223395

2、原公告的采购项目名称：石首市中医医院医疗设备采购项目

3、首次公告日期：2022-12-11

4、本项目（是/否）专门面向中小微企业：否

二、更正信息

1、更正事项：□采购公告   √采购文件   □采购结果

2、更正内容：

现将本项目招标文件第三章采购需求中“软件功能及性能要求”相关参数删除，删除内容详见附件。

3、更正日期：2022-12-15

三、其他补充事宜

/

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名   称：石首市中医医院

地   址：湖北省荆州市石首市建设路68号

联系方式：石首市中医医院

2、采购代理机构信息

名   称：湖北省成套招标股份有限公司

地   址：湖北省武汉市武昌区东湖西路特2号平安财富中心B座7-10楼

联系方式：15926399665/027-87816666-8615/1107196223@qq.com

3、项目联系方式

项目联系人：何茂录、魏运波、墙飞、胡小康

电   话：15926399665/027-87816666-8615/1107196223@qq.com

附件：

软件功能及性能要求

| 序号 | 功能/性能 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 肺结节CT影像辅助检测软件 |  |
| 1.1 | 肺结节检出与标识 | 系统支持自动识别医学CT影像中的4mm及以上肺结节，并在在最大层面上用矩形框标记。检出敏感性≥90%，需提供第三方机构测试或文献证明 |
| 1.2 | 检测灵敏度可调 | 在不同的使用场景下，支持切换不同的灵敏度查看检出结节 |
| 1.3 | 检测结节列表 | 支持列表展示肺结节检测结果，列表与结节标记、导航条三者联动 |
| 1.4 | 结节导航条 | 系统自动将所有检测出的结节在导航条上给出标记，可一键定位结节，便于医生查看关键结节图像 |
| 1.5 | 结节定位 | 自动给出结节位置信息，需精确到肺叶及肺段位置 |
| 1.6 | 大小测量 | 系统可以自动测量结节长径和短径、体积等数值 |
| 1.7 | 征象检测 | 系统可自动提取结节多种良恶性表征，包括：分叶、毛刺、空洞、脂肪、胸膜凹陷、空泡、钙化、血管集束、充气支气管、棘状突起 |
| 1.8 | 密度判断 | 系统可以自动判断出结节性质信息（实性、部分实性、磨玻璃、钙化） |
| 1.9 | 胸膜距离计算 | 自动计算结节至胸膜的距离，并支持添加至报告 |
| 1.10 | 实性占比计算 | 对于部分实性结节，提供实性占比 |
| 1.11 | 实性成分分析 | 对于部分实性结节，自动测量和展示实性成分的长径值、体积值，在局部放大图中显示实性成分轮廓标记和长径标记 |
| 1.12 | CT值自动测量 | 支持自动量化肺结节的CT值（HU值） |
| 1.13 | 肺结节风险评估 | 依据国内权威指南，提供结节风险评估结果，评估每个结节的高、中、低危风险等级 |
| 1.14 | 良恶性预测 | 提供结节良恶性预测结果，辅助医生诊断 |
| 1.14.1 | 良恶性预测准确率 | 肺结节良恶性预测准确率在外部独立验证集的准确率不低于74.5%，需提供影响因子10.0以上的文献证明 |
| 1.14.2 | 良恶性预测AUC曲线性能 | 肺结节良恶性预测AUC曲线下面积在外部独立验证集不低于79.5%，需提供影响因子10.0以上的文献证明 |
| 1.15 | Lung-RADS等级评估 | 依据国际权威指南，提供每个结节的Lung-RADS等级评估结果 |
| 1.16 | 结节排序功能 | 系统可以根据结节大小、层数位置、风险等级、置信度、左右肺等级进行排序展示 |
| 1.17 | 肺结节筛选 | 系统可以根据结节长径、结节短径进行筛选 |
| 1.18 | 报告模板选取 | 支持选取结节报告模板，模板数量≥12个，提供具体模板名称 |
| 1.19 | 检查所见 | 自动生成检查所见文本描述，文本可编辑、可复制 |
| 1.20 | 指南建议 | 提供6种或以上的指南建议，可复制，辅助医生快速制定诊疗建议 |
| 1.21 | MPR显示 | 支持进行MPR视图与横断位视图的切换 |
| 1.22 | 图文报告 | 支持医生手动选择有临床意义的结节，按已选择的报告模板生成图文报告 |
| 1.23 | 归档PACS | 支持医生手动选择有临床意义的结节，将所选结节信息归档到PACS |
| 1.24 | MIP投影 | 提供最大/最小密度投影功能（MaxIP/MinIP），可手动调节投影层厚 |
| 1.25 | 薄厚层映射 | 不同层厚间的适配功能，实现用于诊断的序列结节所在位置快速映射打印序列结节的所在位置 |
| 1.26 | 用户设置 | 支持用户根据需求自定义默认显示方式和显示内容 |
| 1.27 | 组学分析 | 提供影像组学分析功能分析项目≥10项 |
| 1.28 | 结节过滤 | 对于弥漫多发结节的病人提供结节过滤功能，可对重要的结节突出显示 |
| 1.29 | 结节编辑 | 支持医生对结节进行添加、删除及编辑，及一键恢复AI计算结果 |
| 1.30 | CSV导出 | 支持软件分析结果以CSV的方式导出，助力医生科研 |
| 1.31 | 手动测量 | 支持在CT图像上手动测量长度，面积、平均CT值、最大CT值、最小CT值 |
| 1.32 | 结果自动归档 | AI辅助分析结果自动回传至PACS，便于医生在PACS实现同步阅片 |
| 1.32.1 | 自动归档局部放大图 | 支持配置自动归档结节的局部放大图 |
| 1.32.2 | 自动归档固定数量图像 | 支持配置自动归档固定数量的图像，间隔选取图像至归档序列 |
| 1.33 | 靶重建数据计算 | 在支持平扫胸部CT计算的同时，支持对靶重建CT数据的计算 |
| 1.34 | 肺转移结节预测 | 系统对检出的结节预测转移概率，支持一键对肺转移结节快速查看 |
| 1.35 | 局部VR重建 | 系统提供结节与血管、胸膜等肺部结构VR重建的彩色渲染图，便于医生观察结节是否发生了血管侵犯或胸膜侵犯 |
| 1.36 | 局部VR图像归档 | 支持将局部VR图像添加至归档序列，方便医生将目标图像归档至PACS |
| 1.37 | 相似病例 | 系统提供典型病例库，为结节自动匹配病例库中最相似的3个典型病例，提供相似病例的病理诊断信息，为医生诊断提供参考信息 |
| 1.38 | 区分炎症和非炎症结节 | 系统支持区分炎症和非炎症结节，提供炎症结节病灶列表，并和非炎症结节在影像上区分标记，辅助医生精准诊断 |
| 1.39 | 胶片打印 | 系统具备胶片打印功能，可选取需要打印的结节，自动生成并排布结节层面打印图像，也支持阴性数据间隔选取打印，提供多种胶片布局方式 |
| 1.39.1 | 多种图像选取方式 | 每个结节支持设置选取单层或多层进行打印。支持设置固定图像数量进行自动间隔选取，适用于阴性数据打印 |
| 1.39.2 | 打印局部放大图 | 支持设置每个目标结节的MPR全局图像和局部放大图像加入至打印序列，可设置局部放大图的放大倍数，支持每种图像的显示/隐藏 |
| 1.39.3 | 打印图像十字线显示 | 支持设置打印图像中结节十字定位线的显示/隐藏 |
| 1.39.4 | 打印不同预设窗图像 | 支持设置自动间隔选取肺窗、纵隔窗图像至打印序列 |
| 1.39.5 | 局部VR图像打印 | 支持选取局部VR图像至打印序列 |
| 1.39.6 | 手动添加图像打印 | 支持在界面中手动选取目标层面添加至打印序列 |
| 1.40 | 多窗口布局阅片 | 系统支持几种多窗口布局阅片方式，方便医生选择多个序列在同一界面对比查看 |
| 1.41 | 辅助诊断分析 | 医生可在该模块查看结节的快速诊断信息，以及诊断分析的关键量化指标与图像分析 |
| 1.41.1 | 结节整体风险评估 | 提供6mm以上的结节辅助诊断分析列表，列表包含结节的良恶性预测概率、基于Lungrads指南的等级评估、基于Lungrads指南的随访建议 |
| 1.41.2 | 结节量化分析（无随访时） | 在诊断分析列表下方，显示结节量化分析表，表内包含关键量化指标：长短径、体积、CT值、实性成分长径、实性成分体积；若该患者存在历史检查，在当前检查显示上述量化指标的对比分析 |
| 1.41.3 | 结节图像分析 | 在诊断分析列表下方，提供结节的图像辅助诊断，若结节为部分实性结节，在图像上对实性成分范围进行标记 |
| 1.42 | 病例收藏 | 系统支持医生收藏/取消收藏目标病例，可将病例分类收藏至不同文件夹，支持修改操作医生信息，也支持对病例手动添加备注信息 |
| 1.43 | 使用说明 | 系统提供软件的快捷键、常用功能等说明，医生需要时可随时查阅 |
| 2 | 骨折CT影像辅助检测软件 |  |
| 2.1 | 中华人民共和国医疗器械注册证 | 具备第三类管理类别中华人民共和国医疗器械注册证，需包含“骨折CT影像辅助检测”字样，需提供证书复印件并加盖公章 |
| 2.2 | 算法性能 |  |
| 2.2.1 | 病人层面检出率 | 经临床验证，病人层面骨折检测敏感度提高26%以上，提供第三方检测报告或文献证明 |
| 2.2.2 | 肋骨层面检出率 | 经临床验证，肋骨层面骨折检测敏感度提高22%以上，提供第三方检测报告或文献证明 |
| 2.2.3 | 病灶层面检出率 | 经临床验证，病灶层面骨折检测敏感度提高23%以上，提供第三方检测报告或文献证明 |
| 2.3 | 异常影像检测 | 对于肋骨粘连、扫描视野不全、肋骨断裂/部分缺失、半边重建的异常影像，均可检测并定位骨折 |
| 2.4 | 灵敏度可调 | 可根据不同医生习惯，调整检测灵敏度 |
| 2.5 | 肋骨骨折检测 | 支持多种类型肋骨骨折的检测 |
| 2.6 | 肋骨骨折类型自动分类 | 支持自动给出肋骨骨折的类型 |
| 2.7 | 脊椎骨折检测 | 支持多种类型脊椎骨折的检测 |
| 2.8 | 脊椎骨折类型自动分类 | 支持自动给出脊椎骨折的类型 |
| 2.9 | 胸廓骨（锁骨、肩胛骨、胸骨）骨折检测 | 支持胸廓骨（锁骨、肩胛骨、胸骨）骨折的检测 |
| 2.10 | 骨折检测列表 | 骨折检测所有结果以列表形式呈现 |
| 2.11 | 肋骨骨折定位 | 自动定位肋骨骨折位置 |
| 2.12 | 脊椎骨折定位 | 自动定位脊椎骨折位置 |
| 2.13 | 胸廓骨（锁骨、肩胛骨、胸骨）骨折定位 | 自动定位胸廓骨（锁骨、肩胛骨、胸骨）骨折位置 |
| 2.14 | 多发骨折高危提醒 | 列表区若某根肋骨出现多处骨折，则出现高危提醒标志 |
| 2.15 | 肋骨标签 | 图像显示区每一层自动标记各肋骨标签，标注肋骨的序号 |
| 2.16 | 脊椎标签 | 视图区每一层自动标记各脊椎标签 |
| 2.17 | MPR显示 | 提供MPR显示功能 |
| 2.18 | 骨折局部动态展示 | 提供骨折的局部动态横断位图像和局部动态MIP图 |
| 2.19 | MPR最佳视角 | 可自动跳转到骨折的MPR最佳视角，以方便医生确认 |
| 2.20 | VRT三维重建 | VRT三维重建，可进行任意角度旋转，可单独分割出左/右肋骨、椎骨、左/右锁骨、左/右肩胛骨、胸骨，可自定义不同部位的不同显示组合 |
| 2.21 | VRT骨折位点全局展示 | 所有骨折位点自动标注并高亮显示，患者骨折状况一目了然 |
| 2.22 | VRT动态视角切换 | VRT可自动跳转到选中骨折所在角度 |
| 2.23 | MIP三维重建 | MIP三维重建，并支持三视图层厚调节 |
| 2.24 | MinIP三维重建 | 支持MinIP三维重建，并支持三视图层厚调节 |
| 2.25 | 影像所见文字 | 自动生成多种模板影像所见描述文字，可以复制到诊断报告中 |
| 2.26 | 图像归档PACS | 可将自动生成的病灶标记的图像和手动保存的图像回传到PACS |
| 2.27 | 图文报告 | 依据医生确认后的检测结果，自动生成图文报告，支持一键导出与打印 |
| 3 | 冠脉CT造影影像处理软件 |  |
| 3.1 | 冠脉分析 | 准备软件现场备查。 |
| 3.1.1 | 并发显示 | 支持多人同时在线浏览，≥5并发。 |
| 3.1.2 | 心脏自动提取 | 可对心脏自动分割，提供全面完整的形态学信息。 |
| 3.1.3 | 主动脉自动分割 | 智能识别主动脉特征点和起始点，并自动分割主动脉。 |
| 3.1.4 | 冠脉自动分割 | 可自动分割冠脉。 |
| 3.1.5 | 冠脉中心线自动提取 | 从冠脉起源位置到冠脉的各级分支，自动计算血管的中心线。 |
| 3.1.6 | 冠脉自动分段 | 可对冠脉进行自动分段。 |
| 3.1.7 | 冠脉自动命名 | 根据SCCT标准，可对冠脉进行自动命名。 |
| 3.1.8 | 搭桥血管识别 | 可识别出搭桥血管并自动命名。 |
| 3.1.9 | LAO/RAO、CAU/CRA、ROLL角度信息显示 | 支持VR心脏、VR冠脉树、MIP图的角度信息显示，方便医生对常用角度图像进行个性化配置。 |
| 3.1.10 | 血管最佳观察角度 | 可自由配置18段血管最佳观察角度，图像类型包括VR心脏、VR冠脉树、MIP图。 |
| 3.1.11 | 心脏+冠脉树的VR重建 | 心脏和冠脉树的VR重建及显示，任意角度旋转。 |
| 3.1.12 | 冠脉树VR重建 | 冠脉树的VR重建及显示，任意角度旋转。 |
| 3.1.13 | 动脉瘘自动重建 | 支持对动脉瘘数据的VR三维可视化重建。 |
| 3.1.14 | 搭桥数据自动重建 | 支持对搭桥数据的VR三维可视化重建，且能重建出搭桥血管的CPR图和SCPR图。 |
| 3.1.15 | 完全闭塞血管自动重建 | 能识别出完全闭塞的血管，并重建出VR图、CPR图、SCPR图。 |
| 3.1.16 | 起源异常数据自动重建 | 支持对起源异常数据的VR三维可视化重建。 |
| 3.1.17 | VR裁剪主动脉 | 可在VR图上任意裁剪主动脉。 |
| 3.1.18 | VR裁剪冠脉 | 可在VR图上任意裁剪冠脉。 |
| 3.1.19 | VR裁剪心肌和血管 | 可在VR图上任意裁剪心肌和血管。 |
| 3.1.20 | MIP重建及显示 | 支持冠脉树的MIP重建与显示，支持冠脉树左冠MIP和右冠MIP分开重建及显示，且支持任意角度旋转。 |
| 3.1.21 | 类造影重建及显示 | 支持冠脉树的类造影重建与显示，支持冠脉树左冠MIP和右冠MIP分开类造影重建及显示，且支持任意角度旋转。 |
| 3.1.22 | 反色MIP重建及显示 | 支持冠脉树的反色MIP重建与显示，支持冠脉树左冠MIP和右冠MIP分开反色MIP重建及显示，且支持任意角度旋转。 |
| 3.1.23 | MPR重建及显示 | 支持多平面重建，支持横断面、冠状面、矢状面同时显示。 |
| 3.1.24 | MPR任意斜切重建 | 采用三维多平面重建算法，支持任意角度实时斜切，以方便观察血管和组织。 |
| 3.1.25 | MPR斜切旋转模式 | MPR斜切支持两种旋转模式，分别为自由旋转模式和正交旋转模式，且支持模式间切换。 |
| 3.1.26 | MPR视图scroll bar组件 | MPR界面提供scroll bar,阅片时可快速翻页。 |
| 3.1.27 | MPR分割区域mask显示 | 支持在MPR三视图中用不同颜色标记心房、心室和血管的mask. |
| 3.1.28 | CPR重建及显示 | CPR三维重建技术，可显示血管CPR图，并可进行任意角度旋转，同时显示血管名称和角度信息。 |
| 3.1.29 | SCPR重建及显示 | 显示血管拉直图像，可进行任意角度旋转，同时显示角度信息。 |
| 3.1.30 | 探针图自动重建 | 显示血管探针图像和血管管腔轮廓；探针图可与拉直图可一起组合保存。 |
| 3.1.31 | 探针图显示 | 提供血管横截面的长短径值和横截面积值。 |
| 3.1.32 | 识别最佳重建质量期相 | 计算所有导入的期相，识别最佳重建质量期像并默认优先打开。 |
| 3.1.33 | # 自适应窗宽窗位 | VR图、MIP图、CPR、拉直图、探针图的自适应窗宽窗位显示。 |
| 3.1.34 | 适应窗口显示 | 支持VR图、MIP图、CPR图、SCPR图和探针图的适应窗口显示。 |
| 3.1.35 | 长度测量 | 支持长度测量，提供长度信息。 |
| 3.1.36 | ROI测量 | 支持ROI测量，提供面积、平均CT值、最大和最小CT值。 |
| 3.1.37 | 中心线轨迹在线编辑 | 支持从CPR图入手在线编辑血管中心线轨迹。 |
| 3.1.38 | 中心线轨迹控制点工具 | 通过拖拽控制点来调整中心线轨迹，支持增加、删除中心线轨迹控制点，拖拽点的过程中探针图同步联动。 |
| 3.1.39 | 探针图中心点编辑 | 可在７幅探针图上调整血管横截面中心点的位置，对应CPR图控制点同步联动更新。 |
| 3.1.40 | 撤销、返回与重置 | 记录轨迹编辑的所有操作步骤，可撤销或返回每一步，且支持一键还原至初始状态。 |
| 3.1.41 | 在线血管延长 | 支持在横断位上通过打点的方式在线延长远端血管。 |
| 3.1.42 | 横断位打点工具 | 可通过在横断位上新增生长点，支持对生长点进行移动或删除操作，以方便医生精准打点。 |
| 3.1.43 | 生长点与真实VR图联动显示 | 支持在真实VR心脏/冠脉树上联动显示用户在横断位上打下的生长点。 |
| 3.1.44 | 新血管生长并智能命名 | 支持重新生长血管，对于新生长出的血管自动提取中心线并智能命名。 |
| 3.1.45 | 搭桥血管生长功能 | 支持在横断位上通过打点的方式对搭桥血管欠分割的地方进行生长 |
| 3.1.46 | 在线血管删除 | 支持从下往上在线删除远端静脉污染。 |
| 3.1.47 | cut bar工具 | 在CPR图上使用cut bar可自由选择想要删除血管起始段。 |
| 3.1.48 | 搭桥血管删除功能 | 支持在CPR图上，使用Cut bar 从上往下删除搭桥血管段。 |
| 3.1.49 | 修改血管名称 | 在线修改血管名称，可通过下拉菜单选择系统已有命名。 |
| 3.1.50 | 任意自定义血管命名修改 | 支持血管分段的任意自定义命名，且支持搭桥血管的自定义命名，满足医院的个性化需求。 |
| 3.1.51 | 血管命名编辑与VR实时渲染图像交互 | 血管命名编辑与VR实时渲染图像交互，且修改完成后，VR图同步显示血管名称。 |
| 3.1.52 | 命名修改与归档/打印图像同步更新 | 血管命名修改后，归档/打印图像血管名称同步更新。 |
| 3.1.53 | 命名修改与病灶列表、报告同步更新 | 血管命名修改后，病灶列表、智能报告同步更新。 |
| 3.1.54 | 双向联动显示 | VR图、MIP图、CPR图和SCPR图定位线位置变化、探针图变化双向联动、同步更新。 |
| 3.1.55 | 血管追踪标记与定位线相联动 | 定位线在VR图、MIP图、CPR图和SCPR图的血管段滑动时，横断位视图定位标记同步。 |
| 3.1.56 | 定位线与血管追踪标记相联动 | 横断位视图定位标记追踪血管轨迹时， VR图、MIP图、CPR图和SCPR图的血管段定位线同步滑动。 |
| 3.1.57 | MPR快速翻页 | MPR视图提供scroll bar,阅片时可快速翻页。 |
| 3.1.58 | 横断位视图快速翻页 | 横断位视图提供scroll bar,阅片时可快速翻页。 |
| 3.1.59 | 钙化积分智能计算 | 可自动识别血管钙化，并智能计算四大主支钙化积分值。 |
| 3.1.60 | 钙化mask标记 | 横断位层面钙化部分mask自动分割，并对不同支钙化地方进行颜色和标识区分。 |
| 3.1.61 | 钙化积分快速翻页 | 钙化积分界面提供scroll bar,阅片时可快速翻页。 |
| 3.1.62 | Scroll bar钙化层面提示 | Scroll bar对钙化层面进行提示。 |
| 3.1.63 | 新增钙化灶功能 | 支持通过对目标区域自由勾画来新增钙化灶。可在横断位上对目标区域进行勾画，软件会自动对该层勾画区域进行钙化灶的检测，并自适应至钙化灶的所有层面。 |
| 3.1.64 | 删除钙化灶功能 | 支持通过对目标区域自由勾画来删除钙化灶。 |
| 3.1.65 | 撤销、返回、重置和退出 | 记录新增/删除钙化灶的所有操作步骤，可撤销或返回每一步，支持一键还原至初始状态，并且可以退出操作。 |
| 3.1.66 | 新增/删除钙化灶与mask标记同步更新 | 新增/删除钙化灶后，视图区域钙化灶相关标记同步更新。 |
| 3.1.67 | 新增/删除钙化灶与病灶列表、报告同步更新 | 新增/删除钙化灶后，病灶列表和报告结果同步更新。 |
| 3.1.68 | 钙化积分自定义测量 | 支持新增四大主支外其他血管label,并支持血管label的自定义命名和删除功能；支持对自定义血管重新计算钙化积分并支持编辑功能。 |
| 3.1.69 | 钙化积分长度测量 | 支持长度测量，提供长度信息。 |
| 3.1.70 | 钙化积分ROI测量 | 支持ROI测量，提供面积、平均CT值、最大和最小CT值。 |
| 3.1.71 | 钙化积分归档 | 支持钙化积分结果单独归档到PACS。 |
| 3.1.72 | 钙化积分合并冠脉归档 | 支持将钙化积分结果合并至冠脉预览，并一键同时归档冠脉和钙化积分结果。 |
| 3.1.73 | 钙化积分智能报告 | 智能生成钙化积分文字报告和结构化报告。 |
| 3.1.74 | PA界面钙化积分导出功能 | 支持一键导出一个或多个病人的钙化积分值并自动生成excel表。 |
| 3.1.75 | 智能CAD-RADS评分 | 自动给出CAD-RADS评分。 |
| 3.1.76 | 自动检出起源和优势型 | 支持冠脉起源和优势型检出，并支持用户手动修改。 |
| 3.1.77 | 自动检出斑块 | 可自动识别血管内斑块 。 |
| 3.1.78 | 分段最狭窄处定位 | 应用深度学习狭窄检测算法，可以找到各个血管各个分段管腔最狭窄处。 |
| 3.1.79 | 分段最狭窄处标记 | 自动识别分段内最狭窄处后以标签形式将坐标可视化。 |
| 3.1.80 | 斑块分类 | 可以对钙化斑块、非钙化斑块、混合斑块进行分类。 |
| 3.1.81 | 自动给出狭窄参数并支持修改 | 并给出斑块狭窄程度、直径狭窄率、狭窄长度等参数，并支持用户手动修改。 |
| 3.1.82 | 自动分割斑块 | 自动分割斑块，并显示去除斑块后的管腔轮廓。 |
| 3.1.83 | 斑块伪彩显示 | 支持CPR、SCPR、探针图、横断位图像的斑块伪彩显示或隐藏。 |
| 3.1.84 | 斑块成分分析 | 提供斑块成分分析，包括平均CT值、体积和体积占比。 |
| 3.1.85 | 斑块分析参数导出 | 支持斑块成分分析参数的导出功能，导出参数包括Plaque ID（斑块编号）、Vessel（斑块所在血管名）、Segments（斑块所在血管段序号）、Length(mm)（斑块长度）、Lumen(mm3)（管腔容积）、Total Plaque Volume(mm3)（斑块总体积）、Calcified Volume(mm3)（钙化成分体积）、Non-Calcified Volume(mm3)（非钙化成分体积）、Lipid Plaque Volume(mm3)（脂质成分体积）、Fibrotic Plaque Volume(mm3)（纤维成分体积）、Total Plaque Burden(%)（斑块总负荷）、Calcified Plaque Burden(%)（钙化斑块负荷）、Lipid Plaque Burden(%)（脂质斑块负荷）、Fibrotic Plaque Burden(%)（纤维斑块负荷）、Minimum Luminal Area(mm3)（管腔的最小横截面积）、Maximum Diameter Stenosis(%)（最大直径狭窄率）、Maximum Area Stenosis(%)（最大面积狭窄率）、Remodeling Index(%)（正性重构率）以及Eccentricity Index(%)（偏心率）。 |
| 3.1.86 | 易损斑块征象提示 | 对于易损斑块征象中的低衰减斑块征象给予提示。 |
| 3.1.87 | 自动识别支架 | 可自动识别支架，并支持用户对支架内是否再狭窄进行选择。 |
| 3.1.88 | 自动识别心肌桥 | 可自动识别心肌桥，自动输出心肌桥深度和壁冠状动脉长度，同时支持用户对浅表和纵深型心肌桥进行标记。 |
| 3.1.89 | 手动标记病变 | 可手动标记狭窄、支架和心肌桥。 |
| 3.1.90 | 人工狭窄测量 | 提供直径狭窄率和面积狭窄率，及对应的曲线； |
| 3.1.91 | 三种狭窄测量计算方式的切换 | 支持三种狭窄测量计算方式的切换，包括参考近端、参考远端和参考近、远端的计算方式。 |
| 3.1.92 | 管腔轮廓实时编辑 | 支持管腔轮廓编辑，编辑后直径/面积曲线实时更新，人工测量狭窄率实时更新。 |
| 3.1.93 | 直径/面积曲线组合图保存 | 支持“探针图+拉直图+直径/面积曲线”的组合图保存。 |
| 3.1.94 | TAG功能 | 提供TAG管腔内造影剂衰减曲线，自动拟合线性回归方程并给出TAG值。 |
| 3.1.95 | TAG曲线组合图保存 | 支持“探针图+拉直图+TAG曲线”的手动保存。 |
| 3.1.96 | 冠周脂肪FAI值 | 智能计算RCA、LAD、LCX血管周围脂肪密度FAI值。 |
| 3.1.97 | FAI伪彩显示 | 支持CPR图、横断位图、拉直图、探针图的FAI伪彩显示或隐藏。 |
| 3.1.98 | FAI自定义血管长度区域 | 支持自定义选择血管的测量区域来计算FAI值。 |
| 3.1.99 | FAI自定义结果删除 | 支持删除FAI自定义测量结果。 |
| 3.1.100 | FAI自定义结果微调 | 支持对以已自定义测量FAI值的区域，进行调整选区，重新计算。 |
| 3.1.101 | FAI智能报告 | 智能生成FAI报告，并支持归档、打印和复制。 |
| 3.1.102 | FAI结果导出功能 | 支持一键导出多个病人的FAI结果。 |
| 3.1.103 | 预设ISR窗 | 提供多种预设窗，包括骨窗、肺窗和纵隔窗，同时提供ISR窗，便于观察支架内是否存在再狭窄。 |
| 3.1.104 | 智能CAD-RADS评分 | 自动给出CAD-RADS评分。 |
| 3.1.105 | 一键智能报告 | 自动生成符合用户日常报告书写习惯的文本报告和结构化表格报告，支持任意复制，支持一键归档和打印。 |
| 3.1.106 | 结构化报告 | 根据国际SCCT指南，自动生成结构化报告。 |
| 3.1.107 | 报告模板配置系统 | 可以根据医院习惯配置报告模板，支持多种类型报告。 |
| 3.1.108 | 冠脉起源和优势型描述 | 系统根据医院报告习惯自动生成文本报告，描述冠脉起源和优势型情况，医生可以根据需求配置描述规则。 |
| 3.1.109 | 钙化积分描述 | 描述钙化积分情况，医生可根据需求配置描述规则。 |
| 3.1.110 | 自定义血管范围及顺序描述 | 医生可以根据医院习惯自定义需要描述的血管范围及顺序。 |
| 3.1.111 | 阳性段病灶合并描述 | 对于三大主支血管，分段多发斑块的情况，支持通过配置实现阳性段病灶合并描述使得报告更符合临床习惯。 |
| 3.1.112 | 阴性段隐藏描述 | 对于三大主支血管，分段无斑块的情况，支持通过配置实现隐藏阴性段描述使得报告更符合临床习惯。 |
| 3.1.113 | 自定义分段和狭窄描述 | 医生可根据习惯配置血管分段名和斑块狭窄的描述方式。 |
| 3.1.114 | 归档配置 | 支持配置归档规则：图像类型和选取规则，归档图像排序，序列名称。 |
| 3.1.115 | 打印配置 | 支持配置打印规则：图像类型和选取规则，胶片图像排序，胶片布局；支持CPR、拉直图、组合图的阳性血管选取。支持自动选择常用冠脉介入方位图像。 |
| 3.1.116 | 配置模板保存 | 支持多种配置方案，可将医生自已配置的模板自定义另存，支持一键选择不同模板。 |
| 3.1.117 | 智能识别最佳观察狭窄角度 | 智能识别CPR/SCPR图最佳观察狭窄角度并自动发送到归档预览和打印预览里，并给与AI标识。 |
| 3.1.118 | 智能选图 | CPR图像在自动归档、打印选图时，支持智能避免血管交叉图像。 |
| 3.1.119 | 自定义图像保存 | 支持自定义图像保存，并提供快捷键，支持对自定义保存的图像进行打印或回传PACS等操作。 |
| 3.1.120 | 图像标识区分 | 在归档/打印预览里对保存的图像上赋予不同标识，以区分自定义保存的图像、智能识别出的最佳狭窄角度图像和系统根据配置自动生成的图像。 |
| 3.1.121 | 组合图保存 | 可根据医院习惯自动生成组合图，支持保存3种类型的组合图的配置：（1）探针图+CPR图（2）探针图+拉直图（3）CPR图+探针图+拉直图。 |
| 3.1.122 | 归档/打印智能图像类型选取配置 | 可以根据医生习惯对VR心脏图、VR冠脉树图、MIP图、CPR图、SCPR图、组合图进行选择配置，支持对图像类型进行自定义排序，支持对图像选取规则比如角度和数量进行设置，支持用户对想要归档/打印的图像角度进行自定义设置。 |
| 3.1.123 | 归档/打印智能血管类型选取配置 | 可以根据医生习惯对每种类型图像需要的血管类型进行配置，支持选择是否自动保存最佳观察狭窄角度图像，同时支持对搭桥血管的CPR、SCPR图的归档/打印设置。 |
| 3.1.124 | 归档/打印记忆功能 | 支持图像归档/打印记忆功能，退出打印界面后，再次进入时显示上次归档/打印的结果 |
| 3.1.125 | 胶片全局/单张配置 | 支持对胶片全局布局/单张布局进行自定义配置，且支持胶片按列/行排版配置。 |
| 3.1.126 | 智能排序 | 根据归档/打印配置的结果全局智能排序，可以按照图像类型或者血管类型进行排序。 |
| 3.1.127 | 胶片自动排版 | 根据胶片图像类型、血管类型、布局、排版设置，可以自动保存图像，并进行胶片自动排版。 |
| 3.1.128 | 胶片排版自由调整 | 支持对自动排版后的结果进行自由调整，包括图像放大、缩小、删除，以及排版布局和图像顺序的调整，支持不同页采用不同布局。 |
| 3.1.129 | 报告归档/打印 | 支持对患者文本报告、结构化表格报告生成图像，可以归档至PACS系统或进行胶片打印。 |
| 3.1.130 | 图像归档 | 根据归档配置将自动生成的图像、手动保存的图像归档至PACS；支持打印图像时同步发送电子胶片或图像至PACS，以方便补打胶片。 |
| 3.1.131 | 一键回传多个PACS节点 | 支持一键回传多个PACS地址。 |
| 3.1.132 | 胶片打印参数自由设置 | 支持医生对胶片打印纸张大小、打印数量、打印机、打印模式进行自由设置。 |
| 3.1.133 | 胶片打印 | 支持胶片/胶片纸打印。 |
| 3.1.134 | AI重置 | 支持一键重置到AI初始结果。 |
| 3.1.135 | 归档筛选 | 医生可以通过归档筛选功能选择任意血管或图像类型，剩余图像类型或血管类型将不进入归档预览。 |
| 3.1.136 | 打印筛选 | 医生可以通过打印筛选功能选择任意血管或图像类型，剩余图像类型或血管类型将不进入打印预览。 |
| 3.1.137 | 跨期相筛选 | 医生可以选择任意期相的任意图像类型或血管类型，其余图像将不进入归档预览或打印预览。 |
| 3.1.138 | 跨期相合并归档 | 在不同期相下选择的图像或血管可以自动在归档预览中合并展示，支持跨期相图像一键合并发送至PACS系统。 |
| 3.1.139 | 跨期相合并打印 | 在不同期相下选择的图像或血管可以自动在打印预览中合并展示，支持跨期相图像一键合并。 |
| 3.1.140 | 多期相图像标识区分 | 当不同期相下选择的图像或血管在归档或打印预览中合并展示时，支持通过激活期相标签来区分不同期相图像。 |
| 3.1.141 | 不同期相图像按期相类别排序 | 在不同期相下选择的图像可以自动在归档或打印预览中合并展示，顺序以期相类别排序。 |
| 3.1.142 | 多期相图像一键归类 | 在归档和打印预览中，支持通过一键归类来选择不同期相图像的合并排序类型，一键归类的排序根据归档配置的规则来排序，支持多种排序方式，如“不同期相血管图像合并按照血管类型排序”。 |
| 3.1.143 | 支持病例用户反馈 | 支持用户对假阳和漏检病例的反馈，以及其他问题的反馈。 |
| 3.1.144 | 支持病例收藏及病例收藏管理 | 支持用户收藏病例，可添加备注信息和收藏者信息；支持用户管理收藏的病例，可将病例保存到不同文件夹，并支持关键词筛选病例。 |
| 4 | 头颈血管CT造影影像辅助诊断软件 |  |
| 4.1 | 自动去骨 | 自动去除头颈部骨骼 |
| 4.2 | 自动分割头颈动脉 | 自动分割头颈动脉 |
| 4.3 | 自动提取中心线 | 自动提取头颈动脉中心线 |
| 4.4 | 中心线起点切换 | 支持切换中心线起点 |
| 4.5 | 中心线终点切换 | 支持切换中心线终点 |
| 4.6 | 头颈动脉自动命名 | 自动识别头颈动脉并命名 |
| 4.7 | 头颈动脉自动分段 | 对头颈动脉进行自动分段 |
| 4.8 | 血管分段标准切换 | 支持切换血管分段标准 |
| 4.9 | 最佳序列识别 | 软件默认打开重建质量最佳的序列 |
| 4.10 | 快速切换序列 | 在界面直接切换至当前检查的其他序列 |
| 4.11 | VR显示 | 进行头颈动脉的VR重建显示，支持固定视角快速切换和任意角度旋转 |
| 4.12 | 头/颈VR单独显示 | 支持单独显示头部VR和颈部VR |
| 4.13 | 前/后循环VR单独显示 | 支持单独显示前循环VR和后循环VR |
| 4.14 | VR渲染效果切换 | 支持切换VR渲染颜色表，改变VR显示效果 |
| 4.15 | VR裁剪 | 支持在VR图中任意裁剪头颈动脉，MIP同步更新 |
| 4.16 | VR裁剪的撤销、返回与重置 | 记录VR裁剪的中间操作步骤，可撤销或返回上一步，同时支持一键还原至初始状态 |
| 4.17 | 带骨VR显示 | 进行头颈血管的带骨VR重建显示，支持固定视角快速切换和任意角度旋转 |
| 4.18 | 带骨VR半透明骨骼显示 | 支持将带骨VR的骨骼以半透明状态显示 |
| 4.19 | 带骨VR切割显示 | 通过调整层厚可显示局部带骨VR，有单向调节和双向调节两种方式 |
| 4.20 | 带骨VR斜切显示 | 支持通过斜切显示局部带骨VR |
| 4.21 | 带骨VR去除颈部显示 | 带骨VR支持去除颈部，仅显示头部 |
| 4.22 | 整体MIP显示 | 进行头颈动脉的整体MIP重建显示，支持固定视角快速切换和任意角度旋转 |
| 4.23 | 整体去骨MIP显示 | 支持将整体MIP切换为整体去骨MIP |
| 4.24 | 头/颈MIP单独显示 | 支持单独显示头部MIP和颈部MIP |
| 4.25 | 自定义头部血管显示范围 | 支持自定义头部VR和头部MIP的显示范围 |
| 4.26 | 前/后循环MIP显示 | 支持单独显示前循环MIP和后循环MIP |
| 4.27 | 血管名称显示/隐藏 | 支持显示/隐藏VR和整体MIP图中的血管名称 |
| 4.28 | 图像分辨率调节 | 可以调节VR图和整体MIP图动态操作下的分辨率，以适应不同的客户端配置 |
| 4.29 | MPR显示 | 进行头颈动脉的MPR重建显示 |
| 4.30 | MPR斜切 | 支持通过斜切显示任意角度断层图 |
| 4.31 | MPR联动 | 支持横、冠、矢三个视图同步变换层厚及图像类型 |
| 4.32 | MPR快速翻页 | MPR三个视图窗均提供scroll bar，通过拖动scroll bar可实现快速翻页 |
| 4.33 | MIP Thin显示 | 可将MPR切换为MIP Thin，支持手动调节层厚 |
| 4.34 | MinIP显示 | 可将MPR切换为MinIP，支持手动调节层厚 |
| 4.35 | 十字线显示/隐藏 | 可显示/隐藏MPR视图中的十字线，支持快捷键 |
| 4.36 | 血管分割mask显示/隐藏 | 可显示/隐藏MPR视图中的血管分割mask |
| 4.37 | 骨骼显示/隐藏 | 可在MPR视图中显示/隐藏骨骼 |
| 4.38 | 血管CPR显示 | 进行头颈动脉的曲面重建显示，支持360°旋转 |
| 4.39 | 血管SCPR显示 | 进行头颈动脉的拉直曲面重建显示，支持360°旋转 |
| 4.40 | 血管分段标记显示 | 支持在SCPR图中显示血管分段标记 |
| 4.41 | 血管中心线显示/隐藏 | 可显示/隐藏血管中心线 |
| 4.42 | 血管中心线定位横线显示/隐藏 | 可显示/隐藏中心线定位横线 |
| 4.43 | 血管探针显示 | 进行血管的探针重建显示，并显示长短径、管腔轮廓、长短径值和横截面积值 |
| 4.44 | 探针长短径和轮廓显示/隐藏 | 可显示/隐藏探针图中的长短径和血管轮廓 |
| 4.45 | 探针图缩放比例调节 | 支持调节探针图缩放比例 |
| 4.46 | 四角信息显示/隐藏 | 可显示/隐藏所有视图中的四角信息 |
| 4.47 | 默认窗宽窗位设置 | 支持用户设置MPR图、CPR图、SCPR图和探针图的默认窗宽窗位，可选择固定窗宽窗位或自适应窗宽窗位 |
| 4.48 | MIP图默认窗宽窗位设置 | 支持用户设置MIP图的默认窗宽窗位 |
| 4.49 | 快速切换窗 | 提供脑窗、头窗、肺窗、骨窗和预设窗供切换，支持快捷键 |
| 4.50 | 一键适应窗口显示 | 支持对选中图像一键恢复至适应窗口大小显示 |
| 4.51 | 血管导航 | 显示血管名称，切换血管后，视图区联动更新 |
| 4.52 | 联动显示 | VR图、MIP图、CPR图和SCPR图的定位横线位置改变联动，MPR图和探针图同步翻页 |
| 4.53 | 血管追踪 | 在横断位断层图中显示血管定位标记，在VR图、MIP图、CPR图和SCPR图中移动定位横线时，同步在横断位断层图中追踪血管 |
| 4.54 | 中心线轨迹编辑 | 支持在CPR图中在线编辑血管中心线轨迹 |
| 4.55 | 中心线轨迹控制点编辑 | 支持通过拖拽中心线轨迹控制点来调整中心线轨迹，支持增加、合并控制点，拖拽控制点的过程中SCPR图和探针图同步联动 |
| 4.56 | 探针图中心点编辑 | 支持在探针图中调整中心点位置，CPR图和SCPR图同步更新 |
| 4.57 | 中心线轨迹编辑的撤销、返回与重置 | 记录轨迹编辑的中间操作步骤，可撤销或返回上一步，同时支持一键还原至初始状态 |
| 4.58 | 在线生长血管 | 支持通过在横断位断层图打点的方式在线生长血管 |
| 4.59 | 生长点编辑 | 支持在横断位断层图上新增生长点，可平移或删除生长点 |
| 4.60 | 打点联动 | 支持在VR图中联动显示新增的生长点 |
| 4.61 | 新生血管中心线更新 | 完成血管生长后，更新血管中心线及血管分段 |
| 4.62 | 测量功能 | 支持在图像中进行直线测量和椭圆测量 |
| 4.63 | 单视图窗截图功能 | 支持对单个视图窗手动截图，支持快捷键 |
| 4.64 | 视图区全局截图功能 | 支持对视图区进行全局手动截图，支持快捷键 |
| 4.65 | 组合图保存 | 支持手动保存组合图，有3种组合方式可选 |
| 4.66 | 4D CTA VR动态显示 | 对多期相CTA数据的动、静脉血管进行VR动态显示 |
| 4.67 | 4D CTA MIP动态显示 | 对多期相CTA数据的动、静脉血管进行MIP动态显示 |
| 4.68 | 4D CTA MPR动态显示 | 对多期相CTA数据进行MPR动态显示,支持切换为MIP Thin和MinIP |
| 4.69 | 多期相CTA融合 | 融合多期相CTA数据，并对动、静脉血管进行VR显示 |
| 4.70 | 自定义融合期相 | 支持用户自定义参与融合的期相 |
| 4.71 | 病灶列表显示/隐藏 | 可显示/隐藏病灶列表，支持快捷键 |
| 4.72 | 主动脉弓起源变异自动检出 | 自动检出主动脉弓起源变异 |
| 4.73 | 椎动脉变异自动检出 | 自动检出椎动脉变异 |
| 4.74 | Willis环变异自动检出 | 自动检出Willis环变异 |
| 4.75 | 变异检出结果修改 | 支持手动修改变异检出结果 |
| 4.76 | 斑块自动检出 | 自动检出头颈动脉斑块，并提供斑块位置和斑块类别 |
| 4.77 | 狭窄量化 | 自动检出头颈动脉狭窄，并给出狭窄位置、直径狭窄率和狭窄程度 |
| 4.78 | 狭窄分级标准切换 | 支持切换狭窄程度分级标准 |
| 4.79 | 狭窄过滤 | 病灶列表设置狭窄过滤开关，支持过滤直径狭窄率＜30%或直径狭窄率＜50%的狭窄 |
| 4.80 | 支架自动识别 | 自动识别头颈动脉支架 |
| 4.81 | 调整检出结果显示范围 | 支持调整检出结果显示范围 |
| 4.82 | 动脉瘤自动识别 | 自动识别头颈动脉瘤，定位载瘤动脉 |
| 4.83 | 动脉瘤量化 | 提供六大动脉瘤形态学参数 |
| 4.84 | 病灶检出结果修改 | 支持手动修改狭窄程度、直径狭窄率、斑块类型及动脉瘤量化结果 |
| 4.85 | 病灶删除 | 支持删除选中病灶 |
| 4.86 | 严重病灶提示 | 用不同颜色提示不同严重程度的病灶 |
| 4.87 | 手动添加病灶 | 支持手动添加斑块、狭窄和支架 |
| 4.88 | 病灶标记显示/隐藏 | 支持显示/隐藏病灶标记 |
| 4.89 | 病灶联动 | 在病灶列表中点击任一病灶，图像定位至病灶位置 |
| 4.90 | 重置AI | 支持一键清除人工修改，恢复至初始的AI结果 |
| 4.91 | 文本报告 | 根据检出结果自动生成文本报告，报告支持复制、归档和打印 |
| 4.92 | 表格报告 | 根据检出结果自动生成表格报告，报告支持复制、归档和打印 |
| 4.93 | 归档预览 | 支持预览归档序列，支持对图像做平移、缩放、调窗、移位、删除、放大查看操作 |
| 4.94 | 图像归档 | 支持将自动保存的图像和手动保存的图像发送至PACS |
| 4.95 | 归档图像一键归类 | 支持一键根据用户配置完成归档图像的分类 |
| 4.96 | CPR智能选图 | 在自动保存CPR图像时避开血管交叉的角度 |
| 4.97 | 胶片预览 | 支持预览打印序列，支持对图像做平移、缩放、调窗、移位、删除、放大查看操作 |
| 4.98 | 胶片图像一键归类 | 支持一键根据用户配置完成胶片图像的分类 |
| 4.99 | 胶片布局调整 | 支持手动调整胶片布局 |
| 4.100 | 胶片打印 | 可连接胶片打印机，支持打印黑白或彩色胶片 |
| 4.101 | 胶片归档 | 支持将胶片图像或电子胶片归档至PACS |
| 4.102 | 归档配置 | 支持定义归档图像类型与图像数量 |
| 4.103 | 打印配置 | 支持定义打印图像类型、图像数量、图像排序与默认布局 |
| 4.104 | 报告配置 | 支持定义报告描述范围、描述顺序以及描述方式 |
| 4.105 | 一键切换其他卒中应用 | 支持在当前应用界面一键切换至其他卒中分析应用 |
| 4.106 | 优先计算 | 支持优先计算急诊扫描数据或优先计算头颈CTA数据 |