# 第三章 采购需求

## 一、采购内容

项目编号：HBCZ-2406010180-241079

项目名称：华中科技大学同济医学院附属协和医院超声医学影像科彩色多普勒超声诊断仪(腹部机)3台

| 包号 | 设备名称 | 数量 | 最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色多普勒超声诊断仪(腹部机) | 3台 | 690万元 | 不接受进口产品 |

## 二、技术要求

| 序号 | 技术参数及配置要求 |
| --- | --- |
| 品目1（2台）（核心产品） |  |
| 一 | 技术要求： |
| 1 | 1 彩色多普勒超声波诊断仪包括 - #≥23.8英寸高分辨率、广域视野HDU显示屏，分辨率高达1920×1080（提供白皮书证明），具备万向关节臂设计，可实现上下左右前后任意方位调节，可前后折叠。 - #液晶触摸屏≥12.1英寸,可与显示器同步显示实时图像,支持滑动翻页功能 - #触摸屏支持数字TGC功能，滑动调节时间增益曲线，并可保存为常用预设置 - #操作面板支持电动调节高度、前后左右位置及旋转，支持全封闭式键盘。 - #原始数据储存，可对回放的常规图像进行≥30种参数调节 - #动态宽波束发射与接收超声信号，采用整场空间像素成像原理成像，一次性成像，无需调节焦点位置和数目，图像区域无聚焦点或聚焦带。 - #智能像素优化技术：提高图像整体空间分辨率、对比分辨率和信噪比 - #智能控制设备功能：超声主机可与手机或平板电脑等移动终端相连接，使用移动设备代替面板按键完成冻结、检查模式切换、测量、拍照片等操作 - #影像互联功能：超声主机可与手机或平板电脑等移动终端相连接，由移动端所拍摄的图片可瞬时上传至超声设备，单幅显示或与超声、超声动态图像同屏对照显示（附图证明） 1.10 ▲要求所投机型为投标商超高档机型，需为2020年后推出的最新机型（以NMPA注册证书为准） |
| 2 | 2 二维灰阶成像单元 2.1 #宽频可变频成像技术：灰阶、谐波、彩色、频谱支持独立变频，中心频率可视可调 2.2 #斑点噪声抑制技术：支持所有探头，多级可调，支持 3D/4D、CFM/PDI、宽景成像、造影成像 等技术 2.3 #空间复合成像：1）支持所有凸阵、线阵及容积探头，具有帧平均、帧速率等多种可调节参数。2）具有最大、平均、混合三种复合模式，每个模式中都有三档开角可调节 2.4 #组织谐波成像：可用于全部成像探头，频率可视可调，具体中心频率数值可显示 2.5 #组织声束矫正技术适用于所有凸阵及线阵探头，≥7 级可调，可显示具体数值 2.6 #高清放大功能，可对局部图像进行高清放大，并可以对照显示被放大组织在图像中所处位置关系（附图证明） 2.7 #宽景成像：扫描长度≥110cm，支持所有成像探头，可与空间复合成像功能联合使用，自动检测扫描方向，支持旋转及测量 |
| 3 | 3 先进成像技术 3.1 #血管内中膜自动测量技术：可测量血管前、后壁内中膜厚度，并给予最大值、平均值及所测范围区间 3.2 灰阶血流成像技术 3.2.1 ▲非多普勒成像原理，真实反应血管内血流状态 3.2.2 ▲无取样框、不降低帧频、无角度依赖，无需注射造影剂的情况下观察真正的血流动力学 3.2.3 ▲具有捕捉模式,把多帧图像累积到一起，按血流灌注先后顺序动态呈现血管的空间分布状态 3.2.4 ▲可去掉血流周围组织回声背景，单独显示血流 3.2.5 ▲支持凸阵/高频凸阵、小微凸、线阵/高频线阵、面阵、相控阵及介入探头等 3.3 超微细血流成像技术 3.3.1 ▲采用全新智能算法及编解码技术，显示超微细血流及低速血流信号 3.3.2 ▲适用探头≥6把，支持凸阵、面阵、线阵、高频线阵等 3.3.3 ▲具备多种彩色图谱，并具备方向性显示，可帮助医生提高对微细血流的识别度 3.3.4 ▲具备多级别背景模式选择，≥7级 3.3.5 ▲支持PW速度测量 3.3.6 ▲支持累积模式，累积级别可调控 3.3.7 ▲支持与B模式同屏对照显示，支持与实时拍摄的情景照片同屏对照显示 3.3.8 ▲可在造影成像模式下使用，进一步提高血流敏感性 3.4 ▲立体血流成像，通过对相关血流动力学参数的特殊处理在二维图上立体呈现血流，突显血管位置关系，利于捕捉诊断信息，立体呈现程度可调节。 3.5 穿刺针增强显示功能 3.5.1 #可独立调整穿刺针的显示增益，不影响背景图像质量 3.5.2 #多角度可调，帮助清晰显示穿刺路径，提高穿刺活检及介入治疗操作信心 及成功率 3.6 #智能多普勒技术:能够快速识别血管结构，自动调整彩色取样框位置、角度，调整频谱取样容积及角度 |
| 4 | 4 高级成像技术 4.1 造影成像技术 4.1.1 #造影功能支持凸阵、线阵、相控阵、面阵、腔内探头，线阵术中探头、中央开槽式穿刺探头、凸阵容积、腔内容积探头等， ≥15把探头 4.1.2 #既有谐波造影模式，又有基波造影模式，具备高机械指数、高保真调幅、反转脉冲等多模态造影技术 4.1.3 # B型图与造影图像实时同屏双幅显示，可带双穿刺引导线，实现同屏双幅投射式测量（附图证明） 4.1.4 #超声造影成像可以与 CT/MR/PET-CT 图像融合成像，同屏显示，以利于精准定位引导介入，并可联合定位导航功能 4.1.5 ▲支持造影剂二次注射，有2个独立造影计时器（附图证明） 4.1.6 #具有爆破后再灌注显像功能以及微血管成像功能 4.1.7 #具备三种造影显示模式：常规模式、平衡模式 、组织模式，支持双幅对照显示，可用于实时或回放 4.1.8 #具有全套机载一体化TIC时间强度分析软件及图像后处理功能。可在双幅对照（B型+造影）的图像上进行TIC时间强度曲线分析，感兴趣区≥8个，可分析的项目包括：均方误差、造影剂到达时间、曲线下面积、梯度、造影剂到达时间等 4.1.9 ▲具备参量成像功能：使用不同颜色标记造影剂到达时间，方便观察并比较病灶及组织的造影剂灌注特点（附图证明）。彩色和时间可自行设置。支持原始数据功能，同一系列其他机型以原始数据格式存储的动态造影图像也可以导入本设备做造影参量成像图 4.1.10 #造影采集时间一次性存储≥10 分钟（附图证明） 4.2 应变式弹性成像 4.2.1 #具备成像质量监控色棒和操作动作曲线，指导医生操作 4.2.2 #可支持凸阵、线阵、腔内、面阵、术中探头等≥8个探头（提供白皮书证明，并提供标配腹部凸阵探头和腔内微凸探头及术中探头的应变式弹性成像图） 4.2.3 #可以与融合成像、定位导航功能结合使用 4.2.4 #具备弹性量化分析：动态弹性图定量分析，可同屏提供≥8个感兴趣区的硬度值和≥7个感兴趣区与参照区的硬度比 4.3 剪切波弹性成像 4.3.1 #实时二维剪切波弹性成像技术，通过多组声辐射脉冲技术产生剪切波，直接获得组织弹性模量值，并以彩色编码方式实时显示组织的声阻抗差 4.3.2 #该技术可支持凸阵、线阵、面阵、腔内探头，拓展临床应用 4.3.3 #可在标配腹部凸阵探头上同时实现应变式弹性及剪切波弹性成像 4.3.4 #可在标配的小器官线阵探头上同时实现应变式弹性及二维剪切波弹性成像 4.3.5 #具备定量质控图，指导正确放置定量取样区，提高定量准确性及重复性 4.3.6 #剪切波弹性成像的图谱颜色可行设置 4.3.7 #剪切波弹性成像时，屏幕可显示剪切波频率范围，确保测量的准确性 4.3.8 #剪切波取样框深度范围可在0.25-33cm之间（附图证明），取样框纵向长度可＞1.5cm 4.3.9 #具备剪切波弹性成像定量分析: 可提供最多≥10个感兴趣区测量值，定量分析结果以杨式模量（kPa）或剪切波速度（m/s）为单位 4.3.10 #定量测量参数可提供：最大值、最小值、平均值、标准差、中位数、深度、面积、比值、质控参数、四分位数等测量参数，为临床提供全面的剪切波定量测量解决方案 4.3.11 #剪切波弹性成像定量分析，在冻结和存储的图像上均可以进行，得到直接反映组织硬度的杨氏模量值（或剪切波速度） 4.3.12 ▲剪切波弹性成像定量测量工具支持大小可调、任意形态描记，针对不同大小、不同形态病灶可以进行定量测量（附图证明） 4.3.13 #剪切波弹性成像针对困难病人可提供 “穿透模式”，提高困难病人检查成功机率（附图证明） 4.3.14 #成像过程中无冷却时间，无须等待即可快速成像测量 4.4 心脏成像功能 4.4.1 #可配心脏相控阵探头扫描角度≥120°（附图证明） 4.4.2 #在线或者脱机的解剖M型功能 4.4.3 #支持高帧频心肌组织多普勒速度成像，并且在组织多普勒的同时支持解剖 M型和曲线解剖M型 4.4.4 #心功能自动计算功能：在心肌的动态运动下自动追踪描记心内膜并计算出心功能参数，同屏分三部分图像显示动态包络曲线、舒张末期以及收缩末期包络曲线，自动得到EF、CO、SV等心功能数据 4.4.5 #支持心肌组织多普勒定量分析：能显示组织速度曲线就组织运动的同步性 /舒张功能/收缩功能等进行多参数研究，并且无需多次取样直接将组织速度曲 线、组织位移曲线、组织背散强度曲线相互转换，同屏显示曲线≥8 条 4.4.6 #支持心肌二维斑点追踪技术，心肌应变和应变率分析，自动评估 17 节段心肌功能，以牛眼图形式直观显示（附图证明） 4.4.7 #支持心脏二维灰阶血流成像（附图证明） 4.5 临床操作优化功能 4.5.1 #产科辅助测量：产科专用测量分析工具，包含自动半自动测量分析。系统能根据图像识别技术，自动测量胎儿的双顶径、股骨长、头围、腹围等重要的胎儿生长发育指标，从而提高测量客观性，减少人为误差 4.5.2 ▲乳腺高效检查工具包：根据回声信号的识别，自动勾勒病灶的边界，并且系统提供乳腺占位BI- RADs 评分，提高乳腺检查工作效率及对乳腺病灶的管理和咨询，数据可通过 DICOM SR发送 4.5.3 ▲甲状腺高效检查工具包：根据回声信号的识别，自动勾勒病灶的边界，提高甲状腺检查超声扫查的工作 效率，数据可通过DICOM SR发送 4.5.4 #智能随访：可用于临床随访、疗效评估等多种应用。将同一患者之前的超声图像与当前的 图像同屏对比，并可自动同步之前成像参数、体标、注释等全部初始条件，排 除仪器因素对组织病灶图像的影响，保证对比观察的科学性和准确性，为临床诊断、随访、疗效监测提供准确、有效信息，可支持多模态同屏对比 4.5.5 ▲类风湿活动性定量分析：通过对组织感兴趣区的多普勒血流信号计算分析，获得定量数据，可以数据、曲线的形式显示。该定量工具可反映组织内血流的多少，用于类风湿关节炎诊断、病程监测、及疗效评估。亦可用于其它表现为病灶或组织内血流改变的疾 病的定量分析及评估 4.5.6 #高效扫描助手：根据用户自定义工作流程，仪器自动完成模式转换，功能选择，自动测量，注解显示等。可以显著缩短检查时间，提高工作效率 |
| 5 | 5.测量和分析： ( B 型、M 型、D 型、彩色模式) 5.1 #具备一般测量：距离、面积、周长等； 5.2 #具备产科测量：具有产科自动测量技术，系统能根据图像识别技术自动测量胎儿的双顶径、股骨长、头围、腹围等重要的胎儿生长发育指标，并且自动测量计算数值 5.3 #具备心脏功能测量 5.4 #具备多普勒血流测量与分析 5.5 #具备外周血管测量与分析 5.6 #具备泌尿科测量与分析 5.7 #具备多普勒频谱自动包络、测量与计算，参数由客户自由选择 |
| 6 | 6 图像存储与(电影)回放重现单元 6.1 #输入/输出信号：HDMI、USB等 6.2 #连通性：医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件( 且可以作为中央服务器远程读取、 调入、存储其他彩超图像) 6.3 #超声图像存档与病案管理系统 6.4 #具备固态硬盘容量≥1TB 6.5 #一体化剪帖板：(在屏幕上)可以存储和回放动态及静态图像，图像大小有3种可调；在剪贴板上可以直接进行图像删除、转存或进入病案系统 6.6 #USB一键快速存储功能，只需一个按键一步操作即可把屏幕上的图像存至U 盘、移动硬盘或者其它USB装置。USB接口支持U盘或移动硬盘快速存储屏幕上的图像 6.7 #超声图像静态、动态存储，原始数据回放重现 6.8 #动态图像、静态图像以PC可读格式直接存储于可移动媒介 6.9 #支持压缩和高清DICOM图像传输 6.10 #在屏剪帖板和多画面同屏回放功能，不同检查日期所存的图像可以回放至同一屏幕比较分析 |
| 7 | 7 技术参数要求 7.1系统通用功能： 7.1.1 #监视器≥23.8英寸高分辨率监视器 7.1.2 #扫描方式：逐行扫描，高分辨率，全方位关节臂旋转 7.1.3 #系统动态范围≥380dB 7.1.4 #探头接口≥6个,其中≥4个可激活的探头接口（不包括笔式探头接口）均为无针触点式大接口 7.1.5 #回放重现： 灰阶图像回放≥3000幅、回放时间≥100秒 7.1.6 #预设条件 针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节 7.1.7 #增益调节：B/M可独立调节，STC分段≥8 7.1.8 #扫描深度≥50cm（提供原厂白皮书，附图证明） 7.1.9 #穿刺导向：探头可配穿刺导向装置，具备≥5个穿刺角度 7.1.10 #超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调 7.2 探头规格 7.2.1 #频率：无针触点式宽频变频探头，所有探头及所有检查模式要有明确的中心频率显示，实现二维、谐波、彩色、多普勒频率独立可调 7.2.2 #工作频率范围可在1-23MHz之间选择 7.2.3 #阵元：小器官面阵探头阵元数≥1000阵元 7.2.4 ▲配备探头数量及类型：5把 台一： ① 腹部凸阵探头：超声频率1.0-6.0 MHz，支持造影、应变式弹性和剪切波弹性 ② 小器官线阵探头：超声频率3.0-11.0MHz，支持造影、应变式弹性和剪切波弹性 ③ 高频线阵浅表探头：超声频率4.0-18.0MHz，支持造影、应变式弹性和剪切波弹性 ④ 高频线阵探头（L型），超声频率4.0-15.0MHz ⑤ 成人心脏相控阵探头：超声频率1.0-5.0MHz，扫描角度≥120° 台二： ① 腹部凸阵探头：超声频率1.4-6.0 MHz，支持造影、应变式弹性和剪切波弹性 ② 小器官线阵探头：超声频率3.0-11.0MHz，支持造影、应变式弹性和剪切波弹性 ③ 高频线阵浅表探头：超声频率4.0-18.0MHz，支持造影、应变式弹性和剪切波弹性 ④ 小儿心脏探头：超声频率2.4-8MHz ⑤ 成人心脏相控阵探头：超声频率1.0-5.0MHz，扫描角度≥120° 7.3 二维灰阶显示主要参数 7.3.1 #凸阵探头，18cm深度，全视野，最高线密度下，二维帧频≥63 7.3.2 #凸阵探头，18cm深度，全视野，最高线密度下，彩色帧频≥17 7.3.3 #相控阵探头，18cm深度，扫描角度85°，最高线密度下，二维帧频≥73 7.3.4 #相控阵探头，18cm深度，扫描角度85°，最高线密度下，彩色帧频≥34 7.4 频谱多普勒 7.4.1 #方式：PW，CW，HPRF 7.4.2 #多普勒发射频率可视可调，中心频率明确显示 7.4.3 #PWD：血流速度≥10m/s；CWD：血流速度≥21m/s 7.4.4 #最低测量速度：≤0.3mm/s （非噪声信号） 7.4.5 #PW取样容积范围：0.05cm-2cm 7.4.6 #电影回放：≥60秒 7.4.7 #零位移动：≥10级 7.5 彩色多普勒 7.5.1 #显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示、方差显示 7.5.2 #具有双同步/三同步显示（B/D/CFM） 7.5.3 #显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20° - +20° 7.5.4 #标配心脏探头彩色血流多普勒中心频率可视可调≥9个 7.5.5 #高频线阵探头彩色血流多普勒中心频率可视可调≥8个 7.5.6 #彩色多普勒能量图 (PDI)，彩色方向性能量图（DPDI） |
| 品目2（1台） |  |
| 一 | 技术要求： |
| 1 | 1彩色多普勒超声波诊断仪包括： - #具备≥22.0英寸医用高分辨率OLED有机自发光显示器，分辨率≥1920×1080 - #具备≥12.0英寸超高分辨率、多点触控彩色触摸屏 - #具备电动控制操作平台，可在上下/左右/前后范围内灵活调节 - #具备原始数据处理能力：能对存储后的动静态图像进行增益、彩色显示、多普勒基线位置、时间轴快慢以及多普勒角度校正等参数的调节。 - #具备超声信号动态宽波束发射与接收系统，采用整场空间像素成像原理成像，一次性成像，无需调节焦点位置和数目，图像区域无聚焦点或聚焦带。 - #具备智能像素优化技术：提高图像整体空间分辨率、对比分辨率和信噪比。 - #具备特殊探头技术：具有面阵技术、声能放大、单晶体以及精准温控探头技术 - 二维灰阶成像单元 - #所有探头均为宽频、多点变频探头，基波频率、基波与谐波成像频率必须具体在屏幕上显示。 - #具备超清斑点噪声抑制技术，支持二维和四维模式 - #具备实时空间多角度复合成像，并支持彩色多普勒模式。 - ▲具备心肌纹理成像模式：可增强瓣膜，腱索及心肌等细节结构的显示能力，该模式可叠加彩色信号，支持实时在机激活切换，支持成人经胸二维和四维探头。 - #具备高清成像模式：通过双频率复合采集，提高组织分辨率和对比度。 - #具备复合滤波：通过复合运算，增强组织边界的显示和解剖结构的平滑度。 - #具备一键式实时自动连续优化图像技术，包括增益、对比度、侧向增益补偿。 - #具备实时宽景成像技术，可前进和后退 - #具备梯形扩展成像技术 - #具备心尖扩展成像：相控阵心脏探头采用凸阵扩展技术，实现心尖宽视野显示。 - 彩色血流成像单元 - #具有二维彩色模式、四维彩色模式、能量图模式、速度方差模式、彩色M型模式等多种模式 - #具备具体彩色多普勒频率显示，并独立分级可调，≥8级 - #具备二维和彩色同步双幅实时显示，亦可应用于冻结和存储的回放图像 - #具备组织内彩色优先显示功能，以显示组织内低速血流 - #具备彩色去除功能，能在实时、冻结、存储的图像上独立去除彩色信号。 - #具备在冻结和回放的彩色模式下，再次调节彩色图谱、编码方式、方差模式、彩色/组织优先、彩色增益、彩色反转、彩色基线、彩色叠加等多项参数，应用于诊断。 - #具备彩色帧频独立调节能力 - #具备二维灰阶血流显像：非多普勒原理，直接提取微弱的血细胞回声进行成像。 - #具备方向性灰阶血流显像：基于灰阶血流信号，同时提供彩色血流方向性显示。 - #具备内置原厂冠脉血流显像软件，能有效去除心腔彩色噪音，显示冠脉血流。 - ▲具备血流斑点追踪成像技术：通过超高帧频成像对血细胞运动轨迹进行追踪，以线条、颜色、编码显示心腔内血流动力学的真实状态，支持小儿心脏二维探头、小儿心脏四维探头、新生儿心脏二维探头及经食道心脏四维容积探头。 - #具备血流斑点追踪成像定量技术：基于血流斑点追踪成像，可对已捕捉血流信息的面积、时间及距离参数进行定量。 - 频谱多普勒显示单元及分析系统 - #具有PW、CW、HPRF、LPRF等多种模式 - # HPRF高脉冲重复频率自动启动功能 - #多普勒频率显示、独立可调 - #具备自动频谱优化技术，一键控制，自动调整频谱至最佳范围 - #具备高性能实时双同步、三同步功能，随时可切换 - #具备自动角度纠正功能，以适应不同角度血管检测 - #具备实时扫描中的图像参数调节，包括增益、基线位置、时间轴快慢、角度校正、噪音抑制、对比度、彩色图谱等的调节，也同样能应用于已经冻结或存储后的图像 - #具备频谱自动分析系统：包括实时自动包络、冻结后自动包络、手动包络；自动计算各血流动力学参数，参数可根据客户需要灵活选择 - #具备心脏频谱自动测量：可对心脏瓣膜彩色血流频谱及组织多普勒频谱进行多个心动周期的识别并命名，同时进行自动测量并将结果导入到报告系统（包括：E峰、A峰、EDT、E’、E/E’、AV Trace等参数）。 - 组织多普勒成像单元 - #具备实时一键式组织速度成像、组织追踪图成像、组织同步化成像、组织应变及应变率成像 - #具有多普勒信号去除功能，能在实时、冻结、存储的图像上独立去除组织多普勒信号。 - #组织多普勒信号可直接转换为组织追踪图、组织同步化图、应变图和应变率图。 - #具备在机组织多普勒同步化显像，并具有心肌同步化牛眼图。 - #具备在机同时显示多个节段的心肌速度曲线、位移曲线、应变及应变率曲线 - #定量曲线能自动导入主动脉瓣及二尖瓣开放关闭时间 - #支持实时三平面成像 - 组织谐波成像单元 - #具备编码二次谐波技术 - #具备编码脉冲反向谐波技术 - #具备谐波频率和基波频率同时显示 - 超声造影成像单元 - #编码脉冲反向谐波技术和超声调制信号用于造影剂成像 - #支持左心室造影 - #支持血管/腹部造影成像 - #支持低机械指数的心肌灌注造影成像 - #支持经胸二维及四维探头 - #支持食道矩阵容积探头 - ▲具有实时四维造影 - #具有三平面造影 - #支持负荷超声成像下的心肌灌注造影 - #具备flash，机械指数可调,可心电触发和时间触发，长度可调 - #具有双时钟计时，存储时间长短可调 - #可实时前向存储、实时回放存储、编辑后存储等多种方式 - #具有在线及离线时间-强度曲线分析工具，能按wash-in/wash-out分析数据 - #分析结果自动导入系统工作表进行存储 - 负荷超声成像单元 - #内置专业负荷超声模块，包括运动负荷、药物负荷 - #可自定义编辑模板 - #支持自动转换所需切面、所需测量和检查阶段，自动保存频率和增益等成像条件应用于下一检查阶段 - #负荷超声模块内置心肌长轴应变分析功能，在线即可实现不同负荷阶段的心肌应变大小及达峰时间离散值，提供17和18节段牛眼图显示、曲线显示模式、解剖M型显示模式等，并可同屏对照显示。 - #回放时自动显示基础状态下的对比图像，自动同步心动周期 - #支持二维、多平面和四维成像模式 - #支持造影成像 - #支持经食管四维探头 - #可结合组织多普勒，并能定量分析 - #支持室壁运动评分 - #内置在同步化治疗评估模板 - 四维成像单元 - #四维成像单元支持成人、儿童经胸容积成像探头及经食道容积成像探头 - #所有四维探头均需具有二维、彩色、PW、CW、M型、任意角度直线与曲线解剖M型、组织多普勒、多平面及四维、负荷超声、超声造影等全部功能模式 - #单心动周期全容积成像模式: 单心动周期实时90°×90°全容积成像，无需心电门控触发，无需拼接成像，该模式支持全容积彩色血流显示，且支持经胸四维成像与经食道四维成像 - #多心动周期全容积成像，拼接的心动周期个数可选择数≥6个 - #自动显示四维各标准切面图像：基于一个切面容积图像，即可一键式获取其他切面容积图像，无需手工剪切，显示切面数≥6个 - #智能四维视野：通过系统预设的条件，仅需一个按键，即可快速的获取二尖瓣、主动脉瓣、左心耳等结构的四维模式、四维血流模式以及多平面模式等。 - #四维成像角度预设值，根据不同观察部位自由选择，角度预设个数≥4个 - ▲智能四维解剖标记：以不同颜色的标记点对二维或四维图像进行解剖结构的标定后，会自动将二维图像和四维图像的同一结构进行关联，在调节容积图像的过程中，标记可随解剖结构的空间位置变化而随之移动，标记透明度可调。 - #具有四维局部放大和感兴趣区取样框功能，实时双平面观察，方便局部结构成像 - #容积帧频可独立调节 - #高帧频容积采集技术，不降低空间分辨率，而获取高帧频的容积图像。 - #四维空间噪音抑制，降低四维图像和基于四维的二维图像的噪音信号 - #四维心尖扩展成像技术，扩展心尖显示视野 - #具备四维彩色模式，并灰阶与彩色比例可调，可单独显示四维彩色血流束 - #具备断层超声成像，具备5、7、8、12切面可选 - #具备实时双平面 - #实时三平面成像：一次扫查同时获取同一心动周期三个切面的图像，切面之间的角度任意可调，支持二维、彩色，组织多普勒等模式, 可运用于负荷超声和左室造影 - #任意两点剪切容积成像 - #智能切面显示:对实时或存储容积数据中，可在XYZ轴进行任意位置的二维切面显示内部结构，不同维度的二维切面和容积图像进行交互式参照与切割，也可在其中一个二维切面上选择两个不同的切割线进行分别的位置调整得到与之垂直的相关断面的显示。可在各个二维切面上进行长度、面积测量。 - #实时三维以及实时三维彩色模式下，一键快速镜向反转功能 - #立体成像：采用红蓝偏光技术，配合偏光眼镜，立体显示心脏结构 - #心脏内腔镜四维成像技术 - ▲具备四维容积渲染成像技术，可基于实时在机及脱机4D TEE或TTE数据，采用光源投照法，呈现心脏四维类解剖结构的显示，其中光源深度、光源数量（≥2个）及光源方向均可调节，按照视觉习惯将感兴趣区加亮显示，增加立体显示效果，突出显示病变部位及组织毗邻关系，可用于超声科、导管室、心外科、心内科立体显示心脏结构和介入治疗过程，支持实时和回放模式。 - ▲具备四维容积透明血流渲染模式，可对四维容积彩色数据透明度进行调节，避免彩色血流对组织或深部血流的遮挡，可辅助操作者甄别复杂血流动力学特征。 - #具备虚拟存储功能，四维容积图像编辑后可再次存储 - #扫描助手功能 1.15.27 ▲具有专业的啮齿类动物(如小鼠、兔子等实验动物)成像软件，可采集超高帧频心脏图像，实现基于TVI、二维图像的定量分析。 |
| 2 | - 测量和分析： (B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒、心脏容积模式) - #具备一般测量功能：直径、面积、体积、狭窄率、压差等 - 心脏功能测量与分析 - #直线解剖M型和曲线解剖M型 - #基于人工智能（AI），自动识别标准切面并选择图像质量最佳的心动周期进行心内膜运动轨迹的追踪，进行二维心功能测量，支持单平面和双平面计算 - #在线斑点追踪定量分析: 基于人工智能（AI），可自动识别切面并选择三个质量最佳的心动周期进行心肌斑点信号的追踪，分析心肌收缩期长轴峰值应变、收缩后收缩指数、提供17和18节段牛眼图、曲线显示模式、曲线解剖M型显示模式等。并可同步显示双平面Simpson法EF值。支持在常规成人及小儿心脏探头、经食道探头、心脏容积探头上实现。 - #基于二维斑点追踪技术，可直接分析长轴心肌收缩期峰值应变达峰时间、峰值应变离散，提供17和18节段牛眼图显示，以显示和评价心肌二维同步性(附图证明) - #具备专用二维左心房定量工具：基于斑点追踪技术，可提供左心房整体应变数值（包括：储备、管道、收缩期）及应变变化曲线，排空分数及左房容积数据（包括四腔和两腔切面） - #具备专用二维右心室定量工具：基于斑点追踪技术，可提供整体应变（6节段）、游离壁应变（3节段）和三尖瓣位移TAPSE参数。 - ▲心肌做功定量分析：分析左心整体和局部的做功情况，包括做功指数、整体有效做功、整体无效做功、整体做功效率等参数。(附图证明) - #基于心脏容积图像的斑点追踪技术，能够在同一心动周期中提供左心室各节段的以下应变参数:径向、长轴、环形、面积应变、拧转、扭矩。在线和离线均可实现，提供≥17节段牛眼图显示及曲线显示、自动存入报告系统。 - #四维自动左室定量分析：提供EDV、 ESV、EF、SV、CO等心功能分析参数。 - ▲三平面心肌斑点追踪技术：基于斑点追踪技术，对来自同一心动周期的三个平面进行心肌斑点追踪，分析左心室各节段的应变。 - #能在容积图像上进行直线和面积测量。 - #具备基于四维容积数据的二尖瓣定量分析工具。 - #具备基于四维容积数据的主动脉瓣定量分析工具。 - #基于容积数据的右心室定量分析工具，可提供右心室容积数据如ESV、EDV、SV、EF等数据，亦可提供RV Dd base、RV Dd mid、RV Ld、TAPSE三尖瓣环位移和FAC面积变化百分数等参数。 - #具备主机内置四维左房功能定量工具：通过使用实时四维经胸容积探头，采集左房四维数据，提供左房最大容积、最小容积、PreA容积及左房容积指数，同时能够提供左房三个时相（储备期、管道期、收缩期）的长轴应变、圆周应变等参数。 - ▲具备基于容积数据（经胸或经食道均支持）的三尖瓣定量工具，可通过容积建模，获得动静态三尖瓣解剖模型，并可自动获取其主要数据，包括：对合点高度、膨隆容积、膨隆高度、长径、短径、瓣环面积、瓣环周长等≥15项参数 - #具备儿科心脏Z-score评分系统 - 产科测量软件包 - #内置产科测量软件包，包含胎儿生长分析数据与图表 - #胎儿生长发育曲线显示，支持多胞胎对比 - #可根据用户需要选择欧洲、美国和亚洲人群的计算公式，亦可自定义公式。 - #包含卵巢与子宫测量报告 - #测量结果自动导入主机内置工作表，并可自动生成报告输出与打印 - #血流测量与分析: 频谱多普勒实时自动包络，参数可自定义设定。 2.5 #血管内中膜自动测量 |
| 3 | - 图像存储与（电影）回放重现单元 - #超声图像静态、动态存储，原始数据回放重现 - #动态图像、静态图像以AVI、JPEG或MPEGVue格式直接存储于可移动媒介 - #支持压缩和高清DICOM图像传输 - #在屏剪帖板和多画面同屏回放功能，不同检查日期所存的图像可以回放至同一屏幕比较分析 - # USB接口支持U盘或移动硬盘快速存储屏幕上的图像 |
| 4 | 4 #参考信号：心电、心音、脉搏波、心电触发 |
| 5 | 5 #输入/输出信号:输入：ECG, USB、VGA；输出：DVI-D，音频，USB |
| 6 | - 图像管理与记录装置： - #内置图像管理系统 - #内置SSD固态硬盘存储≥1TB，其中可用于图像存储空间≥750GB 6.3 #可扩展的存储装置：大容量移动硬盘、DVD-RW、DVR等 |
| 7 | - 连通性： - #医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件，支持高清DICOM传输 - #支持局域网/PACS/HIS等直接存储、查询与调阅，支持DICOM打印 |
| 8 | - 技术参数及要求： - 系统通用功能 - #具备显示器: ≥22英寸，高分辨率、宽视野、有机自发光OLED显示器，分辨率≥1920×1080，亮度对比度可根据换机要求自动和手动调节可调。 - #操作面板具有≥12英寸超高分辨率、多点触控彩色触摸屏，可通过手指进行翻页，直接点击操作菜单、调节参数 - #操作面板具有的触摸屏能进行图管理、图像预览和动态图像播放功能、图像输出操作等。 - #操作面板两侧有文件放置盒、耦合剂放置区等外部设备 - #探头接口：激活探头接口数≥4个 - #触摸屏具有探头接口和探头显示功能、预设条件显示 - #安全性能：符合国家进口商品安全质量要求 - #操作平台：电动控制，可在上下/左右/前后范围内灵活调节 - 探头规格 - #频率：所配探头均为宽频带多点变频探头，频率范围1.4-18.0MHz，中心频率可选择≥4种 - #二维、彩色、多普勒均可独立变频 - #类型：可支持心脏矩阵探头，相控阵、凸阵、微凸阵、腔内、线阵、经食道及术中探头 - # B/D兼用：相控阵B/PWD/CWD，线阵B/PWD，凸阵B/PWD - ▲ 配备探头数量及类型： 5把 ①四维经食道探头（3.0-8.0MHz）及超声探头套件 ②成人经胸心脏相控阵探头(1.4-4.6MHz) ③小儿相控阵探头(2.4-8.0MHz) ④凸阵探头（1.4-6MHz），用于腹部器官检查 ⑤线阵探头（2.4-10.0MHz），用于浅表器官、血管检查 - 二维灰阶显像主要参数 - #成人相控阵探头扫描角度：10°-120°选择（附图说明） - #成像速率: 相控阵探头：90o，18cm深度时，帧速率≥100帧/秒 (附图说明) 经胸相控阵容积探头：极限帧频≥1000 ，90°×90°、16cm深度时，帧频≥44(提供相关文件证明) 经食管矩阵容积探头：极限帧频≥750（提供相关文件说明） - #二维灰阶成像≥256灰阶 - #支持高清晰局部放大，放大时增加信息量，提高分辨率和帧频 - #回放重现：灰阶图像回放≥5000幅，允许12窗口同屏回放, 多窗口时允许不同时期的图像和实时图像对比 - #增益调节：STC分段≥8，B/M可独立调节 - #二次谐波：所配探头支持二次谐波，相控阵探头谐波数≥6组 - #心脏扫描深度≥30cm - #腹部探头扫描深度≥50cm （附技术白皮书说明） - 频谱多普勒成像参数 - #方式： PWD, HPRF，LPRF，CWD - #多普勒发射频率： 扇扫：≥八段 线阵：≥三段 凸阵：≥六段 - #最大测量速度： PWD：血流速度≥7.6m/s CWD：血流速度≥12m/s - #最低测量速度：≤2mm/s(非噪声信号) - #显示方式：B、M、B/M、B/M/CFI、B/D、D、B/CFI/D - #电影回放：≥90秒 - #零位移动：≥6级 - #取样宽度及位置范围：宽度1-16mm；分级可调 - #显示控制：反转显示(左/右；上/下)、零移位，B—刷新(手控、时间、ECG同步)、D扩展、B/D扩展，局放及移位 - #频谱自动包络并完成测量，参数可自定义，可于实时、冻结和回放图像上完成 - 彩色多普勒成像参数 - #显示方式：速度显示、能量显示、方差显示、彩色心肌速度多普勒显示、彩色心肌位移多普勒显示 - #实时二同步/三同步显示 - #彩色显示帧频： 相控阵扇扫探头、90°角，18cm深满屏显示，彩色显示帧频≥19帧/s (附图显示） 相控阵扇扫探头、90°角，18cm深满屏显示，彩色组织多普勒帧频≥139帧/s (附图显示） - #显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围： -30°- +30° - #显示控制：零位移动分±15级、黑/白与彩色比较、彩色对比 - #彩色显示速度：最低平均血流显示速度：≤10mm/s - #实时组织多普勒速度成像、实时组织多普勒位移成像,可M型、直线解剖M型、曲线解剖M型及频谱分析。 8.6 #超声功率输出调节:B/M、CWD、PWD、Color Doppler输出功率可调 |
| 二 | 其他 |
| 1 | ▲要求所投机型为投标人超高档机型，需为2020年后推出的最新机型（以NMPA注册证书为准） |

本项目中关键技术参数“▲”共 34 项，一般技术参数“ # ”共 268 项。

## 三、商务要求

3.1、投标人应保证其提供的产品是全新的，未使用过的，符合合同规定的质量、规格、性能，并按照相关国际、中国国家及行业标准检验的合格产品。

3.2、★交货期：签订合同后30天内。

3.3、★交货地点：超声医学科（主院区1台、车谷院区1台、金银湖院区1台）。

3.4、★质保期：两年。

3.5、合同履行期限：签订合同起至质保期满。

3.6、投标人在投标文件中提供投标产品市场业绩情况，用户评价情况。

3.7、安装调试：投标人如中标，应派技术人员免费对所投设备进行安装调试，在投标文件中提供安装、调试方案。

3.7.1在货物到达使用单位后，中标人应在7天内派工程技术人员到达现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。同时出具仪器在何种条件下可退机、换机、或维修的条款。

3.7.2设备安装后，医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。中标人应向采购人提供详细的验收标准、验收手册。采购人有权委托中国有资格的单位对上述仪器进行精度校核。

3.7.3在中国境内有相应的零配件保税库,并出具证明文件。

3.7.4中国境内有相应的维修机构，并出具证明文件。

3.8、技术培训：投标人如中标，应为采购人免费提供培训，在投标文件中提供培训方案。

3.8.1现场培训：中标人应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功能。

3.8.2集中培训：根据设备技术要求，可向采购人提供使用和维修技术人员培训。

3.8.3网络培训： 厂家有专门为用户开放的集培训、学习、交流于一体的多功能网站。在该网站上， 用户能学习各系统超声应用知识和设备操作技能，了解到最新的专业动态和活动， 还可以在论坛里交流技术、讨论病例。该网站必须具有微信版。

3.9、售后服务：投标人应在投标文件中提供售后服务方案、售后服务承诺。

3.9.1中标方在给采购人提供维修服务时，需提供由维修服务商出具的全新配件和翻修或周转测试配件的验收标准，进口品牌提供全球通用文件。

3.9.2中标方在给采购人提供维修服务时，需提供由维修服务商出具的不同标准配件价格折扣及保修期限。

3.9.3中标方维修服务商应满足售后服务应优化维修流程，质保期后（报修后报价谈判48小时内完成），提高响应时间（24小时内），缩短修复机器时间（5个工作日内），保有大量品牌提供备用机。

3.9.4采购人对于维修服务商不能提供全新及验收标准的配件，原则上价格不能超过全新件的50%，所更换的配件保修期不低于12个月。

3.9.5质保期内的设备出现损坏，必须更换全新配件，对所更换的配件保修期不低于12个月，不受整机过保的限制，由于服务维修商的原因导致停机时间超过7天，院方保留依据日均业务损失追偿的权力。

3.9.6新仪器装机应用后，在前6个月内，如一个月内发生仪器停机故障3次，则应更换新仪器。

3.9.7中标方应重视医疗设备售后服务质量，规范维修服务商的服务流程，重视采购人实际诉求。

3.10、★报价方式：以人民币报价。投标人报价须包含投标人所投标包中全部采购内容，以及涉及的服务、保险、税金、管理费、知识产权使用和其他应缴纳的费用，均包含在货物的最终成交总额中。

3.11、付款方式：货到验收合格，设备安装、调试运转正常，乙方为甲方培训结束，甲方无疑问后，甲方向乙方支付设备总价的 95%的货款；质保期内按设备总价的 5%作为质保金，2 年后支付设备总价 5%的尾款。

3.12、投标人如中标，须提供的备件、专用工具、资料及其他，提供承诺。

3.12.1 如有备件，中标人应随机向采购人提供一套标准备件包，并列出清单及单价。

3.12.2 为保证设备正常运行，中标人应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必须备件，并保证10年以上的供应期。

3.12.3 专用工具: 如有专用工具，中标人应向采购人提供设备维护的专用工具。

3.12.4 资料:（1）中标人须向采购人提供操作手册一套；（2）中标人须向采购人提供设备的运行、安装、使用环境要求。

3.12.5 其他：（1）提供设备彩页；（2）提供产品使用说明书；（3）提供保修卡；（4）如为进口设备，必须提供报关单。

3.12、其它：投标人有其它优惠条件的，请在响应文件中作具体说明。

注: （1）本章中标注了“★”号项的技术、商务等要求为实质性要求，如为负偏离（不满足采购需求），评标小组有权凭此项废标；“ ▲ ”代表关键技术参数、“ # ”代表一般技术参数，如为负偏离，则按照评分细则表中对应标准予以扣分；（2）采购需求中涉及品牌、规格、型号的均为参考，投标人可提供同等档次或更高档次产品，并提供相应技术参数证明其符合采购需求。