# 第三章 采购需求

## 一、采购内容

项目编号：HBCZ-2406010180-240922

项目名称：华中科技大学同济医学院附属协和医院科研处小动物Micro-CT系统

| 招标货物名称 | 数量 | 主要技术参数或规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大小动物通用型活体CT影像系统 | 1套 | 详见第三章采购需求 | 接受进口产品 |

| 配置要求 |  |
| --- | --- |
| 1 | 一体化CT机架 |
| 2 | CT组件 |
| 3 | CT水模型 |
| 4 | 机械系统与动物定位 |
| 5 | 数据采集与重建系统 |
| 6 | 采集工作站 |
| 7 | 重建工作站 |
| 8 | 主控制台/后处理工作站 |
| 9 | 动物检查床 |
| 10 | 图像后处理软件 |
| 11 | 动物麻醉系统 |

## 二、技术要求

| 序号 | 评审标识 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 整体要求：投标产品提供原始技术白皮书或有资质的机构出具的检测报告作为投标技术文件佐证材料。该设备需符合行业规则、标准。如果存在专机专用耗材/试剂的设备，必须提供详细报价明细，并附该耗材/试剂的资质材料，不允许错报、漏报，否则评标小组有权凭此项废标。 |  |  |
|  | # | 用途：可通过对动物(小鼠，大鼠，豚鼠，兔子，猴等)进行活体状况下的功能及解剖成像，获得该动物整体及各器官的图像及数据，可应用于骨相关研究、心脑血管疾病研究、肺及呼吸道疾病研究、癌症研究等领域 |
|  |  | 机架 |
|  | # | 为动物试验研究的CT提供一体化的机架：具备 |
|  | ▲ | 机架防护：自屏蔽机架：在CT最大功率运行时，外部任何地方都< 1uSv/h，并提供检测报告 |
|  | ▲ | 机架孔径：≥26 cm |
|  | ▲ | 同一机架可升级为PET/CT多学科系统：具备 |
|  |  | CT系统性能参数 |
|  | # | 探测器材料：CsI+CMOS |
|  | # | X-线探测器：提供 |
| 3.2.1 | # | 探测器大小：≥22 x 14 cm |
| 3.2.2 | # | 探测器象素：≥3072×1944 |
| 3.2.3 | ▲ | 物理像素大小：≤80 µm |
| 3.2.4 | # | 横向视野 (FOV)：≥ 20 cm |
| 3.2.5.1 | ▲ | 单床位轴向视野(FOV)：≥ 10 cm |
| 3.2.5.2 | # | 多床位轴向视野 (FOV)：≥ 40 cm |
|  | # | X线源：提供 |
| 3.3.1 | ▲ | 最大功率：≥80W |
| 3.3.2 | ▲ | 电压范围：35–80 kV |
| 3.3.3 | ▲ | 最大阳极电流：≥1000 µA |
| 3.3.4 | # | 球管焦点大小：≤40 µm |
| 3.3.5 | ▲ | 最高空间分辨率：≤90 µm @ 10%MTF |
| 3.3.6 | ▲ | 在120秒内实现≤90µm@10%MTF小鼠全身高分辨成像的扫描工作 |
|  | # | 最短CT扫描时间：整只小鼠全身扫描≤ 8 s |
|  | ▲ | 软件引导型呼吸门控技术：无需硬件支持的呼吸门控技术 |
|  | # | 软件引导型心脏门控技术：无需硬件支持的心脏门控技术 |
|  | ▲ | 全视野4D CT技术：可实时动态监测造影剂在体内的代谢，并提供相关案例 |
|  | # | CT的定位，衰减校正功能：具备 |
|  | ▲ | CT高级应用功能：脂肪分离，射血分数，肺部提取，冠脉造影等，并提供相关案例 |
|  |  | 研究工作站硬件 |
|  | # | 采集工作站：提供 |
| 4.1.1 | # | 处理器：英特尔Xeon W2123 |
| 4.1.2 | # | 内存：≥48 GB |
| 4.1.3 | # | 数据硬盘：≥256 GB |
| 4.1.4 | # | 操作系统：64位Windows操作系统 |
|  | # | 重建工作站：提供 |
|  | # | 处理器：2个10核 intel Xeon或同等配置 |
|  | # | 内存：≥128 GB |
|  | # | 数据硬盘：≥8 TB |
|  | # | 操作系统：64 位Linus 操作系统 |
|  | # | 后处理工作站：提供 |
|  | # | 处理器：英特尔酷睿i5 6核，3.4GHz或以上 |
|  | # | 内存：≥24 GB |
|  | # | 数据硬盘：≥1 TB |
|  | # | 显卡：Radeon Pro 570X 4 Go或同等配置 |
|  | # | 显示器：≥27英寸(4K分辨率) |
|  | # | 平板电脑：与主机连接，可现场控制扫描流程 |
|  |  | 软件功能 |
|  | # | DICOM数据传输：提供 |
|  | # | DICOM数据接收：提供 |
|  | # | DICOM文件搜索：提供 |
|  | # | DICOM数据输出：提供 |
|  | # | 图像显示：提供 |
|  | # | 图像融合：提供 |
|  |  | 动物CT附属设备 |
| 6.1 | # | 动物麻醉系统：提供一套，包括：1. 紧凑型气体麻醉模块；2. 用于麻醉面罩的输出；3. 内置提取系统；4. TEC3异氟醚蒸发和适配器。 |

本项目中关键技术参数“▲”共 13 项，一般技术参数“ # ”共 37 项。

## 三、商务要求

| 序号 | 评审标识 | 商务要求 |
| --- | --- | --- |
|  | ★ | 投标人应保证供应的产品完全符合采购需求的原生产厂商生产的全新未使用过的产品，其技术参数、性能指标应与招标文件要求的技术规范及投标文件规定的技术规范一致，如果没有提及适用标准，或技术规范说明不明确，则应符合中华人民共和国现行国家标准、行业标准或地方标准，这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。 |
|  | ★ | 交货期：签订合同后90日历天内安装调试完成。 |
|  | ★ | 交货地点：华中科技大学同济医学院附属协和医院内招标人指定地点。 |
|  | ★ | 免费保修期：自验收合格之日起 5 年。 |
|  |  | 投标人在投标文件中提供投标产品类似业绩情况，用户评价情况。 |
|  |  | 安装调试：投标人如中标，应派技术人员免费对所投设备进行安装调试，在投标文件中提供安装、调试方案。 |
|  |  | 人员培训：投标人如中标，应为采购人人员免费提供培训操作（包括基本原理，操作使用和维护保养），在投标文件中提供培训方案。 |
|  |  | 售后服务：免费保修期内因设备质量或安装调试原因引起的全部维修费用（包括更换零配件的费用）均由中标方承担。须为招标方提供使用说明书（含故障维修说明）。设备安装使用3个月内，如因设备质量问题或技术缺陷问题，中标方应无条件更换设备。免费保修期外，中标方应定期回访，发现问题及时通知招标人，设备维修更换零配件优惠价给招标人，软件免费升级。中标方接到用户故障通知后24小时之内上门服务。承诺24小时内响应，在湖北省内能提供售后服务，提供售后服务联系人、联系电话及地址，能及时提供产品维修服务和备品。在投标文件中提供售后服务方案。 |
|  | ★ | 报价方式：以人民币报价。投标人报价包含但不限于投标人所投标包中全部设备金额、包装、运输保险费、装卸费、安装及相关材料费、调试费、软件费、检验费及培训所需费用，所有费用均包含在货物的最终成交总额中。 |
|  | ★ | 付款方式：货到验收合格，设备安装、调试运转正常，乙方为甲方培训结束，甲方无疑问后，甲方向乙方支付合同总价的95%；正式实施运行（验收合格之日起）满2年后无息支付合同总价的5%。 |
|  | ★ | 履约验收： （1）中标方在仪器设备抵达两周前书面通知招标人货物安装所需条件。 （2）设备到达现场，招标人、中标方双方均须在场并确认包装的完好性后，由甲方验货。中标方应按招标人安排的时间派人到现场，双方对货物进行清点验收，使用说明书、维修手册、出厂检验报告、质量合格证、质保卡等相关资料及随机配件需交招标人签收。若发现货物与装箱单不符，中标方负责补齐或收回。如中标方不能按时到达，招标人有权开箱检验，并对缺件，损坏做出记录，中标方应认可并负责解决。 （3）中标方负责设备安装及调试，安装、调试过程中所需的各种工具、仪器仪表及易损件由中标方自带。 （4）如果出现质量争议，招标人有权要求中标方对合同设备进行检验测试，检测工作由甲乙双方共同认可并具有相关资质的检测机构完成，各项参数均需达到招标文件、投标文件及设备技术手册所规定的技术指标，检测报告由中标方提供给招标人，由此产生的费用由中标方承担。 （5）验收完成后，甲乙双方需在验收报告签字。如设备不能通过验收，中标方应换货，如换货后仍达不到验收要求，中标方应无条件退货，相关责任由中标方承担。 （6）设备未开箱前招标人不承担任何质量和缺陷责任。 |
|  |  | 其它：投标人有其它优惠条件的，请在投标文件中作具体说明。 |

注: （1）投标人需对以上技术、商务要求在第六章投标文件格式 “采购需求响应、偏离说明表”中逐条响应；（2）本章中标注了“★”号项的技术、商务等要求为实质性要求，如为负偏离（不满足采购需求），评标小组有权凭此项废标。“ ▲ ”代表关键技术参数，“ # ”代表一般技术参数，关键性技术参数和一般技术参数如为负偏离，则按照评分细则表中对应标准予以扣分；（3）采购需求中涉及品牌、规格、型号的均为参考，投标人可提供同等档次或更高档次产品，并提供相应技术参数证明其符合采购需求。