# 第三章 采购需求

## 一、采购内容

项目编号：HBCZ-2406010180-241081

项目名称：华中科技大学同济医学院附属协和医院神经外科超声骨刀2台

| 包号 | 设备名称 | 数量 | 最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声骨刀 | 2台 | 190万元 | 不接受进口产品 |

单台配置清单

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 主机1台 |
| 2 | 手柄1根 |
| 3 | 刀头10把 |
| 4 | 手术管道3根 |
| 5 | 注水帽3个 |
| 6 | 手柄扳手1个 |
| 7 | 刀具扳手1个 |
| 8 | 脚踏开关1个 |
| 9 | 熔断器1个 |
| 10 | 消毒器械盒1个 |

## 二、技术要求

| 序号 | 评审标识 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
|  | # | 具备功能：利用超声完成骨组织的切割、磨削和钻孔功能；同时具有冲洗功能 |
|  | # | 可用于骨科、神经外科、耳鼻喉科、颌面及关节科、整形外科等多科室手术 |
|  | # | 工作频率：27-40KHz，高打击力度，低噪音设计：具备 |
|  | # | 工作原理：基于电致伸缩技术，利用超声的纵向振动切割：具备 |
|  | ▲ | 超声最大振幅：≥150μm，振幅可调节 |
|  | # | 工作模式：具有连续工作和脉冲工作两种方式，并可由操作者根据使用要求变换工作方式 |
|  | ▲ | 输出超声电功率：≥100W，功率可调节。能完成对骨质钙化严重非常坚硬的骨骼切割和破碎 |
|  | # | 冲洗方式：具有自动冲洗系统，在手术中能够持续冲洗，降低温度，润滑切割表面。冲洗流量可调节 |
|  | # | 手柄装卸：手柄和刀头分离式设计，刀头能够快速拆卸安装 |
|  | # | 手柄：手柄及连线一体式设计安全可靠，不限使用次数 |
|  | # | 刀头设计：采用钛合金材料，满足手术要求。具有钝性刀头可重复使用 |
|  | # | 刀头种类：具有磨骨刀和切骨刀两大类刀头≥10种，应包括片形、钩形、匙形、柱形和球形等，适应不同的手术 |
|  | ▲ | 具有≥19种型号可重复消毒使用的刀头 |
|  | # | 灭菌方式：支持低温等离子灭菌或者环氧乙烷灭菌 |
|  | # | 软件和控制：提供配套的软件，通过触控方式调节参数，在主界面可调节输出功率和流量参数等参数 |
|  | ▲ | 主机扩展功能：可扩展超声吸引模块和超声切割止血模块 |
|  | ▲ | 主机功率档位可调节≥10档调节，可适应不同骨组织手术 |
|  | # | 输出控制方式：采用脚踏式控制方式，控制超声输出 |
|  | # | 安全特性：设备防电击类型和防电击程度为I类B型 |

本项目中关键技术参数“▲”共 5 项，一般技术参数“ # ”共 14 项。

## 三、商务要求

| 序号 | 评审标识 | 商务要求 |
| --- | --- | --- |
|  | ★ | 投标人应保证供应的产品完全符合采购需求的原生产厂商生产的全新未使用过的产品，其技术参数、性能指标应与招标文件要求的技术规范及投标文件规定的技术规范一致，如果没有提及适用标准，或技术规范说明不明确，则应符合中华人民共和国现行国家标准、行业标准或地方标准，这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。 |
|  | ★ | 交货期：签订合同后30日历天内安装调试完成。 |
|  | ★ | 交货地点：华中科技大学同济医学院附属协和医院内招标人指定地点。 |
|  | ★ | 免费保修期：自验收合格之日起 5 年。 |
|  |  | 投标人在投标文件中提供投标产品类似业绩情况，用户评价情况。 |
|  |  | 安装调试：投标人如中标，应派技术人员免费对所投设备进行安装调试，在投标文件中提供安装、调试方案。 |
|  |  | 人员培训：投标人如中标，应为采购人人员免费提供培训操作（包括基本原理，操作使用和维护保养），在投标文件中提供培训方案。 |
|  |  | 售后服务：免费保修期内因设备质量或安装调试原因引起的全部维修费用（包括更换零配件的费用）均由中标方承担。须为招标方提供使用说明书（含故障维修说明）。设备安装使用3个月内，如因设备质量问题或技术缺陷问题，中标方应无条件更换设备。免费保修期外，中标方应定期回访，发现问题及时通知招标人，设备维修更换零配件优惠价给招标人，软件免费升级。中标方接到用户故障通知后24小时之内上门服务。承诺24小时内响应，在湖北省内能提供售后服务，提供售后服务联系人、联系电话及地址，能及时提供产品维修服务和备品。在投标文件中提供售后服务方案。 |
|  | ★ | 报价方式：以人民币报价。投标人报价包含但不限于投标人所投标包中全部设备金额、包装、运输保险费、装卸费、安装及相关材料费、调试费、软件费、检验费及培训所需费用，所有费用均包含在货物的最终成交总额中。 |
|  |  | 付款方式：货到验收合格，设备安装、调试运转正常，乙方为甲方培训结束，甲方无疑问后，甲方向乙方支付合同总价的95%；正式实施运行（验收合格之日起）满2年后无息支付合同总价的5%。 |
|  |  | 履约验收： （1）中标方在仪器设备抵达两周前书面通知招标人货物安装所需条件。 （2）设备到达现场，招标人、中标方双方均须在场并确认包装的完好性后，由甲方验货。中标方应按招标人安排的时间派人到现场，双方对货物进行清点验收，使用说明书、维修手册、出厂检验报告、质量合格证、质保卡等相关资料及随机配件需交招标人签收。若发现货物与装箱单不符，中标方负责补齐或收回。如中标方不能按时到达，招标人有权开箱检验，并对缺件，损坏做出记录，中标方应认可并负责解决。 （3）中标方负责设备安装及调试，安装、调试过程中所需的各种工具、仪器仪表及易损件由中标方自带。 （4）如果出现质量争议，招标人有权要求中标方对合同设备进行检验测试，检测工作由甲乙双方共同认可并具有相关资质的检测机构完成，各项参数均需达到招标文件、投标文件及设备技术手册所规定的技术指标，检测报告由中标方提供给招标人，由此产生的费用由中标方承担。 （5）验收完成后，甲乙双方需在验收报告签字。如设备不能通过验收，中标方应换货，如换货后仍达不到验收要求，中标方应无条件退货，相关责任由中标方承担。 （6）设备未开箱前招标人不承担任何质量和缺陷责任。 |
|  |  | 其它：投标人有其它优惠条件的，请在投标文件中作具体说明。 |

注: （1）供应商需对以上技术、商务要求在第六章投标文件格式 “采购需求响应、偏离说明表”中逐条响应；（2）本章中标注了“★”号项的技术、商务等要求为实质性要求，如为负偏离（不满足采购需求），评标小组有权凭此项废标。“ ▲ ”代表关键技术参数，“ # ”代表一般技术参数，关键性技术参数和一般技术参数如为负偏离，则按照评分细则表中对应标准予以扣分；（3）采购需求中涉及品牌、规格、型号的均为参考，投标人可提供同等档次或更高档次产品，并提供相应技术参数证明其符合采购需求。