# 第三章 采购需求

## 一、采购内容

项目编号：HBCZ-2406010180-243146

项目名称：华中科技大学同济医学院附属协和医院手术室(金银湖二期)DSA1台

| 招标货物名称 | 数量 | 主要技术参数或规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医用血管造影X射线机 | 1套 | 详见第三章采购需求 | 接受进口产品 |

## 二、技术要求

| 序号 | 评审标识 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、X线球管 |  |  |
|  | ▲ | 最大透视管电流≥250mA |
|  | # | 球管阳极连续高速旋转，转速≥12000转/分 |
|  | ▲ | 阳极热容量（非等效）≥5.2MHU |
|  | # | 管套热容量≥7.3MHU |
|  | # | 阳极最大散热功率≥18000W |
|  | ▲ | 落地C臂和悬吊C臂球管焦点均具备≥3个 |
|  | # | 落地C臂和悬吊C臂球管最小焦点≤0.3mm |
|  | # | 落地C臂和悬吊C臂球管最小焦点功率≥19KW |
|  | ▲ | 为提升连续透视功率，要求落地C臂和悬吊C臂球管焦点均采用平板灯丝技术，非传统钨丝技术 |
|  | # | 为提升透视图像质量，要求落地C臂和悬吊C臂球管焦点均可实现标准正方形 |
|  | # | 落地C臂和悬吊C臂球管中焦点≤0.4 x 0.4mm |
|  | # | 落地C臂和悬吊C臂球管中焦点功率≥40KW |
|  | # | 落地C臂和悬吊C臂球管最大焦点≤0.9mm |
|  | # | 落地C臂和悬吊C臂球管最大焦点功率≥90KW |
|  | # | 落地C臂和悬吊C臂球管带有防碰撞保护装置 |
|  | # | 落地C臂和悬吊C臂球管采用油冷加水冷的冷却方式 |
|  | # | 落地C臂和悬吊C臂球管采用液态金属轴承技术，非滚珠轴承 |
|  | # | 落地C臂和悬吊C臂球管具备焦点熔断技术，允许1个焦点熔断球管依然可以正常使用，不需要更换球管，且术中亦不影响正常使用 |
| 2、X线高压发生器装置 |  |  |
|  | # | 发生器功率≥100KW |
|  | # | 最大管电流支持≥1000mA （100KV/100KW时） |
|  | # | 最小管电流≤0.5mA |
|  | # | 高频逆变频率≥100KHz |
|  | # | 最小管电压≤40KV |
|  | # | 最大管电压≥125KV |
|  | ▲ | 最短曝光时间≤0.5ms |
|  | # | 最大连续透视功率≥3000W |
|  | # | 无需测试曝光进行自动曝光控制 |
|  | # | 曝光自动调节参数≥5项 |
| 3、机架系统 |  |  |
|  | ▲ | 全自动双向C型臂（落地式C臂≥六轴+悬吊式C臂） |
|  | # | 机架多位置预设, 存储位置≥60种 |
|  | # | 具有智能床旁控制系统，可以控制机架和导管床的运动 |
|  | # | 落地C臂在头位时CRA≥ 55° |
|  | # | 落地C臂在头位时CAU≥ 45° |
|  | # | 落地C臂在头位时RAO≥ 130° |
|  | # | 落地C臂在头位时LAO≥ 130° |
|  | # | 悬吊C臂（侧位）CRA≥ 55° |
|  | # | 悬吊C臂（侧位）CAU≥ 45° |
|  | # | 悬吊C臂（侧位）LAO ≥ 120° |
|  | # | 落地C臂旋转速度（非旋转采集）≥25度/秒 |
|  | # | C臂头位旋转采集速度≥45度/秒 |
|  | # | SID（正位）范围可调，最小范围≥90cm |
|  | # | SID（正位）范围可调，最大范围≥120cm |
|  | # | SID（侧位）范围可调，最小范围≥94cm |
|  | # | SID（侧位）范围可调，最大范围≥122cm |
|  | # | 双向机架均可移动至抢救位，即机架可与检查床完全分离，便于开展抢救或特殊治疗 |
|  | ▲ | 准直器和平板探测器具备同步旋转技术，无论C臂机架与检查床投照角度如何，平板探测器始终与检查床保持相对静止，实时图像始终保持正直向上无偏转 |
| 4、数字化平板探测器 |  |  |
|  | # | 采用碘化铯非晶硅数字化平板探测器技术 |
|  | # | 为满足综合介入需求，要求正向C臂和侧向C臂的两块平板均为长方形平板，非正方形平板 |
|  | # | 为保证正侧位图像的质量保持一致，且均能对神经及肿瘤血管进行完全覆盖，要求正向C臂和侧向C臂的两块平板探测器尺寸一致，两块平板探测器在空间分辨率及像素尺寸等决定图像质量水平的重要参数上数值须相同 |
|  | ▲ | 两块平板均具备独立的平板探测器液态冷却系统 |
|  | # | 双向C型臂平板有效探测面积≥38cm x 29cm |
|  | # | 落地C臂平板分辨率≥3.25LP/mm |
|  | ▲ | 落地C臂平板像素尺寸≤154μm |
|  | # | 落地C臂平板视野≥6视野 |
|  | # | 动态范围≥16bit |
|  | # | 系统采集：≥ 2480 x 1920矩阵 |
|  | # | 悬吊C臂平板最小视野≤8 x 8cm,最小视野对角线≤11cm |
|  | # | 平板带有感应式防碰撞保护装置及防碰撞自动控制 |
|  | # | 平板检测器光子转换效率≥77% DQE |
|  | # | 平板上具备控制机架和C型臂运动的开关 |
|  | # | 平板内具备可抽取滤线栅 |
|  | # | 平板四侧均有智能调节按键，控制机架系统的运动，保证了手术操作的便利性，平板每一侧面按键≥3组 |
| 5、导管床 |  |  |
|  | # | 碳纤维浮动床面 |
|  | # | 床长≥280cm（不包含延长板的长度） |
|  | # | 床宽≥45cm |
|  | # | 床的最大病人承重≥250KG + 100KG（CPR） |
|  | # | 床的最大物理承重≥390KG |
|  | # | 床的纵向运动范围≥125cm |
|  | ▲ | 床面的垂直升降范围≥32.5cm |
|  | # | 床面的旋转≥±120° |
|  | # | 床面的横向运动≥17cm |
|  | # | 具备导管床手臂支架，床垫，输液支架 |
| 6、射线剂量防护技术 |  |  |
|  | ▲ | 低剂量高清影像链平台技术，提供IGS Autoright平台，或Dosewise+Clarity平台，或Care&Clear平台等 |
|  | # | 采用铜滤片自动插入技术消除球管软射线，无需人工干预 |
|  | ▲ | 自动插入铜滤片数≥5片 |
|  | # | 透视图像存储功能：最大透视图像连续存储时间≥68s, 透视序列可以同屏多幅图像形式显示于参考屏上 |
|  | # | 具有射线剂量监测功能，透视时，表面剂量率显示；透视间期，显示积累剂量，区域剂量和剂量限值 |
|  | # | 具有床下防护铅帘，悬吊式防护铅屏 |
|  | # | 透视末帧图像上可实现无射线调节遮光板、滤线器位置 |
|  | ▲ | 无射线病人定位，即透视末帧图像上可实现无射线病人投照视野的改变，根据中心点的位置在无射线的条件下移动床即可到达目标位置 |
|  | # | 可以提供低剂量的透视协议 |
|  | # | 可以提供DICOM格式的剂量报告 |
|  | # | 脚闸具备低剂量采集专用踏板，脚踏时无需调节参数 |
|  | # | 采用铜滤片自动插入技术消除球管软射线，无需人工干预 |
| 7、图像采集及处理系统 |  |  |
|  | # | 主机配备双工作站处理系统，分别完成图像采集和后处理操作 |
|  | # | 标准DR模式，速率：≥0.5-7.5帧/秒； |
|  | # | 标准DSA模式，速率：≥0.5-7.5帧/秒；并具有实时DSA功能 |
|  | # | 动态心脏模式，速率：≥7.5，10，15，30帧/秒 |
|  | # | 高速DSA模式，最高速率：≥30帧/秒，并具有实时DSA功能 |
|  | ▲ | 数字脉冲透视≥0.5-30幅/秒 |
|  | # | 数字脉冲透视≥9档 |
|  | # | 透视图像存储量≥1024幅 |
|  | # | 最大透视图像储存时间≥68s |
|  | # | 图像处理包括窗宽/窗位可调节，噪声滤过及图像边缘增强的功能 |
|  | # | 具有实时动态范围管理功能 |
| 8、图像采集及处理及优化技术软件包 |  |  |
|  | # | 由身高、体重等参数，自动测算患者不同解剖部位体厚：具备 |
|  | # | 由被投照部位的解剖厚度及密度信息自动计算该部位的X线穿透性：具备 |
|  | # | 由C 型臂的角度自动计算X线穿越人体的路径：具备 |
|  | # | 图像曝光自动补偿调节：具备 |
|  | # | 射线剂量自动适应图像降噪优化：具备 |
|  | # | 血管边缘实时增强显影：具备 |
|  | # | 非边缘实时增强显影,智能锐化，优化细小结构成像：具备 |
|  | # | 运动伪影自动补偿，轮廓跟踪可自动亮度、对比度实时调节：具备 |
|  | # | 图像质量定制化处理：具备 |
| 9、图像显示系统 |  |  |
|  | # | 采用医用高分辨率TFT显视器 |
|  | # | 检查室四台（≥19英吋）TFT显视器，分别用于实时图像和参考图像显示：控制室两台（≥19英吋）TFT显示器，用于主机操作以及实时图像显示 |
|  | # | 可视角度（水平及垂直可视角度）≥170° |
|  | # | 显视器分辨率≥1280 x 1024 |
|  | # | 配有六架位监视器悬吊架，监视器吊架可置于床左右两侧及床尾 |
|  | # | 监视器悬吊架可纵向及旋转运动 |
| 10、图像存储及图像分析系统 |  |  |
|  | # | 主机硬盘图像存储：1024 x 1024矩阵,容量≥50000幅 |
|  | # | 主机硬盘图像可存储在CD/DVD光盘上，同时CD/DVD光盘上的图像可回传至主机硬盘 |
|  | # | 自动回放采集序列 |
|  | # | 回放序列的速度及方向可调 |
|  | # | 可进行减影及非减影切换 |
|  | # | 后处理功能包括：选择路标图像、电子遮光器、边缘增强、图像反转、附加注解、选择图像、移动放大、造影图像自动窗宽和窗位调节、重定蒙片、手动自动像素移位等 |
| 11、智能二维路径导航功能 |  |  |
|  | # | 可实现传统Roadmap功能 |
|  | # | 可使用DSA采集序列中任意一副减影图像作为路径图 |
|  | # | 可使用DR采集序列中任意一副图像或任意一副透视图像作为路径图 |
|  | # | 路径导航功能可用于心脏介入 |
|  | # | 实时透视图像与路径图像叠加，可淡进淡出，循环显像 |
|  | # | 可对路径图中的血管影像、介入植入物（导丝导管、胶、弹簧圈等）、解剖背景的亮度进行分别的独立调节，以满足复杂介入操作引导的需要 |
| 12、实时旋转DSA |  |  |
|  | # | 为方便神经及外周血管介入，要求机架可在头位及侧位进行旋转采集 |
|  | # | 头位机架旋转采集最快速度≥45度/秒 |
|  | # | 最快采集速率≥75帧/秒 |
|  | # | 动态血管实时旋转DSA，包括蒙片及充盈片两次采集过程，实时显示，无需后台减影 |
| 13、自动机架存储功能 |  |  |
|  | # | 三维图像或参考图像具有显示对应的机架参数功能，机架能自动回到所需的对应位置 |
| 14、血管分析软件 |  |  |
|  | # | 床旁可进行血管狭窄测量及分析，包括：测量血管狭窄位置、狭窄率及距离测量等 |
| 15、高级三维图像后处理工作站 |  |  |
|  | # | 具有独立的三维重建及分析工作站（原厂提供） |
|  | # | Intel® Xeon, ≥3.6GHz CPU，六核 |
|  | # | RAM：≥64GB |
|  | # | 图像硬盘容量：≥1TB |
|  | # | 可进行图像后处理，包括图像全幅和局部放大，多幅图像显示，图像边缘增强、边缘平滑，图像正负像切换 |
|  | # | 配备全兼容性的CD/DVD刻录系统，可制作标准血管造影光盘，输出及叠加单幅图像，可用AVI文件输出完整图像 |
|  | # | 光盘刻录数据可随时回传至主机，并进行后处理、分析 |
|  | # | 控制室：≥19英吋高分辨率LCD彩色监视器一台 |
|  | # | 可完成全身各部位（包括神经，胸腹，四肢）三维图像的重建、后处理、显示和归档 |
|  | # | 最短重建时间： ≤30秒 |
|  | # | 具有快速二维和多平面显示、回放。三维处理：3D血管表面重建（SSD）、最大密度投影重建（MIP）、3D容积重建（VRT） |
| 16、三维血管路图导航功能 |  |  |
|  | # | 具备三维血管路图导航功能，可将三维血管路图与实时的二维透视图像叠加，在检查室床旁实时显示导管、导丝、弹簧圈在三维图像中的走行 |
|  | # | 三维路图能够自动追踪C臂角度、检查床面即解剖投照位置、投照视野大小、SID位置变化，提高治疗准确性，安全性及工作流程 |
| 17、血管机类CT成像功能 |  |  |
|  | # | 能完成CT断层图像重建和显示 |
|  | # | 机架最快旋转速度≥45度/秒，旋转角度≥200度 |
|  | # | 类CT最快扫描速率：≥75帧/秒 |
|  | # | 重建矩阵≥512×512 |
|  | # | 最短传输及重建时间：≤60秒 |
|  | # | 密度分辨率：≤5Hu |
|  | # | 可实现CT图像与三维血管的双容积显示，便于观察血管与软组织关系 |
| 18、三维/三维融合功能 |  |  |
|  | # | 血管机类CT，CT, MR和PET影像均可作为融合影像，进行融合处理 |
|  | # | 具备多个自由度的可视算法 |
|  | # | 运用解剖标记，可方便地进行标记编辑，进行点对点的标记配准 |
|  | # | 可并列显示相关点对点的信息 |
|  | # | 在不同2个显示（影像）间调级2维单色显示和伪彩显示平衡 |
| 19、二维/三维融合功能 |  |  |
|  | # | 术前CT等三维图像可以直接和术中实时透视图像进行融合，且完成骨性标记的配准 |
|  | # | 融合过程无需术中在血管机上进行三维或者其他的容积成像 |
| 20、DSA灌注功能 |  |  |
|  | # | 通过血管机类CT采集技术，可实现神经系统全脑灌注功能 |
|  | # | 在任意的三维空间层面（如矢状面、冠状面、横截面）获得具体的CBV数值 |
|  | # | 对缺血脑卒中患者进行脑血管解剖形态和脑灌注评估 |
|  | # | 脑血容量值和类CT值具有良好的可比性 |
|  | # | 可通过经静脉方式和动脉方式实现全脑灌注成像 |
|  | # | 可实现临床应用 |
| 21、四维空间血管造影功能 |  |  |
|  | # | 在时间轴上通过时间参数的变化，能够显示空间三维图像随时间的变化而变化的动态影像。 |
|  | # | 在三维影像的基础之上，可以观察到血液在血管内随着时间的变化而流动充盈的动态三维图像，能够帮助医生更好的进行诊断和治疗 |
|  | # | 在任意时间点上，可以显示当时瞬间的空间任意角度的三维图像 |
|  | # | 在任意空间角度上，可以显示任意时间点上的三维图像 ，并能够显示出完整的时间轴上的全部血流动态图像 |
|  | # | 每秒成像≥30f/s |
|  | # | 以对图像进行放大和缩小，并去除重叠的部分，使观察更清楚方便 |
|  | # | 只需一次造影，就可同时获得三维静态影像和四维动态影像无需额外投照剂量和造影剂 |
| 22、液晶触摸控制屏 |  |  |
|  | # | 检查床旁具备液晶触摸控制屏 |
|  | # | 液晶触摸控制屏可置于导管床三边，满足不同临床操作需求 |
|  | # | 液晶触摸控制屏上可进行采集条件，对比度，亮度，边缘增强以及电子遮光器等参数设置 |
|  | # | 配备立体三键鼠标手柄，便于医生操作 |
| 23、其他 |  |  |
|  | # | 高压注射器接口 |
|  | # | 激光相机接口 |
|  | # | DICOM Send |
|  | # | DICOM Print |
|  | # | DICOM Query / Retrieve |
|  | # | DICOM Worklist |
|  | # | 原装双向对讲通话系统 |
|  | # | 悬吊式手术灯（一个） |

本项目中关键技术参数“▲”共 14 项，一般技术参数“ # ”共 166 项。

## 三、商务要求

| 序号 | 评审标识 | 商务要求 |
| --- | --- | --- |
|  | ★ | 投标人应保证供应的产品完全符合采购需求的原生产厂商生产的全新未使用过的产品，其技术参数、性能指标标准规范应与招标文件要求的技术规范及投标文件规定的技术规范一致，如果没有提及适用标准，或技术规范说明不明确，则应符合中华人民共和国现行国家标准、行业标准或地方标准，这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。 |
|  | ★ | 交货期：签订合同后90日历天内安装调试完成。 |
|  | ★ | 交货地点：华中科技大学同济医学院附属协和医院内招标人指定地点。 |
|  | ★ | 免费保修期：自验收合格之日起 5 年。 |
|  |  | 投标人在投标文件中提供投标产品类似业绩情况，用户评价情况。 |
|  |  | 安装调试：投标人如中标，应派技术人员免费对所投设备进行安装调试，在投标文件中提供供货、安装、调试方案。 |
|  |  | 人员培训：投标人如中标，应为采购人人员免费提供培训操作（包括基本原理，操作使用和维护保养），在投标文件中提供培训方案。 |
|  |  | 技术服务：提供对机房及电源的要求，保证开机率≥95%，国内具有大规模零配件库存，以保证及时的零配件供应 |
|  |  | 售后服务：免费保修期内因设备质量或安装调试原因引起的全部维修费用（包括更换零配件的费用）均由中标方承担。须为招标方提供使用说明书（含故障维修说明）。设备安装使用3个月内，如因设备质量问题或技术缺陷问题，中标方应无条件更换设备。免费保修期外，中标方应定期回访，发现问题及时通知招标人，设备维修更换零配件优惠价给招标人，软件免费升级。中标方接到用户故障通知后48小时之内上门服务。承诺24小时内响应，在湖北省内能提供售后服务，提供售后服务联系人、联系电话及地址，能及时提供产品维修服务和备品。在投标文件中提供售后服务方案。 |
|  | ★ | 报价方式：以人民币报价。投标人报价包含但不限于投标人所投标包中全部设备金额、包装、运输保险费、装卸费、安装及相关材料费、调试费、软件费、检验费及培训所需费用，所有费用均包含在货物的最终成交总额中。 |
|  | ★ | 付款方式：货到验收合格，设备安装、调试运转正常，乙方为甲方培训结束，甲方无疑问后，甲方向乙方支付合同总价的95%；正式实施运行（验收合格之日起）满2年后无息支付合同总价的5%。 |
|  | ★ | 履约验收： （1）中标方在仪器设备抵达两周前书面通知招标人货物安装所需条件。 （2）设备到达现场，招标人、中标方双方均须在场并确认包装的完好性后，由甲方验货。中标方应按招标人安排的时间派人到现场，双方对货物进行清点验收，使用说明书、维修手册、出厂检验报告、质量合格证、质保卡等相关资料及随机配件需交招标人签收。若发现货物与装箱单不符，中标方负责补齐或收回。如中标方不能按时到达，招标人有权开箱检验，并对缺件，损坏做出记录，中标方应认可并负责解决。 （3）中标方负责设备安装及调试，安装、调试过程中所需的各种工具、仪器仪表及易损件由中标方自带。 （4）如果出现质量争议，招标人有权要求中标方对合同设备进行检验测试，检测工作由甲乙双方共同认可并具有相关资质的检测机构完成，各项参数均需达到招标文件、投标文件及设备技术手册所规定的技术指标，检测报告由中标方提供给招标人，由此产生的费用由中标方承担。 （5）验收完成后，甲乙双方需在验收报告签字。如设备不能通过验收，中标方应换货，如换货后仍达不到验收要求，中标方应无条件退货，相关责任由中标方承担。 （6）设备未开箱前招标人不承担任何质量和缺陷责任。 |
|  |  | 其它：投标人有其它优惠条件的，请在投标文件中作具体说明。 |

注: （1）投标人需对以上技术、商务要求在第六章投标文件格式 “采购需求响应、偏离说明表”中逐条响应；（2）本章中标注了“★”号项的技术、商务等要求为实质性要求，如为负偏离（不满足采购需求），评标小组有权凭此项废标。“ ▲ ”代表关键技术参数，“ # ”代表一般技术参数，关键性技术参数和一般技术参数如为负偏离，则按照评分细则表中对应标准予以扣分；（3）采购需求中涉及品牌、规格、型号的均为参考，投标人可提供同等档次或更高档次产品，并提供相应技术参数证明其符合采购需求。