# 第三章 采购需求

## 一、采购内容

项目编号：HBCZ-2406010180-243337

项目名称：华中科技大学同济医学院附属协和医院肿瘤中心放疗科(金银湖二期)大孔径CT模拟定位机1台

| 包号 | 设备名称 | 数量 | 最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大孔径CT模拟定位机 | 1台 | 750万元 | 不接受进口产品 |

配置清单

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 外置放疗激光定位灯两套：要求可移动光源 |
| 2 | 高压注射器系统两套 |
| 3 | 配套4T移动硬盘两套 |
| 4 | RGSC呼吸门控硬件系统一套 |

## 二、技术要求

| 序号 | 评审标识 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 机架系统 |  |  |
|  | ▲ | 机架孔径：≥85cm |
|  | # | 滑环类型：低压滑环 |
|  | # | 冷却方式：风冷 |
|  | # | 探测器类型：各厂家提供最先进探测器技术 |
|  | # | 探测器排数≥24排 |
|  | ▲ | 每排探测器物理通道个数≥900 |
|  | # | 探测器单元总数≥20000 |
| 扫描床 |  |  |
|  | # | 床面水平移动范围≥160cm |
|  | # | 最大扫描范围≥1350mm |
|  | ▲ | 床面最大水平移动速度≥195mm/秒 |
|  | # | 床面垂直升降范围≥42cm |
|  | # | 最大垂直移床速度≥28mm/秒 |
|  | # | 床面最大承重≥225KG |
|  | # | 提供放疗专用碳纤维模拟定位平板床面，床面需具有放疗专用床面定位索引系统，提供放疗专用扫描床系统，不能以诊断扫描床系统代替 |
|  | # | 水平进床精度：±1mm |
|  | # | 垂直升降精度：±1mm |
|  | # | 符合TG66国际放疗标准 |
| X线系统 |  |  |
|  | # | 高压发生率功率≥75KW |
|  | # | 球管阳极热容量（非等效）≥7MHU |
|  | # | 球管阳极最大散热率≥1650KHU/分钟 |
|  | # | 球管小焦点：≤0.8×1.0mm |
|  | # | 球管大焦点：≤1.0×1.5mm |
|  | # | 球管最小电流：≤15mA |
|  | # | 最大球管电流：≥620mA |
|  | # | 最大球管电压≥140kV |
|  | ▲ | 最小球管电压≤70kV |
|  | # | 电压调节范围：≥5档 |
| 控制台 |  |  |
|  | # | 计算机：提供公司最新版本计算机 |
|  | # | 计算机内存≥32GB |
|  | # | 图像存储量：≥600,000幅（512×512） |
|  | # | 液晶超薄平面显示器≥24寸： 分辨率≥1920×1080 |
|  | # | 同步并行处理功能：扫描、重建、显示、存储、打印等操作可同步进行 |
|  | # | 可以独立完成MPR,SSD,MIP,三维容积等重建功能 |
|  | # | 自动病人呼吸屏气辅助控制系统，双向语音传输 |
|  | # | 并行重建功能：并行处理多种模式的图像的重建与重组，可以在一个扫描方案中预置和完成不同算法的重建任务 |
| 扫描参数 |  |  |
|  | # | 快扫描速度：≤0.5sec/360° |
|  | ▲ | 每360°扫描成像速度：≥60层图像/360° |
|  | # | 最薄螺旋物理扫描层厚：≤0.625mm |
|  | # | 图像重建速度：≥20幅/秒（512X512矩阵） |
|  | ▲ | 最大扫描野：≥60 cm |
|  | ▲ | 最大显示野EFOV：≥80cm |
|  | # | 最小显示视野：≤5cm |
|  | # | 图像重建矩阵：≥512X512 |
|  | ▲ | 单次螺旋连续扫描时间：≥150秒 |
|  | # | 提供快速扫描协议集成方案 |
|  | # | 肺部等组织结构的范围自动识别，将剂量降到最低 |
| 图像质量 |  |  |
|  | # | 空间分辨率(2%MTF)：≥15 LP/cm |
|  | ▲ | 空间分辨率(10%MTF)：≥14 LP/cm |
|  | # | 低密度分辨率：≤5mm@0.3%≤12mGy, 20cm体模 |
|  | # | CT值范围：－1000到＋3000 |
| 临床应用软件： |  |  |
|  | # | MPR，曲面重建MPR (Curved MPR)：具备 |
|  | # | 三维（3D、SSD）软件：具备 |
|  | # | 最大及最小密度投影(MIP, MinP) ：具备 |
|  | # | 实时三维软件：具备 |
|  | # | 动态剂量调制：具备 |
|  | # | 三维容积测量评估功能：可用于出血量的评估；小结节容积，密度与内部结构的评估：具备 |
|  | # | 三维容积漫游软件和组织器官的彩色容积重建与显示(VRT) ：具备 |
|  | # | 容积透明重建功能，用于肺和支气管，骨骼系统的显示：具备 |
|  | # | 造影剂自动跟踪软件，在血管内造影剂浓度达到设定值后自动触发个体化增强扫描：具备 |
|  | # | 儿童低剂量成像软件和扫描序列：具备 |
|  | # | 自动毫安选择功能：具备 |
|  | # | 自动层面相关显示：具备 |
|  | # | 各厂家提供最新的高级迭代重建技术 |
|  | # | 各厂家提供最新的去金属伪影软件 |
| 双能量科研扫描平台 |  |  |
|  | ▲ | 提供双能量科研扫描平台一套 |
|  | # | 可通过改变高低球管电压来辨别、分析不同的组织及病变 |
|  | # | 主控台可以完成虚拟能谱重建功能，能够生成电子密度图与有效原子序数图 |
|  | # | 有单独双能量扫描协议，单次进出床过程中完成两组条件的数据采集 |
|  | # | 一次性模拟出多种电子密度能量的图像，如至少低至40kev，高至190kev等多档能量图像 |
|  | # | 提供相关技术文件支持双能量扫描 |
| 模拟定位功能 |  |  |
|  | # | 手动轮廓勾画，可以利用点对点的自动密度梯度跟踪方法进行勾画，具备传统击点连线法，手动连续画法,二维画法，三维画法，层与层之间拷贝轮廓，在照射野角部设置标记 |
|  | # | 自动识别器官几何等中心，手动设置等中心，设计多叶光栅 |
|  | # | 可在任意角度产生DRR图像，DRR重建矩阵不小于CT矩阵(≥512×512) |
|  | # | DRR视图应同时包含BEV，同时在DRR上可显示靶区及其他组织，照射野大小形状及档块等 |
|  | # | DRR的射线能量可由用户设定 |
|  | # | 提供病人摆位，固定，参考点，体表标记，假体模型，DRR胶片输出等功能 |
|  | # | 完整的轮廓勾画虚拟X光透视图像和虚拟模拟 |
|  | # | Dicom 3.0 接口，要求能实现DICOM图像的导入和导出及其它所有DICOM服务 |
| 质控模体 |  |  |
|  | # | 提供CT模拟定位设备质控专用原厂模体 |
|  | # | 校准内置激光灯和扫描平面一致性 |
|  | # | 可校准CT值准确性 |
|  | # | 可完成均匀性、噪声、层厚质控 |
|  | # | 提供CT质控软件，并可自动生成检测报告 |
| 放疗呼吸运动管理系统 |  |  |
|  | ▲ | 具备放疗呼吸运动管理系统 |
|  | # | 配备四维及门控扫描相关软件，可重建四维最大密度投影、四维最小密度投影及四维平均密度投影图像 |
|  | # | 提供智能4D CT功能：依据患者呼吸运动模式自动设定4D扫描参数，无需手动选择螺距、转速等扫描参数 |
|  | # | 同时支持时相和幅值两种重建方式 |
|  | # | 提供呼吸门控硬件接口 |
|  | ▲ | 质子治疗双能量计划图像传输工作流 ：基于原厂双能量扫描与重建平台，能够重建kV图、密度图、有效原子序数图或阻止本领比值数据，以上信息能够直接传输至医院现有的治疗计划系统（TPS），保证医院TPS系统能够利用KV图、密度图、有效原子序数图或阻止本领比值数据，完成对质子治疗计划的设计、评估与验证 |

本项目中关键技术参数“▲”共 12 项，一般技术参数“ # ”共 77 项。

## 三、商务要求

| 序号 | 评审标识 | 商务要求 |
| --- | --- | --- |
|  | ★ | 投标人应保证供应的产品完全符合采购需求的原生产厂商生产的全新未使用过的产品，其技术参数、性能指标的规范标准应与招标文件要求的技术规范及投标文件规定的技术规范一致，如果没有提及适用标准，或技术规范说明不明确，则应符合中华人民共和国现行国家标准、行业标准或地方标准，这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。 |
|  | ★ | 交货期：签订合同后30日历天内安装调试完成。 |
|  | ★ | 交货地点：华中科技大学同济医学院附属协和医院（金银湖二期）内招标人指定地点。 |
|  | ★ | 免费保修期：自验收合格之日起 5 年（包含整机及配套使用的第三方采购的附属设备和配件的维护维修）。 |
|  |  | 投标人在投标文件中提供投标产品类似业绩情况。 |
|  |  | 安装调试：投标人如中标，应派技术人员免费对所投设备进行安装调试，在投标文件中提供送货、安装、调试方案。 |
|  |  | 人员培训：投标人如中标，应为采购人人员免费提供培训操作（包括基本原理，操作使用和维护保养），在投标文件中提供培训方案。 |
|  |  | 售后服务： （1）免费保修期内因设备质量或安装调试原因引起的全部维修费用（包括更换零配件的费用）均由中标方承担。 （2）须为招标方提供使用说明书（含故障维修说明）。 （3）设备安装使用3个月内，如因设备质量问题或技术缺陷问题，中标方应无条件更换设备。免费保修期外，中标方应定期回访，发现问题及时通知招标人，设备维修更换零配件优惠价给招标人，软件免费升级。 （4）中标方接到用户故障通知后24小时之内上门服务，提供400免费报修电话。 （5）承诺24小时内响应，在湖北省内有固定的维修工程师，能提供售后服务，提供售后服务联系人、联系电话及地址。 （6）国内有备件仓库可以保障备件供应，能及时提供产品维修服务和备品。 （7）可以提供远程维修诊断服务 在投标文件中提供售后服务方案。 |
|  | ★ | 报价方式：以人民币报价。投标人报价包含但不限于投标人所投标包中全部设备金额、包装、运输保险费、装卸费、安装及相关材料费、调试费、软件费、检验费及培训所需费用，所有费用均包含在货物的最终成交总额中。 |
|  | ★ | 付款方式：货到验收合格，设备安装、调试运转正常，乙方为甲方培训结束，甲方无疑问后，甲方向乙方支付合同总价的95%；正式实施运行（验收合格之日起）满2年后无息支付合同总价的5%。 |
|  | ★ | 履约验收： （1）中标方在仪器设备抵达两周前书面通知招标人货物安装所需条件。 （2）设备到达现场，招标人、中标方双方均须在场并确认包装的完好性后，由甲方验货。中标方应按招标人安排的时间派人到现场，双方对货物进行清点验收，使用说明书、维修手册、出厂检验报告、质量合格证、质保卡等相关资料及随机配件需交招标人签收。若发现货物与装箱单不符，中标方负责补齐或收回。如中标方不能按时到达，招标人有权开箱检验，并对缺件，损坏做出记录，中标方应认可并负责解决。 （3）中标方负责设备安装及调试，安装、调试过程中所需的各种工具、仪器仪表及易损件由中标方自带。 （4）如果出现质量争议，招标人有权要求中标方对合同设备进行检验测试，检测工作由甲乙双方共同认可并具有相关资质的检测机构完成，各项参数均需达到招标文件、投标文件及设备技术手册所规定的技术指标，检测报告由中标方提供给招标人，由此产生的费用由中标方承担。 （5）验收完成后，甲乙双方需在验收报告签字。如设备不能通过验收，中标方应换货，如换货后仍达不到验收要求，中标方应无条件退货，相关责任由中标方承担。 （6）设备未开箱前招标人不承担任何质量和缺陷责任。 |
|  |  | 其它：投标人有其它优惠条件的，请在投标文件中作具体说明。 |

注: （1）供应商需对以上技术、商务要求在第六章投标文件格式 “采购需求响应、偏离说明表”中逐条响应；（2）本章中标注了“★”号项的技术、商务等要求为实质性要求，如为负偏离（不满足采购需求），评标小组有权凭此项废标。“ ▲ ”代表关键技术参数，“ # ”代表一般技术参数，关键性技术参数和一般技术参数如为负偏离，则按照评分细则表中对应标准予以扣分；（3）采购需求中涉及品牌、规格、型号的均为参考，投标人可提供同等档次或更高档次产品，并提供相应技术参数证明其符合采购需求。