# 第三章 采购需求

## 一、采购内容

项目编号：HBCZ-2406010180-243043

项目名称：华中科技大学同济医学院附属协和医院心外科体外循环机3台

| 招标货物名称 | 数量 | 最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 体外循环机 | 3台 | 660万元 | 接受进口产品 |

配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 四泵位底座（含UPS，泵控制台，手摇柄2支） | 1台 |
| 2 | 新型数字单头滚压大泵 | 3个 |
| 3 | 新型数字双头滚压小泵 | 1个 |
| 4 | 底座蓄电池充放电器 | 1个 |
| 5 | 悬挂单头滚压大泵 | 1个 |
| 6 | 监测控制、操作及4显示面板系统 | 1个 |
| 7 | 双压力监测模块 | 1个 |
| 8 | 压力传感器帽 | 2个 |
| 9 | 压力传感器导线 | 2条 |
| 10 | 压力传感器支架 | 1个 |
| 11 | 四导温度监测模块 | 1个 |
| 12 | 成人温度探头 | 1个 |
| 13 | 儿童温度探头 | 1个 |
| 14 | 血平面监测组件 | 1套 |
| 15 | 血平面探头 | 1只 |
| 16 | 血平面传感贴片 | 100片 |
| 17 | 心肌灌注保护模块 | 1个 |
| 18 | 空氧混合器（含空氧混合器管路1套） | 1台 |

## 二、技术要求

| 序号 | 评审标识 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
|  | # | 体外循环主机为厂家最新一代产品，预置多个标准硬件接口，以软件为核心，结合标准硬件接口，可以根据需要增加设备和模块，可连接血氧饱和度监测仪、血气监测仪等扩展监测设备，有良好的升级空间。 |
| 底座 |  |  |
|  | # | 4泵位底座，单头泵3个，双头泵1个，悬挂泵1个，监测一套。 |
|  | # | 万向轮移动，不锈钢支架，高度可调式灌注杆；变压及电压保护系统，24V医疗安全电压，电压不稳或断电时自动切换到UPS，无间断； |
|  | ▲ | UPS自动充放电，独立供电时，整机负荷≥90分钟，并可显示剩余电量、剩余工作时间 |
|  | # | 中文/英文操作系统，数据处理中心，RS232接口，机器工作时对所有部件进行数据分析、记录、监控并自动纠错，保证整机正常工作 |
|  | ▲ | 采用航空通讯技术，每个独立的泵，监测、底座等具有独立微处理控制，3秒钟机器快速启动，可保证急诊快速备机 |
| 单头泵 |  |  |
|  | # | 重量：单滚压泵≤15kg |
|  | # | 泵参数：滚压泵泵头跑道的直径150 mm；速度范围 0到 250 RPM ；旋转方向( 顺时针，逆时针) ，速度精确度的偏离± 1 %， 指终值250 RPM 加设定值的±0.5%；最大2转；工作电压：24V DC； 流量范围： 1/4″ 0 -3.12 LPM 3/8″ 0 -6.50 LPM 1/2″ 0 -11.2 LPM |
|  | # | 转速范围：0----250 RPM，转速误差<±1% |
|  | # | 多种尺寸管道夹，可选双孔管道夹 |
|  | # | 泵头可180度转动 |
|  | # | 涡轮杆转子锁紧结构 |
|  | # | 无终点铝钛合金编码器式泵转速调节旋钮，适应粗调、精调 |
|  | # | 常用管道流量记忆和微调系统，用于消除管道的误差所造成的灌注偏差 |
|  | # | 开盖停泵保护 |
|  | # | 泵头可更换 |
|  | # | 任意两个泵之间都可以设置主泵/从泵的灌注关系 |
|  | # | 具有转速异常、反转等声光报警 |
|  | # | 液晶屏数字显示流量、转速、管径、工作模式、监测设备及所有状态信息 |
|  | ▲ | 泵头传动系统使用直轴传动，非皮带传动 |
| 双头泵 |  |  |
|  | # | 重量：双头泵≤ 12 kg |
|  | # | 泵参数：双头泵泵头跑道的直径85 mm，速度范围0 到250 RPM ，旋转方向( 顺时针，逆时针) ，速度精确度的偏离± 1 % 指终值250 RPM 加设定值的±0.5%，最大2转；工作电压：24V DC； 流量范围: 1/4″ 0 -1.57 LPM 5/16″ 0 -2.33 LPM |
|  | # | 转速范围：0--250 RPM，转速误差<±1% |
|  | # | 多种尺寸管道夹，可选双孔管道夹 |
|  | # | 泵头可240度转动 |
|  | # | 涡轮杆转子锁紧结构 |
|  | # | 无终点铝钛合金编码器式泵转速调节旋钮，适应粗调、精调 |
|  | # | 常用管道流量记忆和微调系统，用于消除管道的误差所造成的灌注偏差 |
|  | # | 开盖停泵保护；泵头可更换 |
|  | # | 任意两个泵之间都可以设置主泵/从泵的灌注关系 |
|  | # | 具有转速异常、反转等声光报警 |
|  | # | 彩色液晶屏数字显示流量、转速、管径、工作模式、监测设备及所有状态信息 |
|  | ▲ | 泵头传动系统使用直轴传动，非皮带传动 |
|  | # | 可脱离数字化控制由灌注师进行机械式操作 |
|  | # | 有开机自检保护系统；有错误定位诊断系统 |
| 监测操作及显示面板系统 |  |  |
|  | # | 含压力、温度、时间、气泡、血平面、心肌保护灌注、搏动灌注显示控制功能，并数字显示监测数据 |
|  | # | 液晶触摸操作 |
|  | ▲ | 模块化监测面板，可根据不同用户需要排列监测与显示内容；而且任何面板都可以任意互换(即使在开机工作状态下) |
|  | ▲ | 彩色大屏幕液晶显示触摸面板，显示模块可随时更换，操作显示屏可快速锁定和解锁 |
|  | # | 完整的中英文泵操作和监测的用户界面系统 |
| 压力监测 |  |  |
|  | # | 可监测2导压力 |
|  | # | 压力测量范围-200 mmHg 到 +800 mm Hg 显示精度：1mmHg |
|  | # | 可设定压力监测上、下限，超过设定时立即声光报警 |
|  | # | 可通过设定压力上、下限智能控制泵速或停泵 |
| 温度监测 |  |  |
|  | # | 可监测1—4导温度 |
|  | # | 显示精度：0.1℃ |
|  | # | 显示范围：0—50℃ |
|  | # | 可设定温度监测上、下限，超过设定时立即声光报警 |
| 时间监测及时钟 |  |  |
|  | # | 可显示3导时间 |
|  | # | 精确到秒 |
|  | # | 系统时钟 |
| 气泡及血平面监测 |  |  |
|  | # | 超声监测气泡，适用任何材料的泵管； |
|  | # | 警报限值（气泡探头）N15rpm |
|  | # | 气泡监测范围：1/2-3/8： 0.144 立方厘米-0.034 立方厘米； 1/4-3/16：0.144 立方厘米-0.034 立方厘米； |
|  | # | 管径：1/4、3/8、1/2-3/8、3/16 |
|  | # | 微气泡的敏感度可调节 |
|  | # | 发生气泡时可声光报警，并智能控制泵速或停泵 |
|  | # | 电容型监测血平面，适用任何氧合器 |
|  | # | 监测范围：血平面贴片顶端±10mm |
|  | # | 停泵位置：血平面贴片顶端-10mm |
|  | # | 发生血液及预冲液的水平下降可声光报警，智能控制泵速或停泵 |
| 心肌灌注保护控制监测 |  |  |
|  | # | 可通过压力控制、温度控制及容量控制，达到控制心肌灌注液的目的，心肌保护液量控制调节范围0—2L,剂量精确度±10%,最小允许量±20 ml |
|  | # | 可显示现时灌注量、总量、灌注时间、上次灌注至现在的时间 |
|  | # | 所有数据的累计随泵的运转自动开始或停止，无需灌注师操作 |
| 两路机械式空气氧气混合器 |  |  |
|  | # | 可精确调节进入氧合器的空气、氧气的百分比 |
|  | # | FIO2 ：0.21—1.0 |

本项目中关键技术参数“▲”共 6 项，一般技术参数“ # ”共 60 项。

## 三、商务要求

| 序号 | 评审标识 | 商务要求 |
| --- | --- | --- |
|  | ★ | 投标人应保证供应的产品完全符合采购需求的原生产厂商生产的全新未使用过的产品，其技术参数、性能指标的规范标准应与招标文件要求的技术规范及投标文件规定的技术规范一致，如果没有提及适用标准，或技术规范说明不明确，则应符合中华人民共和国现行国家标准、行业标准或地方标准，这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。 |
|  | ★ | 交货期：签订合同后90日历天内安装调试完成。 |
|  | ★ | 交货地点：华中科技大学同济医学院附属协和医院内招标人指定地点。 |
|  | ★ | 免费保修期：自验收合格之日起 5 年。 |
|  |  | 投标人在投标文件中提供投标产品业绩情况。 |
|  |  | 安装调试：投标人如中标，应派技术人员免费对所投设备进行安装调试，在投标文件中提供送货、安装、调试方案。 |
|  |  | 人员培训：投标人如中标，应为采购人人员免费提供培训操作（包括基本原理，操作使用和维护保养），在投标文件中提供培训方案。 |
|  |  | 售后服务：免费保修期内因设备质量或安装调试原因引起的全部维修费用（包括更换零配件的费用）均由中标方承担。须为招标方提供使用说明书（含故障维修说明）。设备安装使用3个月内，如因设备质量问题或技术缺陷问题，中标方应无条件更换设备。免费保修期外，中标方应定期回访，发现问题及时通知招标人，设备维修更换零配件优惠价给招标人，软件免费升级。中标方接到用户故障通知后24小时之内上门服务。承诺24小时内响应，在湖北省内能提供售后服务，提供售后服务联系人、联系电话及地址，能及时提供产品维修服务和备品。在投标文件中提供售后服务方案。 |
|  | ★ | 报价方式：以人民币报价。投标人报价包含但不限于投标人所投标包中全部设备金额、包装、运输保险费、装卸费、安装及相关材料费、调试费、软件费、检验费及培训所需费用，所有费用均包含在货物的最终成交总额中。 |
|  | ★ | 付款方式：货到验收合格，设备安装、调试运转正常，乙方为甲方培训结束，甲方无疑问后，甲方向乙方支付合同总价的95%；正式实施运行（验收合格之日起）满2年后无息支付合同总价的5%。 |
|  | ★ | 履约验收： （1）中标方在仪器设备抵达两周前书面通知招标人货物安装所需条件。 （2）设备到达现场，招标人、中标方双方均须在场并确认包装的完好性后，由甲方验货。中标方应按招标人安排的时间派人到现场，双方对货物进行清点验收，使用说明书、维修手册、出厂检验报告、质量合格证、质保卡等相关资料及随机配件需交招标人签收。若发现货物与装箱单不符，中标方负责补齐或收回。如中标方不能按时到达，招标人有权开箱检验，并对缺件，损坏做出记录，中标方应认可并负责解决。 （3）中标方负责设备安装及调试，安装、调试过程中所需的各种工具、仪器仪表及易损件由中标方自带。 （4）如果出现质量争议，招标人有权要求中标方对合同设备进行检验测试，检测工作由甲乙双方共同认可并具有相关资质的检测机构完成，各项参数均需达到招标文件、投标文件及设备技术手册所规定的技术指标，检测报告由中标方提供给招标人，由此产生的费用由中标方承担。 （5）验收完成后，甲乙双方需在验收报告签字。如设备不能通过验收，中标方应换货，如换货后仍达不到验收要求，中标方应无条件退货，相关责任由中标方承担。 （6）设备未开箱前招标人不承担任何质量和缺陷责任。 |
|  |  | 其它：投标人有其它优惠条件的，请在投标文件中作具体说明。 |

注: （1）供应商需对以上技术、商务要求在第六章投标文件格式 “采购需求响应、偏离说明表”中逐条响应；（2）本章中标注了“★”号项的技术、商务等要求为实质性要求，如为负偏离（不满足采购需求），评标小组有权凭此项废标。“ ▲ ”代表关键技术参数，“ # ”代表一般技术参数，关键性技术参数和一般技术参数如为负偏离，则按照评分细则表中对应标准予以扣分；（3）采购需求中涉及品牌、规格、型号的均为参考，投标人可提供同等档次或更高档次产品，并提供相应技术参数证明其符合采购需求。