# 第三章 采购需求

## 一、采购内容

项目编号：HBCZ-2406010180-243788

项目名称：华中科技大学同济医学院附属协和医院消化内科DSA1套

| 招标货物名称 | 数量 | 最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| DSA | 1套 | 600万元 | 接受进口产品 |

配置要求

| 序号 | 名称/数量 | 序号 | 名称/数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机系统 一套 | 13 | 操作辅助系统 一套 |
| 2 | 多功能检查床 一套 | 14 | DICOM存储组件 一套 |
| 3 | 平板探测器组件 一套 | 15 | DICOM打印组件 一套 |
| 4 | 遥控操作台 一套 | 16 | DICOM MWM 组件一套 |
| 5 | X线发生控制装置 一套 | 17 | 剂量计接口组件一套 |
| 6 | 脉冲透视系统 一套 | 18 | 超级床旁控制手柄 一套 |
| 7 | 球管焦点组件 一套 | 19 | 透视／摄影双功能脚闸 一套 |
| 8 | 旋转阳极启动系统组件 一套 | 20 | 手术室内医用单色LCD监视器 两台 |
| 9 | X线管球 一套 | 21 | 监视器电缆 两根 |
| 10 | 高压电缆 一套 | 22 | 超级血管造影软件包 一套 |
| 11 | X-RAY 平板探测器 一套 | 23 | 床侧端防护帘及软帘悬吊防护屏二件套 |
| 12 | 数字处理系统（含监视器） 一套 |  |  |

## 二、技术要求

| 序号 | 评审标识 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、X线发生及控制系统 |  |  |
|  | # | 最大管电流：≥1000mA |
|  | # | 最大管电压：≥150KV |
|  | # | 具备全自动控制，具有管电压自动适应功能 |
| 2、X线球管及附件 |  |  |
|  | # | 具备三焦点球管 |
|  | ▲ | 具备栅控球管 |
|  | ★ | 阳极热容量≥1.5MHU |
|  | # | 剂量选择模式≥3种 |
|  | # | 最短曝光时间≤1ms |
|  | # | 具备脉冲透视，最低脉冲频率≤1fps |
|  | # | 脉冲透视≥5档可选 |
|  | # | 剂量调整过滤器≥3种金属 |
|  | ★ | 高压发生器功率≥80KW |
| 3、成像系统 |  |  |
|  | ▲ | 平板尺寸≥40x40cm |
|  | # | 可变视野≥4种 |
|  | # | 平板像素尺寸≤150微米 |
|  | # | DQE（量子检出率）≥60% |
|  | # | 有效像素≥2840×2840pixels |
|  | # | 平板为CsI（非晶硅）材质结构 |
| 4、床及球管、C臂运动系统 |  |  |
|  | # | 可倾斜床面遥控检查床，床面可升降，采用低吸收剂量的高强度碳纤维床板 |
|  | ▲ | 床面倾倒范围≥±85度，可调，床旁遥控均可操作 |
|  | # | 床面横向移动范围≥45cm |
|  | # | 床面和球管相对纵向移动范围≥160cm |
|  | # | 诊断床面可升降，距地面最低高度≤55cm |
|  | # | 可调SID（X线焦点到影像接收器距离)，可调范围≥35cm |
|  | # | 具有密度补偿滤过片 |
|  | # | 床面对侧可操作有效空间≥100cm |
|  | # | 可以≥3面接触病人，可以近台操作 |
|  | ▲ | 具备C臂结构 |
|  | # | C型臂旋转范围：RAO（右前斜位）≥90度，LAO（左前斜位）≥40度 |
|  | # | C型臂旋转范围：CRA（头位）/CAU（足位）≥45/45度 |
|  | # | 具有透视/通话双功能脚闸 |
| 5、数字化图像采集系统 |  |  |
|  | # | 最大数字采集分辨率≥3072x3072 16bit |
|  | # | 数模转换≥14bit |
|  | # | 1024×1024矩阵连续摄片采集速度≥15fps |
|  | ★ | 遥控操作系统和遥控台桌，能控制设备机械运动功能，拍片、透视等功能 |
|  | # | ≥20英寸液晶显示器一台；最大亮度：不低于300cd/m² |
|  | # | 主机系统图像储存能力：1024×1024，14bit ≥70000幅原始图像数据 |
|  | # | 图像存储为镜像存储 |
|  | # | 图像传输网络：具有DICOM接口功能 |
|  | # | 遥控室图像监视器一台，≥19英寸液晶显示器（≥1248×1024）；最大亮度：≥1000cd/m2 |
|  | # | 提供主机DVD刻录存储功能 |
| 6、图像处理功能 |  |  |
|  | # | 动态采集图像在回放时，可进行 |
|  | # | 空间滤过功能 |
|  | # | 窗宽窗位调整功能 |
|  | # | 自动窗口功能 |
|  | # | 正反像切换功能 |
|  | # | 漫游放大图像旋转功能 |
|  | # | 电子光圈处理功能 |
|  | # | 文字标注，比例尺显示，测量功能，箭头指示功能 |
|  | # | 散射校正，对比强化功能 |
|  | # | 同一视野可多幅显示图像 ≥36幅（6×6） |
|  | # | 采集图像电影回放：回放速度任意可调1fps-7.5fps |
|  | # | 血管直径，病变大小测量等功能 |
|  | # | 具备数字滤过补偿功能：实时透视时候调整图像质量，可以使图像过黑或者过白区域的图像得以重建 |
|  | # | 具备降噪软件功能:实时图像处理技术和低剂量技术，提供高画质的同时降低球管发射剂量，从而降低透视图像的噪声，并不会产生图像拖尾现象 。 |
|  | ★ | 具备DSA≥7.5fps，DA≥15fps；血管透视减影功能；像素位移功能；实时边缘增强功能 ;可开展介入TIPS手术 |

本项目中实质性要求“★”共 4 项；关键技术参数“▲”共 4 项，一般技术参数“ # ”共 48 项。

## 三、商务要求

| 序号 | 评审标识 | 商务要求 |
| --- | --- | --- |
|  | ★ | 投标人应保证供应的产品完全符合采购需求的原生产厂商生产的全新未使用过的产品，其技术参数、性能指标标准规范应与招标文件要求的技术规范及投标文件规定的技术规范一致，如果没有提及适用标准，或技术规范说明不明确，则应符合中华人民共和国现行国家标准、行业标准或地方标准，这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。 |
|  | ★ | 交货期：签订合同后90日历天内安装调试完成。 |
|  | ★ | 交货地点：华中科技大学同济医学院附属协和医院内招标人指定地点。 |
|  | ★ | 免费保修期：自验收合格之日起 5 年。 |
|  |  | 投标人在投标文件中提供投标产品业绩情况。 |
|  |  | 安装调试：投标人如中标，应派技术人员免费对所投设备进行安装调试，在投标文件中提供交货、安装、调试方案。 |
|  |  | 人员培训：投标人如中标，应为采购人人员免费提供培训操作（包括基本原理，操作使用和维护保养），在投标文件中提供培训方案。 |
|  |  | 售后服务：免费保修期内因设备质量或安装调试原因引起的全部维修费用（包括更换零配件的费用）均由中标方承担。须为招标方提供使用说明书（含故障维修说明）。设备安装使用3个月内，如因设备质量问题或技术缺陷问题，中标方应无条件更换设备。免费保修期外，中标方应定期回访，发现问题及时通知招标人，设备维修更换零配件优惠价给招标人，软件免费升级。中标方接到用户故障通知后48小时之内上门服务。承诺24小时内响应，在湖北省内能提供售后服务，提供售后服务联系人、联系电话及地址，能及时提供产品维修服务和备品。在投标文件中提供售后服务方案。 |
|  | ★ | 报价方式：以人民币报价。投标人报价包含但不限于投标人所投标包中全部设备金额、包装、运输保险费、装卸费、安装及相关材料费、调试费、软件费、检验费及培训所需费用，所有费用均包含在货物的最终成交总额中。 如果存在专机专用耗材/试剂的设备，必须提供详细报价明细，并附该耗材/试剂的资质材料，不允许错报、漏报。 |
|  | ★ | 付款方式：货到验收合格，设备安装、调试运转正常，乙方为甲方培训结束，甲方无疑问后，甲方向乙方支付合同总价的95%；正式实施运行（验收合格之日起）满2年后无息支付合同总价的5%。 |
|  | ★ | 履约验收： （1）中标方在仪器设备抵达两周前书面通知招标人货物安装所需条件。 （2）设备到达现场，招标人、中标方双方均须在场并确认包装的完好性后，由甲方验货。中标方应按招标人安排的时间派人到现场，双方对货物进行清点验收，使用说明书、维修手册、出厂检验报告、质量合格证、质保卡等相关资料及随机配件需交招标人签收。若发现货物与装箱单不符，中标方负责补齐或收回。如中标方不能按时到达，招标人有权开箱检验，并对缺件，损坏做出记录，中标方应认可并负责解决。 （3）中标方负责设备安装及调试，安装、调试过程中所需的各种工具、仪器仪表及易损件由中标方自带。 （4）如果出现质量争议，招标人有权要求中标方对合同设备进行检验测试，检测工作由甲乙双方共同认可并具有相关资质的检测机构完成，各项参数均需达到招标文件、投标文件及设备技术手册所规定的技术指标，检测报告由中标方提供给招标人，由此产生的费用由中标方承担。 （5）验收完成后，甲乙双方需在验收报告签字。如设备不能通过验收，中标方应换货，如换货后仍达不到验收要求，中标方应无条件退货，相关责任由中标方承担。 （6）设备未开箱前招标人不承担任何质量和缺陷责任。 |
|  |  | 其它：投标人有其它优惠条件的，请在投标文件中作具体说明。 |

注: （1）投标人需对以上技术、商务要求在第六章投标文件格式 “采购需求响应、偏离说明表”中逐条响应；（2）本章中标注了“★”号项的技术、商务等要求为实质性要求，如为负偏离（不满足采购需求），评标小组有权凭此项废标。“ ▲ ”代表关键技术参数，“ # ”代表一般技术参数，关键性技术参数和一般技术参数如为负偏离，则按照评分细则表中对应标准予以扣分；（3）采购需求中涉及品牌、规格、型号的均为参考，投标人可提供同等档次或更高档次产品，并提供相应技术参数证明其符合采购需求。