# 第三章 采购需求

## 一、采购内容

项目编号：HBCZ-2406010180-243676

项目名称：华中科技大学同济医学院附属协和医院肝胆外科(金银湖二期)3D/4K荧光腹腔镜系统2套

| 包号 | 设备名称 | 数量 | 最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4K3D荧光腹腔镜 | 2套 | 520万元 | 接受进口产品 |

配置清单（两套）

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 4K3D荧光摄像主机 2台 |
| 2 | 4K3D荧光电子镜8根 |
| 3 | 医用内窥镜冷光源 2台 |
| 4 | 导光束 4根 |
| 5 | 4K 3D医用监视器 4台 |
| 6 | 加温气腹机 2台 |
| 7 | 3D镜头专用消毒盒 8个 |
| 8 | 医用内窥镜台车 2台 |

## 二、技术要求

| 序号 | 评审标识 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 4K3D荧光摄像主机 |  |  |
|  | ▲ | 具备4K图像处理性能，能够输出3840×2160 和 4096×2160 超高清像素影像。支持16:9和17:9图像比例，逐行扫描 |
|  | # | 可处理 3D 和 2D 画面信号，3D输出格式包括：逐行格式和左右格式 |
|  | # | 具备血管增强功能，有针对性地对黏膜层血管网进行辨识，便于区分异形血管，辅助临床诊断 |
|  | ▲ | 具有≥3种视频格式选择，视频文件大小可选，文件格式更自由。其中至少包含MP4和MKV |
|  | # | 具备2类以上能够同时输出的3D信号接口，至少包括：HDMI和双路SDI |
|  | # | 具备4K超高清信号接口，包括：12G-SDI、2×SDI、HDMI |
|  | # | 具有3D一键翻转功能，可实现 3D 和 2D 图像之间的一键切换。主机自带内置 USB3.0 接口刻录系统，可录制3D和2D格式视频 |
|  | # | 色彩风格选择≥4种，须包括用户自定义模式 |
|  | # | 图像处理器内置USB接口≥3个，可通过 USB 端口进行动态视频采集和静态图片输出 |
|  | ▲ | 需具备4K3D白光，4K3D荧光，4K3D彩色荧光，同时必须也具备4K3D下四图同屏荧光模式 |
|  | # | 主机可与冷光源联动，可控制白光和激光的强度，实现自动调光 |
| 4K3D荧光电子镜：电子镜 |  |  |
|  | # | 3D/2D旋转模式，具备180°自行翻转功能，支持自动水平校准 |
|  | ▲ | 白光和荧光独立成像，荧光增益可调 |
|  | # | 具有荧光快速调节功能，需具备荧光自定义功能 |
|  | # | 便于握持，自重≤420g |
|  | ▲ | 摄像头快捷键≤3，可实现荧光模式切换、荧光亮度调节、白平衡、亮度调节、录像、拍照、电子放大功能、色调调节、一键切换2D/3D、增强模式切换等功能 |
|  | ▲ | 3D电子镜可高温高压消毒，便于手术室连续手术管理 |
|  | # | 电气安全：医用设备电气安全CF级别I类防护，可应用于心脏设备 |
|  | # | 3D荧光镜体外径10mm，工作长度大于320mm |
|  | # | 30°（或0°）视向角，70°视野角 |
|  | # | 可传输白光和近红外光 |
| 医用内窥镜冷光源 |  |  |
|  | # | 冷光源具有白光照明和荧光照明两种模式 |
|  | # | 触摸屏设计，屏幕尺寸≥7英寸，可在触摸屏上进行LED光源的常用参数调整 |
|  | # | 白光照明采用纯白光LED，光谱连续度高 |
|  | ▲ | 荧光照明采用近红外激光和白光同时输出 |
|  | # | 激光光源光谱波段为780-900nm |
|  | # | 具有待机功能，无需频繁开关机，提高光源寿命 |
|  | # | 具有双重出光防护功能，未插入光纤时光源不输出光，避免对人眼的意外损伤 |
|  | # | 通过专用的数据通信线连接光源，实时查看光源设备状态，其中包含使用时长、光源温度、光源功率等 |
|  | ▲ | 具有主机光源联动功能，可根据当前手术视野的情况自动调节互联光源亮度，以保证手术视野清晰，光源亮度均衡 |
|  | # | 纤维导光束：直径≥4.5mm、长度≥300cm，可传输可见光及近红外光 |
| 医用监视器 |  |  |
|  | # | 尺寸规格≥32英寸，分辨率≥3840×2160 |
|  | # | 支持3D图像显示，输入格式左右格式、上下格式、逐行格式或同时格式可选 |
|  | # | 3D显示时，支持双眼视差调节 |
| 气腹机 |  |  |
|  | # | 压力设定范围：5～25mmHg |
|  | # | 大流量供气，最大流量可达50L/min |
|  | # | 具有过压报警及自动排气安全功能 |
|  | # | 具备加温功能，减少内镜起雾现象 |
|  | # | 液晶屏显示，设备运行状态一目了然 |
| 专用设备台车和支架 |  |  |
|  | # | 主体材质采用碳钢、铝合金和工程塑料结构组成 |
|  | # | 活动式万向支臂，高度可调节，360度旋转，可支持安装2个大屏幕显示器 |
|  | # | 台车具有总控开关，可一键开启和关闭腔镜全套设备，省时省力 |
|  | # | 便捷式的后门紧固方式，采用磁性吸附方式闭合紧固后门 |

本项目中关键技术参数“▲”共 8 项，一般技术参数“ # ”共 35 项。

## 三、商务要求

| 序号 | 评审标识 | 商务要求 |
| --- | --- | --- |
|  | ★ | 投标人应保证供应的产品完全符合采购需求的原生产厂商生产的全新未使用过的产品，其技术参数、性能指标的规范标准应与招标文件要求的技术规范及投标文件规定的技术规范一致，如果没有提及适用标准，或技术规范说明不明确，则应符合中华人民共和国现行国家标准、行业标准或地方标准，这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。 |
|  | ★ | 交货期：签订合同后90日历天内安装调试完成。 |
|  | ★ | 交货地点：华中科技大学同济医学院附属协和医院（金银湖二期）内招标人指定地点。 |
|  | ★ | 免费保修期：自验收合格之日起 5 年。 |
|  |  | 投标人在投标文件中提供投标产品业绩情况。 |
|  |  | 安装调试：投标人如中标，应派技术人员免费对所投设备进行安装调试，在投标文件中提供送货、安装、调试方案。 |
|  |  | 人员培训：投标人如中标，应为采购人人员免费提供培训操作（包括基本原理，操作使用和维护保养），在投标文件中提供培训方案。 |
|  |  | 售后服务： （1）免费保修期内因设备质量或安装调试原因引起的全部维修费用（包括更换零配件的费用）均由中标方承担。 （2）须为招标方提供使用说明书（含故障维修说明）。 （3）设备安装使用3个月内，如因设备质量问题或技术缺陷问题，中标方应无条件更换设备。免费保修期外，中标方应定期回访，发现问题及时通知招标人，设备维修更换零配件优惠价给招标人，软件免费升级。 （4）中标方接到用户故障通知后24小时之内上门服务，提供400免费报修电话。 （5）承诺24小时内响应，在湖北省内有固定的维修工程师，能提供售后服务，提供售后服务联系人、联系电话及地址。 （6）国内有备件仓库可以保障备件供应，能及时提供产品维修服务和备品。 在投标文件中提供售后服务方案。 |
|  | ★ | 报价方式：以人民币报价。投标人报价包含但不限于投标人所投标包中全部设备金额、包装、运输保险费、装卸费、安装及相关材料费、调试费、软件费、检验费及培训所需费用，所有费用均包含在货物的最终成交总额中。 如果存在专机专用耗材/试剂的设备，必须提供详细报价明细，并附该耗材/试剂的资质材料，不允许错报、漏报，否则评标小组有权凭此项废标。 |
|  | ★ | 付款方式：货到验收合格，设备安装、调试运转正常，乙方为甲方培训结束，甲方无疑问后，甲方向乙方支付合同总价的95%；正式实施运行（验收合格之日起）满2年后无息支付合同总价的5%。 |
|  | ★ | 履约验收： （1）中标方在仪器设备抵达两周前书面通知招标人货物安装所需条件。 （2）设备到达现场，招标人、中标方双方均须在场并确认包装的完好性后，由甲方验货。中标方应按招标人安排的时间派人到现场，双方对货物进行清点验收，使用说明书、维修手册、出厂检验报告、质量合格证、质保卡等相关资料及随机配件需交招标人签收。若发现货物与装箱单不符，中标方负责补齐或收回。如中标方不能按时到达，招标人有权开箱检验，并对缺件，损坏做出记录，中标方应认可并负责解决。 （3）中标方负责设备安装及调试，安装、调试过程中所需的各种工具、仪器仪表及易损件由中标方自带。 （4）如果出现质量争议，招标人有权要求中标方对合同设备进行检验测试，检测工作由甲乙双方共同认可并具有相关资质的检测机构完成，各项参数均需达到招标文件、投标文件及设备技术手册所规定的技术指标，检测报告由中标方提供给招标人，由此产生的费用由中标方承担。 （5）验收完成后，甲乙双方需在验收报告签字。如设备不能通过验收，中标方应换货，如换货后仍达不到验收要求，中标方应无条件退货，相关责任由中标方承担。 （6）设备未开箱前招标人不承担任何质量和缺陷责任。 |
|  |  | 其它：投标人有其它优惠条件的，请在投标文件中作具体说明。 |

注: （1）供应商需对以上技术、商务要求在第六章投标文件格式 “采购需求响应、偏离说明表”中逐条响应；（2）本章中标注了“★”号项的技术、商务等要求为实质性要求，如为负偏离（不满足采购需求），评标小组有权凭此项废标。“ ▲ ”代表关键技术参数，“ # ”代表一般技术参数，关键性技术参数和一般技术参数如为负偏离，则按照评分细则表中对应标准予以扣分；（3）采购需求中涉及品牌、规格、型号的均为参考，投标人可提供同等档次或更高档次产品，并提供相应技术参数证明其符合采购需求。