# 第三章 采购需求

## 一、采购内容

项目编号：HBCZ-2406010180-250280

项目名称：华中科技大学同济医学院附属协和医院胃肠外科内窥镜系统1套（第三次）

| 包号 | 设备名称 | 数量 | 最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清胃肠镜系统 | 1套 | 250万元 | 接受进口产品 |

## 二、技术要求

| 序号 | 评审标识 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 一、图像处理装置（一台） |  |  |
|  | # | HDTV图像处理：新HDTV成像技术，达到更高解析度的图像输出，同时具备真实如实物的高保真色彩显示 |
|  | # | 成像方式：采用顺次式成像方式，发挥色彩还原性。提高检出率，减少漏诊的数量 |
|  | # | 信号输出：具备16：9和16：10的输出模式，可兼容HDTV监视器，可以同时输出模拟信号RGB、Y/C、VBS和数字信号HD-SDI、DVI |
|  | # | 扫描方式为逐行扫描，图像分辨率：≥1920×1080 |
|  | # | 具备自动增益功能：当内镜先端部距离目标太远而使光线不足时,主机可放大电子图像信号,自动补足图像亮度，并可在内镜操作手柄上控制此功能 |
|  | ▲ | 具备构造强调，轮廓强调，IHb色彩强调功能，可对画面实现强调观察 |
|  | # | 测光模式: ≥3种测光模式，平均测光、峰值测光、全自动测光，并可在内镜操作手柄上控制此功能 |
|  | # | 具备降噪功能，在图像过程中校正噪点 |
|  | # | 具备图像快速实时冻结功能：可以从按下冻结键之前的图像中挑选彩虹现象最小的图像显示出来，从而消除延迟，可在内镜操作手柄上控制此功能 |
|  | # | 具备自动白平衡功能：可自动进行白平衡并能记忆白平衡信息 |
|  | ▲ | 支持窄带光成像和自发荧光成像 |
|  | # | 具备便携式存储器端口，可实现内镜画面（静止）及各种设定值的保存和读取 |
|  | # | 前端操作面板及键盘的操控按键采用自发光按键的设计，并具备自定义快捷按钮，以便可以最快的进行操作 |
| 二、内窥镜冷光源（一台） |  |  |
|  | ▲ | 300W 氙气短弧灯（无臭氧），持续照明≥500 小时，配备应急卤素灯 |
|  | # | 散热模式：强制空气冷却，前进风，后出风 |
|  | # | 自动曝光：≥17 档 |
|  | # | 气泵：横膈膜式气泵，≥4 级压力开关(关、高、中、低) |
|  | # | 自动亮度调节模式：伺服光圈模式 |
|  | # | 点火模式：键盘控制点火、光源主机面板控制点火 |
|  | # | 一触式连接。光源可直接获取视频信号，无需再次连接图像处理装置 |
| 三、监视器（一台） |  |  |
|  | # | 屏幕尺寸：≥26 寸 |
|  | # | 为全高清液晶显示面板，高亮度，高对比，高灰度图像 |
|  | # | 长宽比： 16：9 |
| 四、台车（一台） |  |  |
|  | # | 配置原装台车 |
|  | # | 自带稳压电源，保证设备安全使用 |
|  | # | 监视器支臂为气压杆设计，可≥10方向随意调节，调节轻松 |
| 五、治疗型电子胃镜（两根） |  |  |
|  | # | 视野角：≥140° |
|  | # | 视野方向：0°直视 |
|  | # | 景深：3-100mm |
|  | # | 先端部外径：≤9.8mm |
|  | # | 插入管道外径：≤9.9mm |
|  | # | 有效长度：≥1030mm |
|  | ▲ | 钳子管道内径：≥3.2mm |
|  | # | 最小可视距离：≤3.0mm |
|  | # | 弯曲角度：上≥210°，下≥120°，左≥100°，右≥100° |
|  | # | 全长：≥1350mm |
| 六、治疗型电子结肠镜（两根） |  |  |
|  | # | 视野角：≥140° |
|  | # | 视野方向：0°直视 |
|  | # | 景深：5-100mm |
|  | # | 插入部先端部外径：≤9.8mm |
|  | # | 插入管道外径：≤10.5mm |
|  | # | 有效长度：≥1330mm |
|  | ▲ | 钳子管道内径：≥3.2mm |
|  | # | 最小可视距离：≤4.0mm |
|  | ▲ | 弯曲角度：上≥210°，下≥180°，左≥160°，右≥160° |
|  | # | 全长：≥1655mm |
| 七、图文报告工作站（一套） |  |  |
|  | # | 具备医学影像系统软件 |
|  | # | 配备图文报告工作站使用的智能电子设备、配套软件及相关输出设备 |

本项目中关键技术参数“▲”共 6 项，一般技术参数“ # ”共 42 项。

## 三、商务要求

| 序号 | 评审标识 | 商务要求 |
| --- | --- | --- |
|  | ★ | 投标人应保证供应的产品完全符合采购需求的原生产厂商生产的全新未使用过的产品，其技术参数、性能指标的规范标准应与招标文件要求的技术规范及投标文件规定的技术规范一致，如果没有提及适用标准，或技术规范说明不明确，则应符合中华人民共和国现行国家标准、行业标准或地方标准，这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。 |
|  | ★ | 交货期：签订合同后90日历天内安装调试完成。 |
|  | ★ | 交货地点：华中科技大学同济医学院附属协和医院内招标人指定地点。 |
|  | ★ | 免费保修期：自验收合格之日起 5 年。 |
|  |  | 投标人在投标文件中提供投标产品业绩情况。 |
|  |  | 安装调试：投标人如中标，应派技术人员免费对所投设备进行安装调试，在投标文件中提供送货、安装、调试方案。 |
|  |  | 人员培训：投标人如中标，应为采购人人员免费提供培训操作（包括基本原理，操作使用和维护保养），在投标文件中提供培训方案。 |
|  |  | 售后服务： （1）免费保修期内因设备质量或安装调试原因引起的全部维修费用（包括更换零配件的费用）均由中标方承担。 （2）须为招标方提供使用说明书（含故障维修说明）。 （3）设备安装使用3个月内，如因设备质量问题或技术缺陷问题，中标方应无条件更换设备。免费保修期外，中标方应定期回访，发现问题及时通知招标人，设备维修更换零配件优惠价给招标人，软件免费升级。 （4）中标方接到用户故障通知后24小时之内上门服务，提供400免费报修电话。 （5）承诺24小时内响应，在湖北省内有固定的维修工程师，能提供售后服务，提供售后服务联系人、联系电话及地址。 （6）国内有备件仓库可以保障备件供应，能及时提供产品维修服务和备品。 （7）可以提供远程维修诊断服务 在投标文件中提供售后服务方案。 |
|  | ★ | 报价方式：以人民币报价。投标人报价包含但不限于投标人所投标包中全部设备金额、包装、运输保险费、装卸费、安装及相关材料费、调试费、软件费、检验费及培训所需费用，所有费用均包含在货物的最终成交总额中。 如果存在专机专用耗材/试剂的设备，必须提供详细报价明细，并附该耗材/试剂的资质材料，不允许错报、漏报，否则评标小组有权凭此项废标。 |
|  | ★ | 付款方式：货到验收合格，设备安装、调试运转正常，乙方为甲方培训结束，甲方无疑问后，甲方向乙方支付合同总价的95%；正式实施运行（验收合格之日起）满2年后无息支付合同总价的5%。 |
|  | ★ | 履约验收： （1）中标方在仪器设备抵达两周前书面通知招标人货物安装所需条件。 （2）设备到达现场，招标人、中标方双方均须在场并确认包装的完好性后，由甲方验货。中标方应按招标人安排的时间派人到现场，双方对货物进行清点验收，使用说明书、维修手册、出厂检验报告、质量合格证、质保卡等相关资料及随机配件需交招标人签收。若发现货物与装箱单不符，中标方负责补齐或收回。如中标方不能按时到达，招标人有权开箱检验，并对缺件，损坏做出记录，中标方应认可并负责解决。 （3）中标方负责设备安装及调试，安装、调试过程中所需的各种工具、仪器仪表及易损件由中标方自带。 （4）如果出现质量争议，招标人有权要求中标方对合同设备进行检验测试，检测工作由甲乙双方共同认可并具有相关资质的检测机构完成，各项参数均需达到招标文件、投标文件及设备技术手册所规定的技术指标，检测报告由中标方提供给招标人，由此产生的费用由中标方承担。 （5）验收完成后，甲乙双方需在验收报告签字。如设备不能通过验收，中标方应换货，如换货后仍达不到验收要求，中标方应无条件退货，相关责任由中标方承担。 （6）设备未开箱前招标人不承担任何质量和缺陷责任。 |
|  |  | 其它：投标人有其它优惠条件的，请在投标文件中作具体说明。 |

注: （1）供应商需对以上技术、商务要求在第六章投标文件格式 “采购需求响应、偏离说明表”中逐条响应；（2）本章中标注了“★”号项的技术、商务等要求为实质性要求，如为负偏离（不满足采购需求），评标小组有权凭此项废标。“ ▲ ”代表关键技术参数，“ # ”代表一般技术参数，关键性技术参数和一般技术参数如为负偏离，则按照评分细则表中对应标准予以扣分；（3）采购需求中涉及品牌、规格、型号的均为参考，投标人可提供同等档次或更高档次产品，并提供相应技术参数证明其符合采购需求。